## Interface
INPUT
Urea
Qb (mL/min) | 350 |  | Plasma
Qd (mL/min) | 800
Qf (mL/min) | 0
Qr (mL/min) | 0
K0A (mL/min) | 800
Hct (%) | 35
bound (%) | 0
s (0≤s≤1) | 0
Calb (mM) | 500
Cp (mM) | 100
DP0 (torr) | 40
DP1 (torr) | 40
Solute
OUTPUT
| Inlet | Outlet
Qp (mL/min) | 227.5 | 227.5
Qd (mL/min) | 800 | 800
Calb (mM) | 500 | 500
Cp (mM) | 100 | 14.3741
Cpf (mM) | 100 | 14.3741
Cd (mM) | 36.4744 | 1.0438e-12
bound (%) | 0 | 0
KA (M-1) | 0
K (mL/min) | 291.7956
SOLVE!
Concentration (μM)
Flow (mL/min)
Free Solute Fraction
Mass (mmol/min)

## Calculations
Qb | 350 | [7 empty] | Inlet | Outlet | [7 empty] | Warnings
Qd | 800 | increment | 0.001 |  | Qp | 227.5 |  | Qp (mL/min) | 227.5 | 227.5 |  | KA (M-1) | 0 |  | Solute 1 | Urea |  | High precision calculations fail |  | High-precision calculations failed. No solution found.
Qf | 0 | f | 1 |  | Qp,RBC | 105.35 |  | Qd (mL/min) | 800 | 800 |  | K (mL/min) | 291.7956 |  | Solute 2 | Plasma |  | Qp or Qd goes to zero |  | Plasma or dialysate flow going to zero. Please check your input values.
Qr | 0 | KA | 0 |  | Qp,0 at inlet | 227.5 |  | Calb (mM) | 500 | 500
KoA | 800 | Pa | 0 |  | Cp,0 | 100 |  | Cp (mM) | 100 | 14.3741
Hct | 0.35 | Pb | 1 |  | Calb,0 | 500 |  | Cpf (mM) | 100 | 14.3741
f | 1 |  |  |  | q in blood | 0.07 |  | Cd (mM) | 36.4744 | 1.0438e-12
s | 0 |  |  |  | q0 at inlet | 0.07 |  | bound (%) | 0 | 0
Calb | 500
Cp | 100 | Incremental Calculations | [16 empty] | Calculated Results
DP0 | 40
DP1 | 40 | x | Qp(x) | Qd(x) | Jv(x) | Calb(x) | q(x) | Cp(x) | Cpf(x) | Cpfw(x) | Cd(x) | Cpm(x) | f(x) | Js(x) | Phi | Pe | Massp(x) | Massd(x) | x | Qp(x) | Qd(x) | Cp(x) | Cpf(x) | Cd(x) | Massp(x) | Massd(x) | f(x)
Solute | 1 | 0 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 100 | 100 | 107.5269 | 36.4744 | 72.0007 | 1 | 56841.9484 | 0.5 | 0 | 33285 | 29179.557 | 0 | 227.5 | 800 | 100 | 100 | 36.4744 | 33285 | 29179.557 | 1
|  | 0.001 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 99.8332 | 99.8332 | 107.3475 | 36.4034 | 71.8755 | 1 | 56755.3067 | 0.5 | 0 | 33229.4807 | 29122.7151 | 0.001 | 227.5 | 800 | 99.8332 | 99.8332 | 36.4034 | 33229.4807 | 29122.7151 | 1
Solute 1 | Urea | 0.002 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 99.6667 | 99.6667 | 107.1684 | 36.3324 | 71.7504 | 1 | 56668.797 | 0.5 | 0 | 33174.046 | 29065.9598 | 0.002 | 227.5 | 800 | 99.6667 | 99.6667 | 36.3324 | 33174.046 | 29065.9598 | 1
Solute 2 | Plasma | 0.003 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 99.5004 | 99.5004 | 106.9896 | 36.2616 | 71.6256 | 1 | 56582.4192 | 0.5 | 0 | 33118.6959 | 29009.291 | 0.003 | 227.5 | 800 | 99.5004 | 99.5004 | 36.2616 | 33118.6959 | 29009.291 | 1
|  | 0.004 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 99.3343 | 99.3343 | 106.8111 | 36.1909 | 71.501 | 1 | 56496.1731 | 0.5 | 0 | 33063.43 | 28952.7085 | 0.004 | 227.5 | 800 | 99.3343 | 99.3343 | 36.1909 | 33063.43 | 28952.7085 | 1
Pure UF | FALSE | 0.005 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 99.1685 | 99.1685 | 106.6328 | 36.1203 | 71.3766 | 1 | 56410.0584 | 0.5 | 0 | 33008.2485 | 28896.2124 | 0.005 | 227.5 | 800 | 99.1685 | 99.1685 | 36.1203 | 33008.2485 | 28896.2124 | 1
Pure Dialysis | TRUE | 0.006 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 99.003 | 99.003 | 106.4548 | 36.0498 | 71.2523 | 1 | 56324.075 | 0.5 | 0 | 32953.151 | 28839.8023 | 0.006 | 227.5 | 800 | 99.003 | 99.003 | 36.0498 | 32953.151 | 28839.8023 | 1
|  | 0.007 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 98.8377 | 98.8377 | 106.2771 | 35.9793 | 71.1282 | 1 | 56238.2227 | 0.5 | 0 | 32898.1375 | 28783.4782 | 0.007 | 227.5 | 800 | 98.8377 | 98.8377 | 35.9793 | 32898.1375 | 28783.4782 | 1
Qp min | 227.5 | 0.008 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 98.6727 | 98.6727 | 106.0997 | 35.9091 | 71.0044 | 1 | 56152.5012 | 0.5 | 0 | 32843.2079 | 28727.24 | 0.008 | 227.5 | 800 | 98.6727 | 98.6727 | 35.9091 | 32843.2079 | 28727.24 | 1
Qd min | 800 | 0.009 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 98.5079 | 98.5079 | 105.9225 | 35.8389 | 70.8807 | 1 | 56066.9104 | 0.5 | 0 | 32788.362 | 28671.0875 | 0.009 | 227.5 | 800 | 98.5079 | 98.5079 | 35.8389 | 32788.362 | 28671.0875 | 1
Qp, Qd <= 0 | 0 | 0.01 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 98.3434 | 98.3434 | 105.7456 | 35.7688 | 70.7572 | 1 | 55981.4501 | 0.5 | 0 | 32733.5997 | 28615.0206 | 0.01 | 227.5 | 800 | 98.3434 | 98.3434 | 35.7688 | 32733.5997 | 28615.0206 | 1
|  | 0.011 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 98.1791 | 98.1791 | 105.5689 | 35.6988 | 70.6339 | 1 | 55896.12 | 0.5 | 0 | 32678.9209 | 28559.0391 | 0.011 | 227.5 | 800 | 98.1791 | 98.1791 | 35.6988 | 32678.9209 | 28559.0391 | 1
Previous Qd | 5 | 0.012 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 98.0151 | 98.0151 | 105.3926 | 35.6289 | 70.5108 | 1 | 55810.9199 | 0.5 | 0 | 32624.3254 | 28503.143 | 0.012 | 227.5 | 800 | 98.0151 | 98.0151 | 35.6289 | 32624.3254 | 28503.143 | 1
|  | 0.013 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 97.8513 | 97.8513 | 105.2165 | 35.5592 | 70.3878 | 1 | 55725.8498 | 0.5 | 0 | 32569.8132 | 28447.3321 | 0.013 | 227.5 | 800 | 97.8513 | 97.8513 | 35.5592 | 32569.8132 | 28447.3321 | 1
|  | 0.014 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 97.6878 | 97.6878 | 105.0406 | 35.4895 | 70.2651 | 1 | 55640.9093 | 0.5 | 0 | 32515.384 | 28391.6063 | 0.014 | 227.5 | 800 | 97.6878 | 97.6878 | 35.4895 | 32515.384 | 28391.6063 | 1
|  | 0.015 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 97.5245 | 97.5245 | 104.8651 | 35.42 | 70.1425 | 1 | 55556.0983 | 0.5 | 0 | 32461.0378 | 28335.9653 | 0.015 | 227.5 | 800 | 97.5245 | 97.5245 | 35.42 | 32461.0378 | 28335.9653 | 1
|  | 0.016 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 97.3615 | 97.3615 | 104.6898 | 35.3505 | 70.0201 | 1 | 55471.4165 | 0.5 | 0 | 32406.7744 | 28280.4092 | 0.016 | 227.5 | 800 | 97.3615 | 97.3615 | 35.3505 | 32406.7744 | 28280.4092 | 1
|  | 0.017 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 97.1987 | 97.1987 | 104.5148 | 35.2812 | 69.898 | 1 | 55386.8639 | 0.5 | 0 | 32352.5938 | 28224.9378 | 0.017 | 227.5 | 800 | 97.1987 | 97.1987 | 35.2812 | 32352.5938 | 28224.9378 | 1
|  | 0.018 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 97.0362 | 97.0362 | 104.34 | 35.2119 | 69.776 | 1 | 55302.4401 | 0.5 | 0 | 32298.4957 | 28169.551 | 0.018 | 227.5 | 800 | 97.0362 | 97.0362 | 35.2119 | 32298.4957 | 28169.551 | 1
|  | 0.019 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 96.8739 | 96.8739 | 104.1655 | 35.1428 | 69.6542 | 1 | 55218.145 | 0.5 | 0 | 32244.4801 | 28114.2485 | 0.019 | 227.5 | 800 | 96.8739 | 96.8739 | 35.1428 | 32244.4801 | 28114.2485 | 1
|  | 0.02 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 96.7119 | 96.7119 | 103.9913 | 35.0738 | 69.5325 | 1 | 55133.9783 | 0.5 | 0 | 32190.5468 | 28059.0304 | 0.02 | 227.5 | 800 | 96.7119 | 96.7119 | 35.0738 | 32190.5468 | 28059.0304 | 1
|  | 0.021 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 96.5501 | 96.5501 | 103.8173 | 35.0049 | 69.4111 | 1 | 55049.94 | 0.5 | 0 | 32136.6957 | 28003.8964 | 0.021 | 227.5 | 800 | 96.5501 | 96.5501 | 35.0049 | 32136.6957 | 28003.8964 | 1
|  | 0.022 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 96.3885 | 96.3885 | 103.6436 | 34.9361 | 69.2898 | 1 | 54966.0298 | 0.5 | 0 | 32082.9268 | 27948.8465 | 0.022 | 227.5 | 800 | 96.3885 | 96.3885 | 34.9361 | 32082.9268 | 27948.8465 | 1
|  | 0.023 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 96.2272 | 96.2272 | 103.4702 | 34.8674 | 69.1688 | 1 | 54882.2475 | 0.5 | 0 | 32029.2397 | 27893.8804 | 0.023 | 227.5 | 800 | 96.2272 | 96.2272 | 34.8674 | 32029.2397 | 27893.8804 | 1
|  | 0.024 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 96.0662 | 96.0662 | 103.297 | 34.7987 | 69.0479 | 1 | 54798.5928 | 0.5 | 0 | 31975.6345 | 27838.9982 | 0.024 | 227.5 | 800 | 96.0662 | 96.0662 | 34.7987 | 31975.6345 | 27838.9982 | 1
|  | 0.025 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 95.9054 | 95.9054 | 103.1241 | 34.7302 | 68.9272 | 1 | 54715.0657 | 0.5 | 0 | 31922.111 | 27784.1996 | 0.025 | 227.5 | 800 | 95.9054 | 95.9054 | 34.7302 | 31922.111 | 27784.1996 | 1
|  | 0.026 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 95.7448 | 95.7448 | 102.9514 | 34.6619 | 68.8066 | 1 | 54631.6659 | 0.5 | 0 | 31868.6691 | 27729.4845 | 0.026 | 227.5 | 800 | 95.7448 | 95.7448 | 34.6619 | 31868.6691 | 27729.4845 | 1
|  | 0.027 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 95.5845 | 95.5845 | 102.7791 | 34.5936 | 68.6863 | 1 | 54548.3933 | 0.5 | 0 | 31815.3087 | 27674.8529 | 0.027 | 227.5 | 800 | 95.5845 | 95.5845 | 34.5936 | 31815.3087 | 27674.8529 | 1
|  | 0.028 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 95.4245 | 95.4245 | 102.6069 | 34.5254 | 68.5662 | 1 | 54465.2475 | 0.5 | 0 | 31762.0296 | 27620.3045 | 0.028 | 227.5 | 800 | 95.4245 | 95.4245 | 34.5254 | 31762.0296 | 27620.3045 | 1
|  | 0.029 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 95.2646 | 95.2646 | 102.4351 | 34.4573 | 68.4462 | 1 | 54382.2285 | 0.5 | 0 | 31708.8317 | 27565.8392 | 0.029 | 227.5 | 800 | 95.2646 | 95.2646 | 34.4573 | 31708.8317 | 27565.8392 | 1
|  | 0.03 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 95.105 | 95.105 | 102.2635 | 34.3893 | 68.3264 | 1 | 54299.336 | 0.5 | 0 | 31655.7149 | 27511.457 | 0.03 | 227.5 | 800 | 95.105 | 95.105 | 34.3893 | 31655.7149 | 27511.457 | 1
|  | 0.031 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 94.9457 | 94.9457 | 102.0922 | 34.3214 | 68.2068 | 1 | 54216.5699 | 0.5 | 0 | 31602.679 | 27457.1577 | 0.031 | 227.5 | 800 | 94.9457 | 94.9457 | 34.3214 | 31602.679 | 27457.1577 | 1
|  | 0.032 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 94.7866 | 94.7866 | 101.9211 | 34.2537 | 68.0874 | 1 | 54133.93 | 0.5 | 0 | 31549.724 | 27402.9411 | 0.032 | 227.5 | 800 | 94.7866 | 94.7866 | 34.2537 | 31549.724 | 27402.9411 | 1
|  | 0.033 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 94.6278 | 94.6278 | 101.7503 | 34.186 | 67.9681 | 1 | 54051.416 | 0.5 | 0 | 31496.8497 | 27348.8072 | 0.033 | 227.5 | 800 | 94.6278 | 94.6278 | 34.186 | 31496.8497 | 27348.8072 | 1
|  | 0.034 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 94.4691 | 94.4691 | 101.5797 | 34.1184 | 67.8491 | 1 | 53969.0277 | 0.5 | 0 | 31444.056 | 27294.7557 | 0.034 | 227.5 | 800 | 94.4691 | 94.4691 | 34.1184 | 31444.056 | 27294.7557 | 1
|  | 0.035 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 94.3108 | 94.3108 | 101.4094 | 34.051 | 67.7302 | 1 | 53886.7651 | 0.5 | 0 | 31391.3428 | 27240.7867 | 0.035 | 227.5 | 800 | 94.3108 | 94.3108 | 34.051 | 31391.3428 | 27240.7867 | 1
|  | 0.036 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 94.1527 | 94.1527 | 101.2394 | 33.9836 | 67.6115 | 1 | 53804.6278 | 0.5 | 0 | 31338.7099 | 27186.8999 | 0.036 | 227.5 | 800 | 94.1527 | 94.1527 | 33.9836 | 31338.7099 | 27186.8999 | 1
|  | 0.037 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.9948 | 93.9948 | 101.0696 | 33.9164 | 67.493 | 1 | 53722.6158 | 0.5 | 0 | 31286.1573 | 27133.0953 | 0.037 | 227.5 | 800 | 93.9948 | 93.9948 | 33.9164 | 31286.1573 | 27133.0953 | 1
|  | 0.038 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.8371 | 93.8371 | 100.9001 | 33.8492 | 67.3747 | 1 | 53640.7287 | 0.5 | 0 | 31233.6847 | 27079.3727 | 0.038 | 227.5 | 800 | 93.8371 | 93.8371 | 33.8492 | 31233.6847 | 27079.3727 | 1
|  | 0.039 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.6797 | 93.6797 | 100.7309 | 33.7822 | 67.2565 | 1 | 53558.9665 | 0.5 | 0 | 31181.2921 | 27025.732 | 0.039 | 227.5 | 800 | 93.6797 | 93.6797 | 33.7822 | 31181.2921 | 27025.732 | 1
|  | 0.04 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.5225 | 93.5225 | 100.5619 | 33.7152 | 67.1385 | 1 | 53477.3289 | 0.5 | 0 | 31128.9794 | 26972.173 | 0.04 | 227.5 | 800 | 93.5225 | 93.5225 | 33.7152 | 31128.9794 | 26972.173 | 1
|  | 0.041 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.3656 | 93.3656 | 100.3931 | 33.6484 | 67.0208 | 1 | 53395.8157 | 0.5 | 0 | 31076.7465 | 26918.6957 | 0.041 | 227.5 | 800 | 93.3656 | 93.3656 | 33.6484 | 31076.7465 | 26918.6957 | 1
|  | 0.042 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.2089 | 93.2089 | 100.2247 | 33.5816 | 66.9031 | 1 | 53314.4268 | 0.5 | 0 | 31024.5931 | 26865.2999 | 0.042 | 227.5 | 800 | 93.2089 | 93.2089 | 33.5816 | 31024.5931 | 26865.2999 | 1
|  | 0.043 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 93.0525 | 93.0525 | 100.0564 | 33.515 | 66.7857 | 1 | 53233.162 | 0.5 | 0 | 30972.5192 | 26811.9854 | 0.043 | 227.5 | 800 | 93.0525 | 93.0525 | 33.515 | 30972.5192 | 26811.9854 | 1
|  | 0.044 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 92.8963 | 92.8963 | 99.8885 | 33.4484 | 66.6685 | 1 | 53152.021 | 0.5 | 0 | 30920.5248 | 26758.7523 | 0.044 | 227.5 | 800 | 92.8963 | 92.8963 | 33.4484 | 30920.5248 | 26758.7523 | 1
|  | 0.045 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 92.7403 | 92.7403 | 99.7208 | 33.382 | 66.5514 | 1 | 53071.0036 | 0.5 | 0 | 30868.6095 | 26705.6003 | 0.045 | 227.5 | 800 | 92.7403 | 92.7403 | 33.382 | 30868.6095 | 26705.6003 | 1
|  | 0.046 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 92.5846 | 92.5846 | 99.5533 | 33.3157 | 66.4345 | 1 | 52990.1098 | 0.5 | 0 | 30816.7734 | 26652.5293 | 0.046 | 227.5 | 800 | 92.5846 | 92.5846 | 33.3157 | 30816.7734 | 26652.5293 | 1
|  | 0.047 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 92.4291 | 92.4291 | 99.3861 | 33.2494 | 66.3178 | 1 | 52909.3393 | 0.5 | 0 | 30765.0163 | 26599.5391 | 0.047 | 227.5 | 800 | 92.4291 | 92.4291 | 33.2494 | 30765.0163 | 26599.5391 | 1
|  | 0.048 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 92.2738 | 92.2738 | 99.2192 | 33.1833 | 66.2012 | 1 | 52828.6919 | 0.5 | 0 | 30713.3381 | 26546.6298 | 0.048 | 227.5 | 800 | 92.2738 | 92.2738 | 33.1833 | 30713.3381 | 26546.6298 | 1
|  | 0.049 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 92.1188 | 92.1188 | 99.0525 | 33.1173 | 66.0849 | 1 | 52748.1674 | 0.5 | 0 | 30661.7387 | 26493.8011 | 0.049 | 227.5 | 800 | 92.1188 | 92.1188 | 33.1173 | 30661.7387 | 26493.8011 | 1
|  | 0.05 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.964 | 91.964 | 98.886 | 33.0513 | 65.9687 | 1 | 52667.7657 | 0.5 | 0 | 30610.2179 | 26441.0529 | 0.05 | 227.5 | 800 | 91.964 | 91.964 | 33.0513 | 30610.2179 | 26441.0529 | 1
|  | 0.051 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.8095 | 91.8095 | 98.7198 | 32.9855 | 65.8527 | 1 | 52587.4865 | 0.5 | 0 | 30558.7757 | 26388.3852 | 0.051 | 227.5 | 800 | 91.8095 | 91.8095 | 32.9855 | 30558.7757 | 26388.3852 | 1
|  | 0.052 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.6551 | 91.6551 | 98.5539 | 32.9197 | 65.7368 | 1 | 52507.3297 | 0.5 | 0 | 30507.4119 | 26335.7977 | 0.052 | 227.5 | 800 | 91.6551 | 91.6551 | 32.9197 | 30507.4119 | 26335.7977 | 1
|  | 0.053 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.5011 | 91.5011 | 98.3882 | 32.8541 | 65.6212 | 1 | 52427.295 | 0.5 | 0 | 30456.1263 | 26283.2904 | 0.053 | 227.5 | 800 | 91.5011 | 91.5011 | 32.8541 | 30456.1263 | 26283.2904 | 1
|  | 0.054 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.3472 | 91.3472 | 98.2228 | 32.7886 | 65.5057 | 1 | 52347.3824 | 0.5 | 0 | 30404.919 | 26230.8631 | 0.054 | 227.5 | 800 | 91.3472 | 91.3472 | 32.7886 | 30404.919 | 26230.8631 | 1
|  | 0.055 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.1936 | 91.1936 | 98.0576 | 32.7231 | 65.3904 | 1 | 52267.5915 | 0.5 | 0 | 30353.7896 | 26178.5157 | 0.055 | 227.5 | 800 | 91.1936 | 91.1936 | 32.7231 | 30353.7896 | 26178.5157 | 1
|  | 0.056 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 91.0402 | 91.0402 | 97.8927 | 32.6578 | 65.2753 | 1 | 52187.9223 | 0.5 | 0 | 30302.7383 | 26126.2481 | 0.056 | 227.5 | 800 | 91.0402 | 91.0402 | 32.6578 | 30302.7383 | 26126.2481 | 1
|  | 0.057 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 90.8871 | 90.8871 | 97.728 | 32.5926 | 65.1603 | 1 | 52108.3745 | 0.5 | 0 | 30251.7647 | 26074.0602 | 0.057 | 227.5 | 800 | 90.8871 | 90.8871 | 32.5926 | 30251.7647 | 26074.0602 | 1
|  | 0.058 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 90.7342 | 90.7342 | 97.5636 | 32.5274 | 65.0455 | 1 | 52028.948 | 0.5 | 0 | 30200.8688 | 26021.9518 | 0.058 | 227.5 | 800 | 90.7342 | 90.7342 | 32.5274 | 30200.8688 | 26021.9518 | 1
|  | 0.059 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 90.5815 | 90.5815 | 97.3995 | 32.4624 | 64.9309 | 1 | 51949.6425 | 0.5 | 0 | 30150.0505 | 25969.9228 | 0.059 | 227.5 | 800 | 90.5815 | 90.5815 | 32.4624 | 30150.0505 | 25969.9228 | 1
|  | 0.06 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 90.4291 | 90.4291 | 97.2355 | 32.3975 | 64.8165 | 1 | 51870.458 | 0.5 | 0 | 30099.3097 | 25917.9732 | 0.06 | 227.5 | 800 | 90.4291 | 90.4291 | 32.3975 | 30099.3097 | 25917.9732 | 1
|  | 0.061 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 90.2768 | 90.2768 | 97.0719 | 32.3326 | 64.7022 | 1 | 51791.3941 | 0.5 | 0 | 30048.6462 | 25866.1027 | 0.061 | 227.5 | 800 | 90.2768 | 90.2768 | 32.3326 | 30048.6462 | 25866.1027 | 1
|  | 0.062 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 90.1249 | 90.1249 | 96.9085 | 32.2679 | 64.5882 | 1 | 51712.4507 | 0.5 | 0 | 29998.06 | 25814.3114 | 0.062 | 227.5 | 800 | 90.1249 | 90.1249 | 32.2679 | 29998.06 | 25814.3114 | 1
|  | 0.063 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.9731 | 89.9731 | 96.7453 | 32.2032 | 64.4743 | 1 | 51633.6277 | 0.5 | 0 | 29947.5508 | 25762.5989 | 0.063 | 227.5 | 800 | 89.9731 | 89.9731 | 32.2032 | 29947.5508 | 25762.5989 | 1
|  | 0.064 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.8216 | 89.8216 | 96.5824 | 32.1387 | 64.3605 | 1 | 51554.9248 | 0.5 | 0 | 29897.1186 | 25710.9653 | 0.064 | 227.5 | 800 | 89.8216 | 89.8216 | 32.1387 | 29897.1186 | 25710.9653 | 1
|  | 0.065 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.6703 | 89.6703 | 96.4197 | 32.0743 | 64.247 | 1 | 51476.3418 | 0.5 | 0 | 29846.7633 | 25659.4103 | 0.065 | 227.5 | 800 | 89.6703 | 89.6703 | 32.0743 | 29846.7633 | 25659.4103 | 1
|  | 0.066 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.5193 | 89.5193 | 96.2573 | 32.0099 | 64.1336 | 1 | 51397.8787 | 0.5 | 0 | 29796.4848 | 25607.934 | 0.066 | 227.5 | 800 | 89.5193 | 89.5193 | 32.0099 | 29796.4848 | 25607.934 | 1
|  | 0.067 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.3684 | 89.3684 | 96.0951 | 31.9457 | 64.0204 | 1 | 51319.5351 | 0.5 | 0 | 29746.2829 | 25556.5361 | 0.067 | 227.5 | 800 | 89.3684 | 89.3684 | 31.9457 | 29746.2829 | 25556.5361 | 1
|  | 0.068 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.2178 | 89.2178 | 95.9332 | 31.8815 | 63.9073 | 1 | 51241.311 | 0.5 | 0 | 29696.1575 | 25505.2166 | 0.068 | 227.5 | 800 | 89.2178 | 89.2178 | 31.8815 | 29696.1575 | 25505.2166 | 1
|  | 0.069 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 89.0675 | 89.0675 | 95.7715 | 31.8175 | 63.7945 | 1 | 51163.2061 | 0.5 | 0 | 29646.1085 | 25453.9753 | 0.069 | 227.5 | 800 | 89.0675 | 89.0675 | 31.8175 | 29646.1085 | 25453.9753 | 1
|  | 0.07 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.9173 | 88.9173 | 95.61 | 31.7535 | 63.6818 | 1 | 51085.2203 | 0.5 | 0 | 29596.1358 | 25402.8121 | 0.07 | 227.5 | 800 | 88.9173 | 88.9173 | 31.7535 | 29596.1358 | 25402.8121 | 1
|  | 0.071 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.7674 | 88.7674 | 95.4489 | 31.6897 | 63.5693 | 1 | 51007.3533 | 0.5 | 0 | 29546.2393 | 25351.7269 | 0.071 | 227.5 | 800 | 88.7674 | 88.7674 | 31.6897 | 29546.2393 | 25351.7269 | 1
|  | 0.072 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.6178 | 88.6178 | 95.2879 | 31.6259 | 63.4569 | 1 | 50929.605 | 0.5 | 0 | 29496.4188 | 25300.7195 | 0.072 | 227.5 | 800 | 88.6178 | 88.6178 | 31.6259 | 29496.4188 | 25300.7195 | 1
|  | 0.073 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.4683 | 88.4683 | 95.1272 | 31.5622 | 63.3447 | 1 | 50851.9752 | 0.5 | 0 | 29446.6743 | 25249.7899 | 0.073 | 227.5 | 800 | 88.4683 | 88.4683 | 31.5622 | 29446.6743 | 25249.7899 | 1
|  | 0.074 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.3191 | 88.3191 | 94.9668 | 31.4987 | 63.2327 | 1 | 50774.4637 | 0.5 | 0 | 29397.0056 | 25198.9379 | 0.074 | 227.5 | 800 | 88.3191 | 88.3191 | 31.4987 | 29397.0056 | 25198.9379 | 1
|  | 0.075 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.1701 | 88.1701 | 94.8065 | 31.4352 | 63.1209 | 1 | 50697.0704 | 0.5 | 0 | 29347.4126 | 25148.1635 | 0.075 | 227.5 | 800 | 88.1701 | 88.1701 | 31.4352 | 29347.4126 | 25148.1635 | 1
|  | 0.076 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 88.0213 | 88.0213 | 94.6466 | 31.3718 | 63.0092 | 1 | 50619.7951 | 0.5 | 0 | 29297.8952 | 25097.4664 | 0.076 | 227.5 | 800 | 88.0213 | 88.0213 | 31.3718 | 29297.8952 | 25097.4664 | 1
|  | 0.077 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 87.8728 | 87.8728 | 94.4869 | 31.3086 | 62.8977 | 1 | 50542.6375 | 0.5 | 0 | 29248.4533 | 25046.8466 | 0.077 | 227.5 | 800 | 87.8728 | 87.8728 | 31.3086 | 29248.4533 | 25046.8466 | 1
|  | 0.078 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 87.7245 | 87.7245 | 94.3274 | 31.2454 | 62.7864 | 1 | 50465.5976 | 0.5 | 0 | 29199.0867 | 24996.304 | 0.078 | 227.5 | 800 | 87.7245 | 87.7245 | 31.2454 | 29199.0867 | 24996.304 | 1
|  | 0.079 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 87.5764 | 87.5764 | 94.1681 | 31.1823 | 62.6752 | 1 | 50388.6751 | 0.5 | 0 | 29149.7954 | 24945.8384 | 0.079 | 227.5 | 800 | 87.5764 | 87.5764 | 31.1823 | 29149.7954 | 24945.8384 | 1
|  | 0.08 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 87.4285 | 87.4285 | 94.0091 | 31.1193 | 62.5642 | 1 | 50311.8698 | 0.5 | 0 | 29100.5792 | 24895.4497 | 0.08 | 227.5 | 800 | 87.4285 | 87.4285 | 31.1193 | 29100.5792 | 24895.4497 | 1
|  | 0.081 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 87.2809 | 87.2809 | 93.8504 | 31.0564 | 62.4534 | 1 | 50235.1816 | 0.5 | 0 | 29051.438 | 24845.1378 | 0.081 | 227.5 | 800 | 87.2809 | 87.2809 | 31.0564 | 29051.438 | 24845.1378 | 1
|  | 0.082 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 87.1335 | 87.1335 | 93.6919 | 30.9936 | 62.3428 | 1 | 50158.6103 | 0.5 | 0 | 29002.3718 | 24794.9026 | 0.082 | 227.5 | 800 | 87.1335 | 87.1335 | 30.9936 | 29002.3718 | 24794.9026 | 1
|  | 0.083 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.9863 | 86.9863 | 93.5336 | 30.9309 | 62.2323 | 1 | 50082.1557 | 0.5 | 0 | 28953.3803 | 24744.744 | 0.083 | 227.5 | 800 | 86.9863 | 86.9863 | 30.9309 | 28953.3803 | 24744.744 | 1
|  | 0.084 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.8393 | 86.8393 | 93.3756 | 30.8683 | 62.122 | 1 | 50005.8177 | 0.5 | 0 | 28904.4635 | 24694.6619 | 0.084 | 227.5 | 800 | 86.8393 | 86.8393 | 30.8683 | 28904.4635 | 24694.6619 | 1
|  | 0.085 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.6926 | 86.6926 | 93.2178 | 30.8058 | 62.0118 | 1 | 49929.596 | 0.5 | 0 | 28855.6213 | 24644.656 | 0.085 | 227.5 | 800 | 86.6926 | 86.6926 | 30.8058 | 28855.6213 | 24644.656 | 1
|  | 0.086 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.5461 | 86.5461 | 93.0603 | 30.7434 | 61.9018 | 1 | 49853.4905 | 0.5 | 0 | 28806.8535 | 24594.7265 | 0.086 | 227.5 | 800 | 86.5461 | 86.5461 | 30.7434 | 28806.8535 | 24594.7265 | 1
|  | 0.087 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.3998 | 86.3998 | 92.903 | 30.6811 | 61.792 | 1 | 49777.501 | 0.5 | 0 | 28758.16 | 24544.873 | 0.087 | 227.5 | 800 | 86.3998 | 86.3998 | 30.6811 | 28758.16 | 24544.873 | 1
|  | 0.088 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.2537 | 86.2537 | 92.7459 | 30.6189 | 61.6824 | 1 | 49701.6273 | 0.5 | 0 | 28709.5408 | 24495.0955 | 0.088 | 227.5 | 800 | 86.2537 | 86.2537 | 30.6189 | 28709.5408 | 24495.0955 | 1
|  | 0.089 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 86.1078 | 86.1078 | 92.5891 | 30.5567 | 61.5729 | 1 | 49625.8692 | 0.5 | 0 | 28660.9957 | 24445.3938 | 0.089 | 227.5 | 800 | 86.1078 | 86.1078 | 30.5567 | 28660.9957 | 24445.3938 | 1
|  | 0.09 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.9622 | 85.9622 | 92.4325 | 30.4947 | 61.4636 | 1 | 49550.2267 | 0.5 | 0 | 28612.5245 | 24395.768 | 0.09 | 227.5 | 800 | 85.9622 | 85.9622 | 30.4947 | 28612.5245 | 24395.768 | 1
|  | 0.091 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.8168 | 85.8168 | 92.2761 | 30.4328 | 61.3545 | 1 | 49474.6994 | 0.5 | 0 | 28564.1273 | 24346.2177 | 0.091 | 227.5 | 800 | 85.8168 | 85.8168 | 30.4328 | 28564.1273 | 24346.2177 | 1
|  | 0.092 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.6716 | 85.6716 | 92.12 | 30.3709 | 61.2455 | 1 | 49399.2873 | 0.5 | 0 | 28515.8038 | 24296.743 | 0.092 | 227.5 | 800 | 85.6716 | 85.6716 | 30.3709 | 28515.8038 | 24296.743 | 1
|  | 0.093 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.5267 | 85.5267 | 91.9642 | 30.3092 | 61.1367 | 1 | 49323.9901 | 0.5 | 0 | 28467.554 | 24247.3438 | 0.093 | 227.5 | 800 | 85.5267 | 85.5267 | 30.3092 | 28467.554 | 24247.3438 | 1
|  | 0.094 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.3819 | 85.3819 | 91.8085 | 30.2475 | 61.028 | 1 | 49248.8077 | 0.5 | 0 | 28419.3777 | 24198.0198 | 0.094 | 227.5 | 800 | 85.3819 | 85.3819 | 30.2475 | 28419.3777 | 24198.0198 | 1
|  | 0.095 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.2374 | 85.2374 | 91.6531 | 30.186 | 60.9196 | 1 | 49173.7399 | 0.5 | 0 | 28371.2749 | 24148.771 | 0.095 | 227.5 | 800 | 85.2374 | 85.2374 | 30.186 | 28371.2749 | 24148.771 | 1
|  | 0.096 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 85.0931 | 85.0931 | 91.498 | 30.1245 | 60.8112 | 1 | 49098.7865 | 0.5 | 0 | 28323.2453 | 24099.5972 | 0.096 | 227.5 | 800 | 85.0931 | 85.0931 | 30.1245 | 28323.2453 | 24099.5972 | 1
|  | 0.097 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.949 | 84.949 | 91.3431 | 30.0631 | 60.7031 | 1 | 49023.9473 | 0.5 | 0 | 28275.289 | 24050.4984 | 0.097 | 227.5 | 800 | 84.949 | 84.949 | 30.0631 | 28275.289 | 24050.4984 | 1
|  | 0.098 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.8052 | 84.8052 | 91.1884 | 30.0018 | 60.5951 | 1 | 48949.2223 | 0.5 | 0 | 28227.4058 | 24001.4745 | 0.098 | 227.5 | 800 | 84.8052 | 84.8052 | 30.0018 | 28227.4058 | 24001.4745 | 1
|  | 0.099 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.6615 | 84.6615 | 91.0339 | 29.9407 | 60.4873 | 1 | 48874.6111 | 0.5 | 0 | 28179.5956 | 23952.5253 | 0.099 | 227.5 | 800 | 84.6615 | 84.6615 | 29.9407 | 28179.5956 | 23952.5253 | 1
|  | 0.1 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.5181 | 84.5181 | 90.8797 | 29.8796 | 60.3796 | 1 | 48800.1137 | 0.5 | 0 | 28131.8582 | 23903.6506 | 0.1 | 227.5 | 800 | 84.5181 | 84.5181 | 29.8796 | 28131.8582 | 23903.6506 | 1
|  | 0.101 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.3749 | 84.3749 | 90.7257 | 29.8186 | 60.2721 | 1 | 48725.7298 | 0.5 | 0 | 28084.1937 | 23854.8505 | 0.101 | 227.5 | 800 | 84.3749 | 84.3749 | 29.8186 | 28084.1937 | 23854.8505 | 1
|  | 0.102 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.2319 | 84.2319 | 90.572 | 29.7577 | 60.1648 | 1 | 48651.4593 | 0.5 | 0 | 28036.6017 | 23806.1248 | 0.102 | 227.5 | 800 | 84.2319 | 84.2319 | 29.7577 | 28036.6017 | 23806.1248 | 1
|  | 0.103 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 84.0892 | 84.0892 | 90.4185 | 29.6968 | 60.0577 | 1 | 48577.302 | 0.5 | 0 | 27989.0823 | 23757.4733 | 0.103 | 227.5 | 800 | 84.0892 | 84.0892 | 29.6968 | 27989.0823 | 23757.4733 | 1
|  | 0.104 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.9466 | 83.9466 | 90.2652 | 29.6361 | 59.9507 | 1 | 48503.2577 | 0.5 | 0 | 27941.6354 | 23708.896 | 0.104 | 227.5 | 800 | 83.9466 | 83.9466 | 29.6361 | 27941.6354 | 23708.896 | 1
|  | 0.105 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.8043 | 83.8043 | 90.1121 | 29.5755 | 59.8438 | 1 | 48429.3263 | 0.5 | 0 | 27894.2607 | 23660.3928 | 0.105 | 227.5 | 800 | 83.8043 | 83.8043 | 29.5755 | 27894.2607 | 23660.3928 | 1
|  | 0.106 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.6622 | 83.6622 | 89.9593 | 29.515 | 59.7371 | 1 | 48355.5076 | 0.5 | 0 | 27846.9583 | 23611.9635 | 0.106 | 227.5 | 800 | 83.6622 | 83.6622 | 29.515 | 27846.9583 | 23611.9635 | 1
|  | 0.107 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.5203 | 83.5203 | 89.8068 | 29.4545 | 59.6306 | 1 | 48281.8014 | 0.5 | 0 | 27799.728 | 23563.6079 | 0.107 | 227.5 | 800 | 83.5203 | 83.5203 | 29.4545 | 27799.728 | 23563.6079 | 1
|  | 0.108 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.3786 | 83.3786 | 89.6544 | 29.3942 | 59.5243 | 1 | 48208.2075 | 0.5 | 0 | 27752.5696 | 23515.3261 | 0.108 | 227.5 | 800 | 83.3786 | 83.3786 | 29.3942 | 27752.5696 | 23515.3261 | 1
|  | 0.109 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.2371 | 83.2371 | 89.5023 | 29.3339 | 59.4181 | 1 | 48134.7258 | 0.5 | 0 | 27705.4832 | 23467.1179 | 0.109 | 227.5 | 800 | 83.2371 | 83.2371 | 29.3339 | 27705.4832 | 23467.1179 | 1
|  | 0.11 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 83.0959 | 83.0959 | 89.3504 | 29.2737 | 59.3121 | 1 | 48061.3562 | 0.5 | 0 | 27658.4685 | 23418.9832 | 0.11 | 227.5 | 800 | 83.0959 | 83.0959 | 29.2737 | 27658.4685 | 23418.9832 | 1
|  | 0.111 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.9549 | 82.9549 | 89.1988 | 29.2137 | 59.2062 | 1 | 47988.0983 | 0.5 | 0 | 27611.5255 | 23370.9219 | 0.111 | 227.5 | 800 | 82.9549 | 82.9549 | 29.2137 | 27611.5255 | 23370.9219 | 1
|  | 0.112 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.814 | 82.814 | 89.0474 | 29.1537 | 59.1005 | 1 | 47914.9522 | 0.5 | 0 | 27564.654 | 23322.9338 | 0.112 | 227.5 | 800 | 82.814 | 82.814 | 29.1537 | 27564.654 | 23322.9338 | 1
|  | 0.113 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.6734 | 82.6734 | 88.8962 | 29.0938 | 58.995 | 1 | 47841.9175 | 0.5 | 0 | 27517.854 | 23275.0188 | 0.113 | 227.5 | 800 | 82.6734 | 82.6734 | 29.0938 | 27517.854 | 23275.0188 | 1
|  | 0.114 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.533 | 82.533 | 88.7452 | 29.034 | 58.8896 | 1 | 47768.9941 | 0.5 | 0 | 27471.1253 | 23227.1769 | 0.114 | 227.5 | 800 | 82.533 | 82.533 | 29.034 | 27471.1253 | 23227.1769 | 1
|  | 0.115 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.3929 | 82.3929 | 88.5945 | 28.9743 | 58.7844 | 1 | 47696.1819 | 0.5 | 0 | 27424.4678 | 23179.4079 | 0.115 | 227.5 | 800 | 82.3929 | 82.3929 | 28.9743 | 27424.4678 | 23179.4079 | 1
|  | 0.116 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.2529 | 82.2529 | 88.444 | 28.9146 | 58.6793 | 1 | 47623.4807 | 0.5 | 0 | 27377.8815 | 23131.7117 | 0.116 | 227.5 | 800 | 82.2529 | 82.2529 | 28.9146 | 27377.8815 | 23131.7117 | 1
|  | 0.117 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 82.1132 | 82.1132 | 88.2937 | 28.8551 | 58.5744 | 1 | 47550.8903 | 0.5 | 0 | 27331.3662 | 23084.0882 | 0.117 | 227.5 | 800 | 82.1132 | 82.1132 | 28.8551 | 27331.3662 | 23084.0882 | 1
|  | 0.118 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.9736 | 81.9736 | 88.1437 | 28.7957 | 58.4697 | 1 | 47478.4105 | 0.5 | 0 | 27284.9217 | 23036.5373 | 0.118 | 227.5 | 800 | 81.9736 | 81.9736 | 28.7957 | 27284.9217 | 23036.5373 | 1
|  | 0.119 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.8343 | 81.8343 | 87.9939 | 28.7363 | 58.3651 | 1 | 47406.0413 | 0.5 | 0 | 27238.5481 | 22989.0589 | 0.119 | 227.5 | 800 | 81.8343 | 81.8343 | 28.7363 | 27238.5481 | 22989.0589 | 1
|  | 0.12 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.6952 | 81.6952 | 87.8443 | 28.6771 | 58.2607 | 1 | 47333.7823 | 0.5 | 0 | 27192.2451 | 22941.6529 | 0.12 | 227.5 | 800 | 81.6952 | 81.6952 | 28.6771 | 27192.2451 | 22941.6529 | 1
|  | 0.121 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.5563 | 81.5563 | 87.6949 | 28.6179 | 58.1564 | 1 | 47261.6335 | 0.5 | 0 | 27146.0128 | 22894.3191 | 0.121 | 227.5 | 800 | 81.5563 | 81.5563 | 28.6179 | 27146.0128 | 22894.3191 | 1
|  | 0.122 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.4176 | 81.4176 | 87.5458 | 28.5588 | 58.0523 | 1 | 47189.5946 | 0.5 | 0 | 27099.8508 | 22847.0575 | 0.122 | 227.5 | 800 | 81.4176 | 81.4176 | 28.5588 | 27099.8508 | 22847.0575 | 1
|  | 0.123 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.2791 | 81.2791 | 87.3969 | 28.4998 | 57.9484 | 1 | 47117.6656 | 0.5 | 0 | 27053.7593 | 22799.8679 | 0.123 | 227.5 | 800 | 81.2791 | 81.2791 | 28.4998 | 27053.7593 | 22799.8679 | 1
|  | 0.124 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.1409 | 81.1409 | 87.2482 | 28.4409 | 57.8446 | 1 | 47045.8462 | 0.5 | 0 | 27007.738 | 22752.7502 | 0.124 | 227.5 | 800 | 81.1409 | 81.1409 | 28.4409 | 27007.738 | 22752.7502 | 1
|  | 0.125 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 81.0028 | 81.0028 | 87.0998 | 28.3821 | 57.741 | 1 | 46974.1362 | 0.5 | 0 | 26961.7869 | 22705.7044 | 0.125 | 227.5 | 800 | 81.0028 | 81.0028 | 28.3821 | 26961.7869 | 22705.7044 | 1
|  | 0.126 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.865 | 80.865 | 86.9516 | 28.3234 | 57.6375 | 1 | 46902.5356 | 0.5 | 0 | 26915.9058 | 22658.7302 | 0.126 | 227.5 | 800 | 80.865 | 80.865 | 28.3234 | 26915.9058 | 22658.7302 | 1
|  | 0.127 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.7273 | 80.7273 | 86.8036 | 28.2648 | 57.5342 | 1 | 46831.0441 | 0.5 | 0 | 26870.0946 | 22611.8277 | 0.127 | 227.5 | 800 | 80.7273 | 80.7273 | 28.2648 | 26870.0946 | 22611.8277 | 1
|  | 0.128 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.5899 | 80.5899 | 86.6558 | 28.2062 | 57.431 | 1 | 46759.6616 | 0.5 | 0 | 26824.3533 | 22564.9967 | 0.128 | 227.5 | 800 | 80.5899 | 80.5899 | 28.2062 | 26824.3533 | 22564.9967 | 1
|  | 0.129 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.4527 | 80.4527 | 86.5083 | 28.1478 | 57.328 | 1 | 46688.3879 | 0.5 | 0 | 26778.6817 | 22518.237 | 0.129 | 227.5 | 800 | 80.4527 | 80.4527 | 28.1478 | 26778.6817 | 22518.237 | 1
|  | 0.13 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.3157 | 80.3157 | 86.361 | 28.0894 | 57.2252 | 1 | 46617.2228 | 0.5 | 0 | 26733.0797 | 22471.5486 | 0.13 | 227.5 | 800 | 80.3157 | 80.3157 | 28.0894 | 26733.0797 | 22471.5486 | 1
|  | 0.131 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.1789 | 80.1789 | 86.2139 | 28.0312 | 57.1225 | 1 | 46546.1662 | 0.5 | 0 | 26687.5472 | 22424.9314 | 0.131 | 227.5 | 800 | 80.1789 | 80.1789 | 28.0312 | 26687.5472 | 22424.9314 | 1
|  | 0.132 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 80.0423 | 80.0423 | 86.067 | 27.973 | 57.02 | 1 | 46475.2179 | 0.5 | 0 | 26642.0841 | 22378.3852 | 0.132 | 227.5 | 800 | 80.0423 | 80.0423 | 27.973 | 26642.0841 | 22378.3852 | 1
|  | 0.133 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.9059 | 79.9059 | 85.9204 | 27.9149 | 56.9176 | 1 | 46404.3777 | 0.5 | 0 | 26596.6903 | 22331.91 | 0.133 | 227.5 | 800 | 79.9059 | 79.9059 | 27.9149 | 26596.6903 | 22331.91 | 1
|  | 0.134 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.7698 | 79.7698 | 85.7739 | 27.8569 | 56.8154 | 1 | 46333.6455 | 0.5 | 0 | 26551.3657 | 22285.5056 | 0.134 | 227.5 | 800 | 79.7698 | 79.7698 | 27.8569 | 26551.3657 | 22285.5056 | 1
|  | 0.135 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.6338 | 79.6338 | 85.6277 | 27.799 | 56.7134 | 1 | 46263.0212 | 0.5 | 0 | 26506.1102 | 22239.172 | 0.135 | 227.5 | 800 | 79.6338 | 79.6338 | 27.799 | 26506.1102 | 22239.172 | 1
|  | 0.136 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.498 | 79.498 | 85.4818 | 27.7411 | 56.6115 | 1 | 46192.5045 | 0.5 | 0 | 26460.9236 | 22192.909 | 0.136 | 227.5 | 800 | 79.498 | 79.498 | 27.7411 | 26460.9236 | 22192.909 | 1
|  | 0.137 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.3625 | 79.3625 | 85.336 | 27.6834 | 56.5097 | 1 | 46122.0952 | 0.5 | 0 | 26415.806 | 22146.7164 | 0.137 | 227.5 | 800 | 79.3625 | 79.3625 | 27.6834 | 26415.806 | 22146.7164 | 1
|  | 0.138 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.2272 | 79.2272 | 85.1905 | 27.6257 | 56.4081 | 1 | 46051.7933 | 0.5 | 0 | 26370.7571 | 22100.5944 | 0.138 | 227.5 | 800 | 79.2272 | 79.2272 | 27.6257 | 26370.7571 | 22100.5944 | 1
|  | 0.139 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 79.092 | 79.092 | 85.0452 | 27.5682 | 56.3067 | 1 | 45981.5986 | 0.5 | 0 | 26325.7769 | 22054.5426 | 0.139 | 227.5 | 800 | 79.092 | 79.092 | 27.5682 | 26325.7769 | 22054.5426 | 1
|  | 0.14 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.9571 | 78.9571 | 84.9001 | 27.5107 | 56.2054 | 1 | 45911.5108 | 0.5 | 0 | 26280.8652 | 22008.561 | 0.14 | 227.5 | 800 | 78.9571 | 78.9571 | 27.5107 | 26280.8652 | 22008.561 | 1
|  | 0.141 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.8224 | 78.8224 | 84.7552 | 27.4533 | 56.1043 | 1 | 45841.5299 | 0.5 | 0 | 26236.022 | 21962.6495 | 0.141 | 227.5 | 800 | 78.8224 | 78.8224 | 27.4533 | 26236.022 | 21962.6495 | 1
|  | 0.142 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.6878 | 78.6878 | 84.6106 | 27.396 | 56.0033 | 1 | 45771.6557 | 0.5 | 0 | 26191.2472 | 21916.8079 | 0.142 | 227.5 | 800 | 78.6878 | 78.6878 | 27.396 | 26191.2472 | 21916.8079 | 1
|  | 0.143 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.5535 | 78.5535 | 84.4662 | 27.3388 | 55.9025 | 1 | 45701.8879 | 0.5 | 0 | 26146.5406 | 21871.0363 | 0.143 | 227.5 | 800 | 78.5535 | 78.5535 | 27.3388 | 26146.5406 | 21871.0363 | 1
|  | 0.144 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.4194 | 78.4194 | 84.322 | 27.2817 | 55.8018 | 1 | 45632.2265 | 0.5 | 0 | 26101.9021 | 21825.3344 | 0.144 | 227.5 | 800 | 78.4194 | 78.4194 | 27.2817 | 26101.9021 | 21825.3344 | 1
|  | 0.145 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.2855 | 78.2855 | 84.178 | 27.2246 | 55.7013 | 1 | 45562.6713 | 0.5 | 0 | 26057.3317 | 21779.7022 | 0.145 | 227.5 | 800 | 78.2855 | 78.2855 | 27.2246 | 26057.3317 | 21779.7022 | 1
|  | 0.146 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.1518 | 78.1518 | 84.0342 | 27.1677 | 55.6009 | 1 | 45493.2221 | 0.5 | 0 | 26012.8292 | 21734.1395 | 0.146 | 227.5 | 800 | 78.1518 | 78.1518 | 27.1677 | 26012.8292 | 21734.1395 | 1
|  | 0.147 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 78.0183 | 78.0183 | 83.8907 | 27.1108 | 55.5007 | 1 | 45423.8788 | 0.5 | 0 | 25968.3946 | 21688.6463 | 0.147 | 227.5 | 800 | 78.0183 | 78.0183 | 27.1108 | 25968.3946 | 21688.6463 | 1
|  | 0.148 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.885 | 77.885 | 83.7473 | 27.054 | 55.4007 | 1 | 45354.6411 | 0.5 | 0 | 25924.0277 | 21643.2224 | 0.148 | 227.5 | 800 | 77.885 | 77.885 | 27.054 | 25924.0277 | 21643.2224 | 1
|  | 0.149 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.7519 | 77.7519 | 83.6042 | 26.9973 | 55.3008 | 1 | 45285.509 | 0.5 | 0 | 25879.7284 | 21597.8677 | 0.149 | 227.5 | 800 | 77.7519 | 77.7519 | 26.9973 | 25879.7284 | 21597.8677 | 1
|  | 0.15 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.619 | 77.619 | 83.4613 | 26.9407 | 55.201 | 1 | 45216.4823 | 0.5 | 0 | 25835.4966 | 21552.5822 | 0.15 | 227.5 | 800 | 77.619 | 77.619 | 26.9407 | 25835.4966 | 21552.5822 | 1
|  | 0.151 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.4864 | 77.4864 | 83.3187 | 26.8842 | 55.1014 | 1 | 45147.5608 | 0.5 | 0 | 25791.3323 | 21507.3657 | 0.151 | 227.5 | 800 | 77.4864 | 77.4864 | 26.8842 | 25791.3323 | 21507.3657 | 1
|  | 0.152 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.3539 | 77.3539 | 83.1762 | 26.8278 | 55.002 | 1 | 45078.7443 | 0.5 | 0 | 25747.2353 | 21462.2182 | 0.152 | 227.5 | 800 | 77.3539 | 77.3539 | 26.8278 | 25747.2353 | 21462.2182 | 1
|  | 0.153 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.2216 | 77.2216 | 83.034 | 26.7714 | 54.9027 | 1 | 45010.0327 | 0.5 | 0 | 25703.2054 | 21417.1394 | 0.153 | 227.5 | 800 | 77.2216 | 77.2216 | 26.7714 | 25703.2054 | 21417.1394 | 1
|  | 0.154 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 77.0895 | 77.0895 | 82.8919 | 26.7152 | 54.8036 | 1 | 44941.4259 | 0.5 | 0 | 25659.2427 | 21372.1294 | 0.154 | 227.5 | 800 | 77.0895 | 77.0895 | 26.7152 | 25659.2427 | 21372.1294 | 1
|  | 0.155 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.9576 | 76.9576 | 82.7501 | 26.659 | 54.7046 | 1 | 44872.9236 | 0.5 | 0 | 25615.3471 | 21327.188 | 0.155 | 227.5 | 800 | 76.9576 | 76.9576 | 26.659 | 25615.3471 | 21327.188 | 1
|  | 0.156 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.826 | 76.826 | 82.6086 | 26.6029 | 54.6057 | 1 | 44804.5258 | 0.5 | 0 | 25571.5183 | 21282.3151 | 0.156 | 227.5 | 800 | 76.826 | 76.826 | 26.6029 | 25571.5183 | 21282.3151 | 1
|  | 0.157 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.6945 | 76.6945 | 82.4672 | 26.5469 | 54.507 | 1 | 44736.2322 | 0.5 | 0 | 25527.7563 | 21237.5105 | 0.157 | 227.5 | 800 | 76.6945 | 76.6945 | 26.5469 | 25527.7563 | 21237.5105 | 1
|  | 0.158 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.5632 | 76.5632 | 82.326 | 26.491 | 54.4085 | 1 | 44668.0427 | 0.5 | 0 | 25484.061 | 21192.7743 | 0.158 | 227.5 | 800 | 76.5632 | 76.5632 | 26.491 | 25484.061 | 21192.7743 | 1
|  | 0.159 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.4321 | 76.4321 | 82.1851 | 26.4351 | 54.3101 | 1 | 44599.9571 | 0.5 | 0 | 25440.4324 | 21148.1063 | 0.159 | 227.5 | 800 | 76.4321 | 76.4321 | 26.4351 | 25440.4324 | 21148.1063 | 1
|  | 0.16 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.3012 | 76.3012 | 82.0444 | 26.3794 | 54.2119 | 1 | 44531.9754 | 0.5 | 0 | 25396.8702 | 21103.5063 | 0.16 | 227.5 | 800 | 76.3012 | 76.3012 | 26.3794 | 25396.8702 | 21103.5063 | 1
|  | 0.161 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.1706 | 76.1706 | 81.9038 | 26.3237 | 54.1138 | 1 | 44464.0972 | 0.5 | 0 | 25353.3744 | 21058.9743 | 0.161 | 227.5 | 800 | 76.1706 | 76.1706 | 26.3237 | 25353.3744 | 21058.9743 | 1
|  | 0.162 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 76.0401 | 76.0401 | 81.7635 | 26.2681 | 54.0158 | 1 | 44396.3225 | 0.5 | 0 | 25309.945 | 21014.5102 | 0.162 | 227.5 | 800 | 76.0401 | 76.0401 | 26.2681 | 25309.945 | 21014.5102 | 1
|  | 0.163 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.9098 | 75.9098 | 81.6235 | 26.2126 | 53.918 | 1 | 44328.6511 | 0.5 | 0 | 25266.5817 | 20970.1139 | 0.163 | 227.5 | 800 | 75.9098 | 75.9098 | 26.2126 | 25266.5817 | 20970.1139 | 1
|  | 0.164 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.7797 | 75.7797 | 81.4836 | 26.1572 | 53.8204 | 1 | 44261.0829 | 0.5 | 0 | 25223.2845 | 20925.7853 | 0.164 | 227.5 | 800 | 75.7797 | 75.7797 | 26.1572 | 25223.2845 | 20925.7853 | 1
|  | 0.165 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.6499 | 75.6499 | 81.3439 | 26.1019 | 53.7229 | 1 | 44193.6177 | 0.5 | 0 | 25180.0534 | 20881.5242 | 0.165 | 227.5 | 800 | 75.6499 | 75.6499 | 26.1019 | 25180.0534 | 20881.5242 | 1
|  | 0.166 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.5202 | 75.5202 | 81.2045 | 26.0467 | 53.6256 | 1 | 44126.2552 | 0.5 | 0 | 25136.8881 | 20837.3306 | 0.166 | 227.5 | 800 | 75.5202 | 75.5202 | 26.0467 | 25136.8881 | 20837.3306 | 1
|  | 0.167 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.3907 | 75.3907 | 81.0652 | 25.9915 | 53.5284 | 1 | 44058.9955 | 0.5 | 0 | 25093.7886 | 20793.2043 | 0.167 | 227.5 | 800 | 75.3907 | 75.3907 | 25.9915 | 25093.7886 | 20793.2043 | 1
|  | 0.168 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.2614 | 75.2614 | 80.9262 | 25.9364 | 53.4313 | 1 | 43991.8383 | 0.5 | 0 | 25050.7548 | 20749.1453 | 0.168 | 227.5 | 800 | 75.2614 | 75.2614 | 25.9364 | 25050.7548 | 20749.1453 | 1
|  | 0.169 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.1323 | 75.1323 | 80.7874 | 25.8814 | 53.3344 | 1 | 43924.7835 | 0.5 | 0 | 25007.7866 | 20705.1535 | 0.169 | 227.5 | 800 | 75.1323 | 75.1323 | 25.8814 | 25007.7866 | 20705.1535 | 1
|  | 0.17 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 75.0034 | 75.0034 | 80.6488 | 25.8265 | 53.2377 | 1 | 43857.8308 | 0.5 | 0 | 24964.8839 | 20661.2287 | 0.17 | 227.5 | 800 | 75.0034 | 75.0034 | 25.8265 | 24964.8839 | 20661.2287 | 1
|  | 0.171 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.8747 | 74.8747 | 80.5104 | 25.7717 | 53.1411 | 1 | 43790.9802 | 0.5 | 0 | 24922.0466 | 20617.3709 | 0.171 | 227.5 | 800 | 74.8747 | 74.8747 | 25.7717 | 24922.0466 | 20617.3709 | 1
|  | 0.172 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.7462 | 74.7462 | 80.3723 | 25.717 | 53.0446 | 1 | 43724.2315 | 0.5 | 0 | 24879.2746 | 20573.5799 | 0.172 | 227.5 | 800 | 74.7462 | 74.7462 | 25.717 | 24879.2746 | 20573.5799 | 1
|  | 0.173 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.6179 | 74.6179 | 80.2343 | 25.6623 | 52.9483 | 1 | 43657.5846 | 0.5 | 0 | 24836.5678 | 20529.8556 | 0.173 | 227.5 | 800 | 74.6179 | 74.6179 | 25.6623 | 24836.5678 | 20529.8556 | 1
|  | 0.174 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.4898 | 74.4898 | 80.0965 | 25.6077 | 52.8521 | 1 | 43591.0392 | 0.5 | 0 | 24793.9261 | 20486.1981 | 0.174 | 227.5 | 800 | 74.4898 | 74.4898 | 25.6077 | 24793.9261 | 20486.1981 | 1
|  | 0.175 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.3619 | 74.3619 | 79.959 | 25.5533 | 52.7561 | 1 | 43524.5953 | 0.5 | 0 | 24751.3493 | 20442.607 | 0.175 | 227.5 | 800 | 74.3619 | 74.3619 | 25.5533 | 24751.3493 | 20442.607 | 1
|  | 0.176 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.2342 | 74.2342 | 79.8217 | 25.4989 | 52.6603 | 1 | 43458.2527 | 0.5 | 0 | 24708.8375 | 20399.0824 | 0.176 | 227.5 | 800 | 74.2342 | 74.2342 | 25.4989 | 24708.8375 | 20399.0824 | 1
|  | 0.177 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 74.1066 | 74.1066 | 79.6845 | 25.4445 | 52.5645 | 1 | 43392.0111 | 0.5 | 0 | 24666.3905 | 20355.6242 | 0.177 | 227.5 | 800 | 74.1066 | 74.1066 | 25.4445 | 24666.3905 | 20355.6242 | 1
|  | 0.178 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.9793 | 73.9793 | 79.5476 | 25.3903 | 52.469 | 1 | 43325.8706 | 0.5 | 0 | 24624.0082 | 20312.2322 | 0.178 | 227.5 | 800 | 73.9793 | 73.9793 | 25.3903 | 24624.0082 | 20312.2322 | 1
|  | 0.179 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.8522 | 73.8522 | 79.4109 | 25.3361 | 52.3735 | 1 | 43259.8308 | 0.5 | 0 | 24581.6904 | 20268.9063 | 0.179 | 227.5 | 800 | 73.8522 | 73.8522 | 25.3361 | 24581.6904 | 20268.9063 | 1
|  | 0.18 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.7252 | 73.7252 | 79.2744 | 25.2821 | 52.2782 | 1 | 43193.8918 | 0.5 | 0 | 24539.4372 | 20225.6465 | 0.18 | 227.5 | 800 | 73.7252 | 73.7252 | 25.2821 | 24539.4372 | 20225.6465 | 1
|  | 0.181 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.5985 | 73.5985 | 79.1381 | 25.2281 | 52.1831 | 1 | 43128.0532 | 0.5 | 0 | 24497.2484 | 20182.4526 | 0.181 | 227.5 | 800 | 73.5985 | 73.5985 | 25.2281 | 24497.2484 | 20182.4526 | 1
|  | 0.182 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.4719 | 73.4719 | 79.002 | 25.1742 | 52.0881 | 1 | 43062.315 | 0.5 | 0 | 24455.1239 | 20139.3245 | 0.182 | 227.5 | 800 | 73.4719 | 73.4719 | 25.1742 | 24455.1239 | 20139.3245 | 1
|  | 0.183 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.3455 | 73.3455 | 78.8662 | 25.1203 | 51.9933 | 1 | 42996.677 | 0.5 | 0 | 24413.0636 | 20096.2622 | 0.183 | 227.5 | 800 | 73.3455 | 73.3455 | 25.1203 | 24413.0636 | 20096.2622 | 1
|  | 0.184 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.2194 | 73.2194 | 78.7305 | 25.0666 | 51.8985 | 1 | 42931.139 | 0.5 | 0 | 24371.0674 | 20053.2655 | 0.184 | 227.5 | 800 | 73.2194 | 73.2194 | 25.0666 | 24371.0674 | 20053.2655 | 1
|  | 0.185 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 73.0934 | 73.0934 | 78.595 | 25.0129 | 51.804 | 1 | 42865.7009 | 0.5 | 0 | 24329.1352 | 20010.3344 | 0.185 | 227.5 | 800 | 73.0934 | 73.0934 | 25.0129 | 24329.1352 | 20010.3344 | 1
|  | 0.186 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.9676 | 72.9676 | 78.4598 | 24.9593 | 51.7096 | 1 | 42800.3626 | 0.5 | 0 | 24287.2669 | 19967.4687 | 0.186 | 227.5 | 800 | 72.9676 | 72.9676 | 24.9593 | 24287.2669 | 19967.4687 | 1
|  | 0.187 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.842 | 72.842 | 78.3247 | 24.9058 | 51.6153 | 1 | 42735.1239 | 0.5 | 0 | 24245.4625 | 19924.6683 | 0.187 | 227.5 | 800 | 72.842 | 72.842 | 24.9058 | 24245.4625 | 19924.6683 | 1
|  | 0.188 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.7166 | 72.7166 | 78.1899 | 24.8524 | 51.5212 | 1 | 42669.9846 | 0.5 | 0 | 24203.7218 | 19881.9332 | 0.188 | 227.5 | 800 | 72.7166 | 72.7166 | 24.8524 | 24203.7218 | 19881.9332 | 1
|  | 0.189 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.5914 | 72.5914 | 78.0553 | 24.7991 | 51.4272 | 1 | 42604.9446 | 0.5 | 0 | 24162.0447 | 19839.2632 | 0.189 | 227.5 | 800 | 72.5914 | 72.5914 | 24.7991 | 24162.0447 | 19839.2632 | 1
|  | 0.19 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.4664 | 72.4664 | 77.9208 | 24.7458 | 51.3333 | 1 | 42540.0037 | 0.5 | 0 | 24120.4311 | 19796.6583 | 0.19 | 227.5 | 800 | 72.4664 | 72.4664 | 24.7458 | 24120.4311 | 19796.6583 | 1
|  | 0.191 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.3415 | 72.3415 | 77.7866 | 24.6926 | 51.2396 | 1 | 42475.1618 | 0.5 | 0 | 24078.881 | 19754.1183 | 0.191 | 227.5 | 800 | 72.3415 | 72.3415 | 24.6926 | 24078.881 | 19754.1183 | 1
|  | 0.192 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.2169 | 72.2169 | 77.6526 | 24.6396 | 51.1461 | 1 | 42410.4188 | 0.5 | 0 | 24037.3941 | 19711.6431 | 0.192 | 227.5 | 800 | 72.2169 | 72.2169 | 24.6396 | 24037.3941 | 19711.6431 | 1
|  | 0.193 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 72.0924 | 72.0924 | 77.5188 | 24.5865 | 51.0526 | 1 | 42345.7744 | 0.5 | 0 | 23995.9706 | 19669.2327 | 0.193 | 227.5 | 800 | 72.0924 | 72.0924 | 24.5865 | 23995.9706 | 19669.2327 | 1
|  | 0.194 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.9682 | 71.9682 | 77.3851 | 24.5336 | 50.9594 | 1 | 42281.2286 | 0.5 | 0 | 23954.6101 | 19626.8869 | 0.194 | 227.5 | 800 | 71.9682 | 71.9682 | 24.5336 | 23954.6101 | 19626.8869 | 1
|  | 0.195 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.8441 | 71.8441 | 77.2517 | 24.4808 | 50.8662 | 1 | 42216.7812 | 0.5 | 0 | 23913.3127 | 19584.6057 | 0.195 | 227.5 | 800 | 71.8441 | 71.8441 | 24.4808 | 23913.3127 | 19584.6057 | 1
|  | 0.196 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.7202 | 71.7202 | 77.1185 | 24.428 | 50.7733 | 1 | 42152.432 | 0.5 | 0 | 23872.0783 | 19542.3889 | 0.196 | 227.5 | 800 | 71.7202 | 71.7202 | 24.428 | 23872.0783 | 19542.3889 | 1
|  | 0.197 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.5965 | 71.5965 | 76.9855 | 24.3753 | 50.6804 | 1 | 42088.1808 | 0.5 | 0 | 23830.9067 | 19500.2365 | 0.197 | 227.5 | 800 | 71.5965 | 71.5965 | 24.3753 | 23830.9067 | 19500.2365 | 1
|  | 0.198 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.473 | 71.473 | 76.8527 | 24.3227 | 50.5877 | 1 | 42024.0277 | 0.5 | 0 | 23789.7979 | 19458.1483 | 0.198 | 227.5 | 800 | 71.473 | 71.473 | 24.3227 | 23789.7979 | 19458.1483 | 1
|  | 0.199 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.3497 | 71.3497 | 76.7201 | 24.2702 | 50.4951 | 1 | 41959.9723 | 0.5 | 0 | 23748.7517 | 19416.1243 | 0.199 | 227.5 | 800 | 71.3497 | 71.3497 | 24.2702 | 23748.7517 | 19416.1243 | 1
|  | 0.2 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.2266 | 71.2266 | 76.5877 | 24.2177 | 50.4027 | 1 | 41896.0145 | 0.5 | 0 | 23707.7681 | 19374.1643 | 0.2 | 227.5 | 800 | 71.2266 | 71.2266 | 24.2177 | 23707.7681 | 19374.1643 | 1
|  | 0.201 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 71.1036 | 71.1036 | 76.4555 | 24.1653 | 50.3104 | 1 | 41832.1542 | 0.5 | 0 | 23666.847 | 19332.2683 | 0.201 | 227.5 | 800 | 71.1036 | 71.1036 | 24.1653 | 23666.847 | 19332.2683 | 1
|  | 0.202 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.9809 | 70.9809 | 76.3235 | 24.113 | 50.2183 | 1 | 41768.3913 | 0.5 | 0 | 23625.9882 | 19290.4361 | 0.202 | 227.5 | 800 | 70.9809 | 70.9809 | 24.113 | 23625.9882 | 19290.4361 | 1
|  | 0.203 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.8583 | 70.8583 | 76.1917 | 24.0608 | 50.1263 | 1 | 41704.7256 | 0.5 | 0 | 23585.1917 | 19248.6677 | 0.203 | 227.5 | 800 | 70.8583 | 70.8583 | 24.0608 | 23585.1917 | 19248.6677 | 1
|  | 0.204 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.7359 | 70.7359 | 76.0601 | 24.0087 | 50.0344 | 1 | 41641.1569 | 0.5 | 0 | 23544.4574 | 19206.963 | 0.204 | 227.5 | 800 | 70.7359 | 70.7359 | 24.0087 | 23544.4574 | 19206.963 | 1
|  | 0.205 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.6137 | 70.6137 | 75.9288 | 23.9567 | 49.9427 | 1 | 41577.685 | 0.5 | 0 | 23503.7852 | 19165.3218 | 0.205 | 227.5 | 800 | 70.6137 | 70.6137 | 23.9567 | 23503.7852 | 19165.3218 | 1
|  | 0.206 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.4917 | 70.4917 | 75.7976 | 23.9047 | 49.8511 | 1 | 41514.31 | 0.5 | 0 | 23463.175 | 19123.7442 | 0.206 | 227.5 | 800 | 70.4917 | 70.4917 | 23.9047 | 23463.175 | 19123.7442 | 1
|  | 0.207 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.3699 | 70.3699 | 75.6666 | 23.8528 | 49.7597 | 1 | 41451.0315 | 0.5 | 0 | 23422.6267 | 19082.2298 | 0.207 | 227.5 | 800 | 70.3699 | 70.3699 | 23.8528 | 23422.6267 | 19082.2298 | 1
|  | 0.208 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.2483 | 70.2483 | 75.5358 | 23.801 | 49.6684 | 1 | 41387.8495 | 0.5 | 0 | 23382.1401 | 19040.7788 | 0.208 | 227.5 | 800 | 70.2483 | 70.2483 | 23.801 | 23382.1401 | 19040.7788 | 1
|  | 0.209 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.1268 | 70.1268 | 75.4052 | 23.7492 | 49.5772 | 1 | 41324.7638 | 0.5 | 0 | 23341.7153 | 18999.391 | 0.209 | 227.5 | 800 | 70.1268 | 70.1268 | 23.7492 | 23341.7153 | 18999.391 | 1
|  | 0.21 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 70.0056 | 70.0056 | 75.2748 | 23.6976 | 49.4862 | 1 | 41261.7743 | 0.5 | 0 | 23301.3522 | 18958.0662 | 0.21 | 227.5 | 800 | 70.0056 | 70.0056 | 23.6976 | 23301.3522 | 18958.0662 | 1
|  | 0.211 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.8845 | 69.8845 | 75.1446 | 23.646 | 49.3953 | 1 | 41198.8808 | 0.5 | 0 | 23261.0505 | 18916.8044 | 0.211 | 227.5 | 800 | 69.8845 | 69.8845 | 23.646 | 23261.0505 | 18916.8044 | 1
|  | 0.212 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.7636 | 69.7636 | 75.0146 | 23.5945 | 49.3046 | 1 | 41136.0831 | 0.5 | 0 | 23220.8103 | 18875.6055 | 0.212 | 227.5 | 800 | 69.7636 | 69.7636 | 23.5945 | 23220.8103 | 18875.6055 | 1
|  | 0.213 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.6429 | 69.6429 | 74.8848 | 23.5431 | 49.214 | 1 | 41073.3811 | 0.5 | 0 | 23180.6314 | 18834.4695 | 0.213 | 227.5 | 800 | 69.6429 | 69.6429 | 23.5431 | 23180.6314 | 18834.4695 | 1
|  | 0.214 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.5223 | 69.5223 | 74.7552 | 23.4917 | 49.1235 | 1 | 41010.7748 | 0.5 | 0 | 23140.5137 | 18793.3961 | 0.214 | 227.5 | 800 | 69.5223 | 69.5223 | 23.4917 | 23140.5137 | 18793.3961 | 1
|  | 0.215 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.402 | 69.402 | 74.6258 | 23.4405 | 49.0331 | 1 | 40948.2638 | 0.5 | 0 | 23100.4572 | 18752.3853 | 0.215 | 227.5 | 800 | 69.402 | 69.402 | 23.4405 | 23100.4572 | 18752.3853 | 1
|  | 0.216 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.2818 | 69.2818 | 74.4966 | 23.3893 | 48.943 | 1 | 40885.8482 | 0.5 | 0 | 23060.4618 | 18711.437 | 0.216 | 227.5 | 800 | 69.2818 | 69.2818 | 23.3893 | 23060.4618 | 18711.437 | 1
|  | 0.217 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.1619 | 69.1619 | 74.3676 | 23.3382 | 48.8529 | 1 | 40823.5277 | 0.5 | 0 | 23020.5273 | 18670.5512 | 0.217 | 227.5 | 800 | 69.1619 | 69.1619 | 23.3382 | 23020.5273 | 18670.5512 | 1
|  | 0.218 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 69.0421 | 69.0421 | 74.2388 | 23.2872 | 48.763 | 1 | 40761.3021 | 0.5 | 0 | 22980.6537 | 18629.7277 | 0.218 | 227.5 | 800 | 69.0421 | 69.0421 | 23.2872 | 22980.6537 | 18629.7277 | 1
|  | 0.219 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.9225 | 68.9225 | 74.1102 | 23.2362 | 48.6732 | 1 | 40699.1714 | 0.5 | 0 | 22940.8409 | 18588.9664 | 0.219 | 227.5 | 800 | 68.9225 | 68.9225 | 23.2362 | 22940.8409 | 18588.9664 | 1
|  | 0.22 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.803 | 68.803 | 73.9818 | 23.1853 | 48.5835 | 1 | 40637.1355 | 0.5 | 0 | 22901.0887 | 18548.2672 | 0.22 | 227.5 | 800 | 68.803 | 68.803 | 23.1853 | 22901.0887 | 18548.2672 | 1
|  | 0.221 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.6838 | 68.6838 | 73.8535 | 23.1345 | 48.494 | 1 | 40575.1941 | 0.5 | 0 | 22861.3972 | 18507.6301 | 0.221 | 227.5 | 800 | 68.6838 | 68.6838 | 23.1345 | 22861.3972 | 18507.6301 | 1
|  | 0.222 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.5647 | 68.5647 | 73.7255 | 23.0838 | 48.4047 | 1 | 40513.347 | 0.5 | 0 | 22821.7661 | 18467.0549 | 0.222 | 227.5 | 800 | 68.5647 | 68.5647 | 23.0838 | 22821.7661 | 18467.0549 | 1
|  | 0.223 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.4458 | 68.4458 | 73.5977 | 23.0332 | 48.3154 | 1 | 40451.5943 | 0.5 | 0 | 22782.1955 | 18426.5415 | 0.223 | 227.5 | 800 | 68.4458 | 68.4458 | 23.0332 | 22782.1955 | 18426.5415 | 1
|  | 0.224 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.3271 | 68.3271 | 73.47 | 22.9826 | 48.2263 | 1 | 40389.9357 | 0.5 | 0 | 22742.6852 | 18386.0899 | 0.224 | 227.5 | 800 | 68.3271 | 68.3271 | 22.9826 | 22742.6852 | 18386.0899 | 1
|  | 0.225 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.2086 | 68.2086 | 73.3426 | 22.9321 | 48.1374 | 1 | 40328.3711 | 0.5 | 0 | 22703.235 | 18345.7 | 0.225 | 227.5 | 800 | 68.2086 | 68.2086 | 22.9321 | 22703.235 | 18345.7 | 1
|  | 0.226 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 68.0903 | 68.0903 | 73.2153 | 22.8817 | 48.0485 | 1 | 40266.9003 | 0.5 | 0 | 22663.8451 | 18305.3716 | 0.226 | 227.5 | 800 | 68.0903 | 68.0903 | 22.8817 | 22663.8451 | 18305.3716 | 1
|  | 0.227 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.9721 | 67.9721 | 73.0883 | 22.8314 | 47.9598 | 1 | 40205.5232 | 0.5 | 0 | 22624.5151 | 18265.1047 | 0.227 | 227.5 | 800 | 67.9721 | 67.9721 | 22.8314 | 22624.5151 | 18265.1047 | 1
|  | 0.228 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.8541 | 67.8541 | 72.9614 | 22.7811 | 47.8713 | 1 | 40144.2397 | 0.5 | 0 | 22585.2452 | 18224.8992 | 0.228 | 227.5 | 800 | 67.8541 | 67.8541 | 22.7811 | 22585.2452 | 18224.8992 | 1
|  | 0.229 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.7363 | 67.7363 | 72.8348 | 22.7309 | 47.7828 | 1 | 40083.0496 | 0.5 | 0 | 22546.035 | 18184.755 | 0.229 | 227.5 | 800 | 67.7363 | 67.7363 | 22.7309 | 22546.035 | 18184.755 | 1
|  | 0.23 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.6187 | 67.6187 | 72.7083 | 22.6808 | 47.6946 | 1 | 40021.9527 | 0.5 | 0 | 22506.8847 | 18144.6719 | 0.23 | 227.5 | 800 | 67.6187 | 67.6187 | 22.6808 | 22506.8847 | 18144.6719 | 1
|  | 0.231 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.5013 | 67.5013 | 72.582 | 22.6308 | 47.6064 | 1 | 39960.949 | 0.5 | 0 | 22467.794 | 18104.6499 | 0.231 | 227.5 | 800 | 67.5013 | 67.5013 | 22.6308 | 22467.794 | 18104.6499 | 1
|  | 0.232 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.384 | 67.384 | 72.4559 | 22.5809 | 47.5184 | 1 | 39900.0383 | 0.5 | 0 | 22428.7629 | 18064.689 | 0.232 | 227.5 | 800 | 67.384 | 67.384 | 22.5809 | 22428.7629 | 18064.689 | 1
|  | 0.233 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.2669 | 67.2669 | 72.33 | 22.531 | 47.4305 | 1 | 39839.2204 | 0.5 | 0 | 22389.7913 | 18024.789 | 0.233 | 227.5 | 800 | 67.2669 | 67.2669 | 22.531 | 22389.7913 | 18024.789 | 1
|  | 0.234 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.15 | 67.15 | 72.2043 | 22.4812 | 47.3427 | 1 | 39778.4952 | 0.5 | 0 | 22350.8791 | 17984.9497 | 0.234 | 227.5 | 800 | 67.15 | 67.15 | 22.4812 | 22350.8791 | 17984.9497 | 1
|  | 0.235 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 67.0333 | 67.0333 | 72.0788 | 22.4315 | 47.2551 | 1 | 39717.8625 | 0.5 | 0 | 22312.0262 | 17945.1712 | 0.235 | 227.5 | 800 | 67.0333 | 67.0333 | 22.4315 | 22312.0262 | 17945.1712 | 1
|  | 0.236 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.9167 | 66.9167 | 71.9535 | 22.3818 | 47.1676 | 1 | 39657.3223 | 0.5 | 0 | 22273.2325 | 17905.4534 | 0.236 | 227.5 | 800 | 66.9167 | 66.9167 | 22.3818 | 22273.2325 | 17905.4534 | 1
|  | 0.237 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.8004 | 66.8004 | 71.8283 | 22.3322 | 47.0803 | 1 | 39596.8744 | 0.5 | 0 | 22234.498 | 17865.7961 | 0.237 | 227.5 | 800 | 66.8004 | 66.8004 | 22.3322 | 22234.498 | 17865.7961 | 1
|  | 0.238 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.6842 | 66.6842 | 71.7034 | 22.2827 | 46.9931 | 1 | 39536.5186 | 0.5 | 0 | 22195.8225 | 17826.1992 | 0.238 | 227.5 | 800 | 66.6842 | 66.6842 | 22.2827 | 22195.8225 | 17826.1992 | 1
|  | 0.239 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.5681 | 66.5681 | 71.5786 | 22.2333 | 46.906 | 1 | 39476.2548 | 0.5 | 0 | 22157.2059 | 17786.6627 | 0.239 | 227.5 | 800 | 66.5681 | 66.5681 | 22.2333 | 22157.2059 | 17786.6627 | 1
|  | 0.24 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.4523 | 66.4523 | 71.4541 | 22.184 | 46.819 | 1 | 39416.0829 | 0.5 | 0 | 22118.6482 | 17747.1864 | 0.24 | 227.5 | 800 | 66.4523 | 66.4523 | 22.184 | 22118.6482 | 17747.1864 | 1
|  | 0.241 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.3366 | 66.3366 | 71.3297 | 22.1347 | 46.7322 | 1 | 39356.0026 | 0.5 | 0 | 22080.1493 | 17707.7703 | 0.241 | 227.5 | 800 | 66.3366 | 66.3366 | 22.1347 | 22080.1493 | 17707.7703 | 1
|  | 0.242 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.2211 | 66.2211 | 71.2055 | 22.0855 | 46.6455 | 1 | 39296.014 | 0.5 | 0 | 22041.7091 | 17668.4143 | 0.242 | 227.5 | 800 | 66.2211 | 66.2211 | 22.0855 | 22041.7091 | 17668.4143 | 1
|  | 0.243 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 66.1058 | 66.1058 | 71.0815 | 22.0364 | 46.559 | 1 | 39236.1168 | 0.5 | 0 | 22003.3275 | 17629.1183 | 0.243 | 227.5 | 800 | 66.1058 | 66.1058 | 22.0364 | 22003.3275 | 17629.1183 | 1
|  | 0.244 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.9907 | 65.9907 | 70.9577 | 21.9874 | 46.4725 | 1 | 39176.3109 | 0.5 | 0 | 21965.0043 | 17589.8822 | 0.244 | 227.5 | 800 | 65.9907 | 65.9907 | 21.9874 | 21965.0043 | 17589.8822 | 1
|  | 0.245 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.8757 | 65.8757 | 70.8341 | 21.9384 | 46.3863 | 1 | 39116.5961 | 0.5 | 0 | 21926.7396 | 17550.7059 | 0.245 | 227.5 | 800 | 65.8757 | 65.8757 | 21.9384 | 21926.7396 | 17550.7059 | 1
|  | 0.246 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.761 | 65.761 | 70.7107 | 21.8895 | 46.3001 | 1 | 39056.9724 | 0.5 | 0 | 21888.5332 | 17511.5893 | 0.246 | 227.5 | 800 | 65.761 | 65.761 | 21.8895 | 21888.5332 | 17511.5893 | 1
|  | 0.247 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.6463 | 65.6463 | 70.5875 | 21.8407 | 46.2141 | 1 | 38997.4396 | 0.5 | 0 | 21850.385 | 17472.5323 | 0.247 | 227.5 | 800 | 65.6463 | 65.6463 | 21.8407 | 21850.385 | 17472.5323 | 1
|  | 0.248 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.5319 | 65.5319 | 70.4644 | 21.7919 | 46.1282 | 1 | 38937.9975 | 0.5 | 0 | 21812.295 | 17433.5349 | 0.248 | 227.5 | 800 | 65.5319 | 65.5319 | 21.7919 | 21812.295 | 17433.5349 | 1
|  | 0.249 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.4176 | 65.4176 | 70.3416 | 21.7432 | 46.0424 | 1 | 38878.646 | 0.5 | 0 | 21774.2631 | 17394.5969 | 0.249 | 227.5 | 800 | 65.4176 | 65.4176 | 21.7432 | 21774.2631 | 17394.5969 | 1
|  | 0.25 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.3036 | 65.3036 | 70.2189 | 21.6946 | 45.9568 | 1 | 38819.3849 | 0.5 | 0 | 21736.2891 | 17355.7182 | 0.25 | 227.5 | 800 | 65.3036 | 65.3036 | 21.6946 | 21736.2891 | 17355.7182 | 1
|  | 0.251 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.1896 | 65.1896 | 70.0964 | 21.6461 | 45.8713 | 1 | 38760.2142 | 0.5 | 0 | 21698.373 | 17316.8988 | 0.251 | 227.5 | 800 | 65.1896 | 65.1896 | 21.6461 | 21698.373 | 17316.8988 | 1
|  | 0.252 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 65.0759 | 65.0759 | 69.9741 | 21.5977 | 45.7859 | 1 | 38701.1337 | 0.5 | 0 | 21660.5147 | 17278.1386 | 0.252 | 227.5 | 800 | 65.0759 | 65.0759 | 21.5977 | 21660.5147 | 17278.1386 | 1
|  | 0.253 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.9623 | 64.9623 | 69.852 | 21.5493 | 45.7006 | 1 | 38642.1433 | 0.5 | 0 | 21622.7141 | 17239.4375 | 0.253 | 227.5 | 800 | 64.9623 | 64.9623 | 21.5493 | 21622.7141 | 17239.4375 | 1
|  | 0.254 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.8489 | 64.8489 | 69.73 | 21.501 | 45.6155 | 1 | 38583.2427 | 0.5 | 0 | 21584.9711 | 17200.7954 | 0.254 | 227.5 | 800 | 64.8489 | 64.8489 | 21.501 | 21584.9711 | 17200.7954 | 1
|  | 0.255 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.7357 | 64.7357 | 69.6083 | 21.4528 | 45.5305 | 1 | 38524.432 | 0.5 | 0 | 21547.2857 | 17162.2121 | 0.255 | 227.5 | 800 | 64.7357 | 64.7357 | 21.4528 | 21547.2857 | 17162.2121 | 1
|  | 0.256 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.6227 | 64.6227 | 69.4867 | 21.4046 | 45.4457 | 1 | 38465.7109 | 0.5 | 0 | 21509.6576 | 17123.6877 | 0.256 | 227.5 | 800 | 64.6227 | 64.6227 | 21.4046 | 21509.6576 | 17123.6877 | 1
|  | 0.257 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.5098 | 64.5098 | 69.3654 | 21.3565 | 45.361 | 1 | 38407.0792 | 0.5 | 0 | 21472.087 | 17085.222 | 0.257 | 227.5 | 800 | 64.5098 | 64.5098 | 21.3565 | 21472.087 | 17085.222 | 1
|  | 0.258 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.3971 | 64.3971 | 69.2442 | 21.3085 | 45.2764 | 1 | 38348.537 | 0.5 | 0 | 21434.5736 | 17046.8149 | 0.258 | 227.5 | 800 | 64.3971 | 64.3971 | 21.3085 | 21434.5736 | 17046.8149 | 1
|  | 0.259 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.2846 | 64.2846 | 69.1232 | 21.2606 | 45.1919 | 1 | 38290.084 | 0.5 | 0 | 21397.1174 | 17008.4664 | 0.259 | 227.5 | 800 | 64.2846 | 64.2846 | 21.2606 | 21397.1174 | 17008.4664 | 1
|  | 0.26 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.1722 | 64.1722 | 69.0024 | 21.2127 | 45.1075 | 1 | 38231.7201 | 0.5 | 0 | 21359.7183 | 16970.1763 | 0.26 | 227.5 | 800 | 64.1722 | 64.1722 | 21.2127 | 21359.7183 | 16970.1763 | 1
|  | 0.261 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 64.06 | 64.06 | 68.8817 | 21.1649 | 45.0233 | 1 | 38173.4451 | 0.5 | 0 | 21322.3762 | 16931.9446 | 0.261 | 227.5 | 800 | 64.06 | 64.06 | 21.1649 | 21322.3762 | 16931.9446 | 1
|  | 0.262 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.948 | 63.948 | 68.7613 | 21.1172 | 44.9393 | 1 | 38115.259 | 0.5 | 0 | 21285.091 | 16893.7711 | 0.262 | 227.5 | 800 | 63.948 | 63.948 | 21.1172 | 21285.091 | 16893.7711 | 1
|  | 0.263 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.8362 | 63.8362 | 68.641 | 21.0696 | 44.8553 | 1 | 38057.1616 | 0.5 | 0 | 21247.8626 | 16855.6558 | 0.263 | 227.5 | 800 | 63.8362 | 63.8362 | 21.0696 | 21247.8626 | 16855.6558 | 1
|  | 0.264 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.7245 | 63.7245 | 68.5209 | 21.022 | 44.7715 | 1 | 37999.1527 | 0.5 | 0 | 21210.691 | 16817.5987 | 0.264 | 227.5 | 800 | 63.7245 | 63.7245 | 21.022 | 21210.691 | 16817.5987 | 1
|  | 0.265 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.613 | 63.613 | 68.401 | 20.9745 | 44.6878 | 1 | 37941.2322 | 0.5 | 0 | 21173.576 | 16779.5995 | 0.265 | 227.5 | 800 | 63.613 | 63.613 | 20.9745 | 21173.576 | 16779.5995 | 1
|  | 0.266 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.5016 | 63.5016 | 68.2813 | 20.9271 | 44.6042 | 1 | 37883.4001 | 0.5 | 0 | 21136.5177 | 16741.6583 | 0.266 | 227.5 | 800 | 63.5016 | 63.5016 | 20.9271 | 21136.5177 | 16741.6583 | 1
|  | 0.267 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.3905 | 63.3905 | 68.1618 | 20.8797 | 44.5208 | 1 | 37825.6561 | 0.5 | 0 | 21099.5158 | 16703.7749 | 0.267 | 227.5 | 800 | 63.3905 | 63.3905 | 20.8797 | 21099.5158 | 16703.7749 | 1
|  | 0.268 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.2795 | 63.2795 | 68.0424 | 20.8324 | 44.4374 | 1 | 37768.0001 | 0.5 | 0 | 21062.5703 | 16665.9492 | 0.268 | 227.5 | 800 | 63.2795 | 63.2795 | 20.8324 | 21062.5703 | 16665.9492 | 1
|  | 0.269 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.1686 | 63.1686 | 67.9233 | 20.7852 | 44.3542 | 1 | 37710.4319 | 0.5 | 0 | 21025.6811 | 16628.1812 | 0.269 | 227.5 | 800 | 63.1686 | 63.1686 | 20.7852 | 21025.6811 | 16628.1812 | 1
|  | 0.27 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 63.058 | 63.058 | 67.8043 | 20.7381 | 44.2712 | 1 | 37652.9516 | 0.5 | 0 | 20988.8481 | 16590.4708 | 0.27 | 227.5 | 800 | 63.058 | 63.058 | 20.7381 | 20988.8481 | 16590.4708 | 1
|  | 0.271 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.9475 | 62.9475 | 67.6855 | 20.691 | 44.1882 | 1 | 37595.5588 | 0.5 | 0 | 20952.0713 | 16552.8179 | 0.271 | 227.5 | 800 | 62.9475 | 62.9475 | 20.691 | 20952.0713 | 16552.8179 | 1
|  | 0.272 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.8372 | 62.8372 | 67.5668 | 20.644 | 44.1054 | 1 | 37538.2535 | 0.5 | 0 | 20915.3506 | 16515.2223 | 0.272 | 227.5 | 800 | 62.8372 | 62.8372 | 20.644 | 20915.3506 | 16515.2223 | 1
|  | 0.273 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.727 | 62.727 | 67.4484 | 20.5971 | 44.0228 | 1 | 37481.0356 | 0.5 | 0 | 20878.6858 | 16477.684 | 0.273 | 227.5 | 800 | 62.727 | 62.727 | 20.5971 | 20878.6858 | 16477.684 | 1
|  | 0.274 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.617 | 62.617 | 67.3301 | 20.5503 | 43.9402 | 1 | 37423.9049 | 0.5 | 0 | 20842.0769 | 16440.203 | 0.274 | 227.5 | 800 | 62.617 | 62.617 | 20.5503 | 20842.0769 | 16440.203 | 1
|  | 0.275 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.5072 | 62.5072 | 67.2121 | 20.5035 | 43.8578 | 1 | 37366.8613 | 0.5 | 0 | 20805.5238 | 16402.7791 | 0.275 | 227.5 | 800 | 62.5072 | 62.5072 | 20.5035 | 20805.5238 | 16402.7791 | 1
|  | 0.276 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.3976 | 62.3976 | 67.0941 | 20.4568 | 43.7755 | 1 | 37309.9046 | 0.5 | 0 | 20769.0264 | 16365.4122 | 0.276 | 227.5 | 800 | 62.3976 | 62.3976 | 20.4568 | 20769.0264 | 16365.4122 | 1
|  | 0.277 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.2881 | 62.2881 | 66.9764 | 20.4101 | 43.6933 | 1 | 37253.0347 | 0.5 | 0 | 20732.5847 | 16328.1023 | 0.277 | 227.5 | 800 | 62.2881 | 62.2881 | 20.4101 | 20732.5847 | 16328.1023 | 1
|  | 0.278 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.1788 | 62.1788 | 66.8589 | 20.3636 | 43.6112 | 1 | 37196.2515 | 0.5 | 0 | 20696.1985 | 16290.8493 | 0.278 | 227.5 | 800 | 62.1788 | 62.1788 | 20.3636 | 20696.1985 | 16290.8493 | 1
|  | 0.279 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 62.0696 | 62.0696 | 66.7415 | 20.3171 | 43.5293 | 1 | 37139.5549 | 0.5 | 0 | 20659.8678 | 16253.6531 | 0.279 | 227.5 | 800 | 62.0696 | 62.0696 | 20.3171 | 20659.8678 | 16253.6531 | 1
|  | 0.28 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.9606 | 61.9606 | 66.6243 | 20.2706 | 43.4475 | 1 | 37082.9447 | 0.5 | 0 | 20623.5924 | 16216.5135 | 0.28 | 227.5 | 800 | 61.9606 | 61.9606 | 20.2706 | 20623.5924 | 16216.5135 | 1
|  | 0.281 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.8518 | 61.8518 | 66.5073 | 20.2243 | 43.3658 | 1 | 37026.4208 | 0.5 | 0 | 20587.3724 | 16179.4306 | 0.281 | 227.5 | 800 | 61.8518 | 61.8518 | 20.2243 | 20587.3724 | 16179.4306 | 1
|  | 0.282 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.7432 | 61.7432 | 66.3905 | 20.178 | 43.2842 | 1 | 36969.983 | 0.5 | 0 | 20551.2075 | 16142.4041 | 0.282 | 227.5 | 800 | 61.7432 | 61.7432 | 20.178 | 20551.2075 | 16142.4041 | 1
|  | 0.283 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.6347 | 61.6347 | 66.2738 | 20.1318 | 43.2028 | 1 | 36913.6313 | 0.5 | 0 | 20515.0978 | 16105.4342 | 0.283 | 227.5 | 800 | 61.6347 | 61.6347 | 20.1318 | 20515.0978 | 16105.4342 | 1
|  | 0.284 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.5263 | 61.5263 | 66.1574 | 20.0857 | 43.1215 | 1 | 36857.3654 | 0.5 | 0 | 20479.0431 | 16068.5205 | 0.284 | 227.5 | 800 | 61.5263 | 61.5263 | 20.0857 | 20479.0431 | 16068.5205 | 1
|  | 0.285 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.4182 | 61.4182 | 66.0411 | 20.0396 | 43.0403 | 1 | 36801.1853 | 0.5 | 0 | 20443.0433 | 16031.6632 | 0.285 | 227.5 | 800 | 61.4182 | 61.4182 | 20.0396 | 20443.0433 | 16031.6632 | 1
|  | 0.286 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.3102 | 61.3102 | 65.9249 | 19.9936 | 42.9593 | 1 | 36745.0909 | 0.5 | 0 | 20407.0985 | 15994.862 | 0.286 | 227.5 | 800 | 61.3102 | 61.3102 | 19.9936 | 20407.0985 | 15994.862 | 1
|  | 0.287 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.2024 | 61.2024 | 65.809 | 19.9476 | 42.8783 | 1 | 36689.082 | 0.5 | 0 | 20371.2084 | 15958.1169 | 0.287 | 227.5 | 800 | 61.2024 | 61.2024 | 19.9476 | 20371.2084 | 15958.1169 | 1
|  | 0.288 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 61.0947 | 61.0947 | 65.6932 | 19.9018 | 42.7975 | 1 | 36633.1584 | 0.5 | 0 | 20335.373 | 15921.4278 | 0.288 | 227.5 | 800 | 61.0947 | 61.0947 | 19.9018 | 20335.373 | 15921.4278 | 1
|  | 0.289 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.9872 | 60.9872 | 65.5776 | 19.856 | 42.7168 | 1 | 36577.32 | 0.5 | 0 | 20299.5923 | 15884.7946 | 0.289 | 227.5 | 800 | 60.9872 | 60.9872 | 19.856 | 20299.5923 | 15884.7946 | 1
|  | 0.29 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.8799 | 60.8799 | 65.4622 | 19.8103 | 42.6363 | 1 | 36521.5668 | 0.5 | 0 | 20263.8661 | 15848.2173 | 0.29 | 227.5 | 800 | 60.8799 | 60.8799 | 19.8103 | 20263.8661 | 15848.2173 | 1
|  | 0.291 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.7727 | 60.7727 | 65.347 | 19.7646 | 42.5558 | 1 | 36465.8986 | 0.5 | 0 | 20228.1943 | 15811.6958 | 0.291 | 227.5 | 800 | 60.7727 | 60.7727 | 19.7646 | 20228.1943 | 15811.6958 | 1
|  | 0.292 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.6657 | 60.6657 | 65.2319 | 19.719 | 42.4755 | 1 | 36410.3152 | 0.5 | 0 | 20192.577 | 15775.2299 | 0.292 | 227.5 | 800 | 60.6657 | 60.6657 | 19.719 | 20192.577 | 15775.2299 | 1
|  | 0.293 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.5589 | 60.5589 | 65.117 | 19.6735 | 42.3953 | 1 | 36354.8165 | 0.5 | 0 | 20157.0139 | 15738.8195 | 0.293 | 227.5 | 800 | 60.5589 | 60.5589 | 19.6735 | 20157.0139 | 15738.8195 | 1
|  | 0.294 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.4522 | 60.4522 | 65.0023 | 19.6281 | 42.3152 | 1 | 36299.4025 | 0.5 | 0 | 20121.505 | 15702.4647 | 0.294 | 227.5 | 800 | 60.4522 | 60.4522 | 19.6281 | 20121.505 | 15702.4647 | 1
|  | 0.295 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.3457 | 60.3457 | 64.8878 | 19.5827 | 42.2353 | 1 | 36244.0729 | 0.5 | 0 | 20086.0502 | 15666.1653 | 0.295 | 227.5 | 800 | 60.3457 | 60.3457 | 19.5827 | 20086.0502 | 15666.1653 | 1
|  | 0.296 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.2393 | 60.2393 | 64.7734 | 19.5374 | 42.1554 | 1 | 36188.8276 | 0.5 | 0 | 20050.6495 | 15629.9212 | 0.296 | 227.5 | 800 | 60.2393 | 60.2393 | 19.5374 | 20050.6495 | 15629.9212 | 1
|  | 0.297 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.1331 | 60.1331 | 64.6592 | 19.4922 | 42.0757 | 1 | 36133.6666 | 0.5 | 0 | 20015.3028 | 15593.7324 | 0.297 | 227.5 | 800 | 60.1331 | 60.1331 | 19.4922 | 20015.3028 | 15593.7324 | 1
|  | 0.298 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 60.0271 | 60.0271 | 64.5452 | 19.447 | 41.9961 | 1 | 36078.5896 | 0.5 | 0 | 19980.0099 | 15557.5988 | 0.298 | 227.5 | 800 | 60.0271 | 60.0271 | 19.447 | 19980.0099 | 15557.5988 | 1
|  | 0.299 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.9212 | 59.9212 | 64.4314 | 19.4019 | 41.9166 | 1 | 36023.5966 | 0.5 | 0 | 19944.7708 | 15521.5202 | 0.299 | 227.5 | 800 | 59.9212 | 59.9212 | 19.4019 | 19944.7708 | 15521.5202 | 1
|  | 0.3 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.8155 | 59.8155 | 64.3177 | 19.3569 | 41.8373 | 1 | 35968.6874 | 0.5 | 0 | 19909.5855 | 15485.4966 | 0.3 | 227.5 | 800 | 59.8155 | 59.8155 | 19.3569 | 19909.5855 | 15485.4966 | 1
|  | 0.301 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.7099 | 59.7099 | 64.2042 | 19.3119 | 41.7581 | 1 | 35913.8618 | 0.5 | 0 | 19874.4537 | 15449.5279 | 0.301 | 227.5 | 800 | 59.7099 | 59.7099 | 19.3119 | 19874.4537 | 15449.5279 | 1
|  | 0.302 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.6046 | 59.6046 | 64.0909 | 19.267 | 41.679 | 1 | 35859.1199 | 0.5 | 0 | 19839.3755 | 15413.614 | 0.302 | 227.5 | 800 | 59.6046 | 59.6046 | 19.267 | 19839.3755 | 15413.614 | 1
|  | 0.303 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.4993 | 59.4993 | 63.9778 | 19.2222 | 41.6 | 1 | 35804.4614 | 0.5 | 0 | 19804.3508 | 15377.7549 | 0.303 | 227.5 | 800 | 59.4993 | 59.4993 | 19.2222 | 19804.3508 | 15377.7549 | 1
|  | 0.304 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.3943 | 59.3943 | 63.8648 | 19.1774 | 41.5211 | 1 | 35749.8862 | 0.5 | 0 | 19769.3795 | 15341.9504 | 0.304 | 227.5 | 800 | 59.3943 | 59.3943 | 19.1774 | 19769.3795 | 15341.9504 | 1
|  | 0.305 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.2894 | 59.2894 | 63.752 | 19.1328 | 41.4424 | 1 | 35695.3942 | 0.5 | 0 | 19734.4615 | 15306.2006 | 0.305 | 227.5 | 800 | 59.2894 | 59.2894 | 19.1328 | 19734.4615 | 15306.2006 | 1
|  | 0.306 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.1846 | 59.1846 | 63.6394 | 19.0881 | 41.3637 | 1 | 35640.9853 | 0.5 | 0 | 19699.5967 | 15270.5052 | 0.306 | 227.5 | 800 | 59.1846 | 59.1846 | 19.0881 | 19699.5967 | 15270.5052 | 1
|  | 0.307 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 59.08 | 59.08 | 63.5269 | 19.0436 | 41.2852 | 1 | 35586.6593 | 0.5 | 0 | 19664.785 | 15234.8642 | 0.307 | 227.5 | 800 | 59.08 | 59.08 | 19.0436 | 19664.785 | 15234.8642 | 1
|  | 0.308 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.9756 | 58.9756 | 63.4146 | 18.9991 | 41.2069 | 1 | 35532.4161 | 0.5 | 0 | 19630.0264 | 15199.2775 | 0.308 | 227.5 | 800 | 58.9756 | 58.9756 | 18.9991 | 19630.0264 | 15199.2775 | 1
|  | 0.309 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.8713 | 58.8713 | 63.3025 | 18.9547 | 41.1286 | 1 | 35478.2556 | 0.5 | 0 | 19595.3208 | 15163.7451 | 0.309 | 227.5 | 800 | 58.8713 | 58.8713 | 18.9547 | 19595.3208 | 15163.7451 | 1
|  | 0.31 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.7672 | 58.7672 | 63.1906 | 18.9103 | 41.0504 | 1 | 35424.1776 | 0.5 | 0 | 19560.6681 | 15128.2668 | 0.31 | 227.5 | 800 | 58.7672 | 58.7672 | 18.9103 | 19560.6681 | 15128.2668 | 1
|  | 0.311 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.6633 | 58.6633 | 63.0788 | 18.8661 | 40.9724 | 1 | 35370.1821 | 0.5 | 0 | 19526.0682 | 15092.8427 | 0.311 | 227.5 | 800 | 58.6633 | 58.6633 | 18.8661 | 19526.0682 | 15092.8427 | 1
|  | 0.312 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.5595 | 58.5595 | 62.9672 | 18.8218 | 40.8945 | 1 | 35316.2688 | 0.5 | 0 | 19491.521 | 15057.4725 | 0.312 | 227.5 | 800 | 58.5595 | 58.5595 | 18.8218 | 19491.521 | 15057.4725 | 1
|  | 0.313 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.4558 | 58.4558 | 62.8557 | 18.7777 | 40.8167 | 1 | 35262.4378 | 0.5 | 0 | 19457.0265 | 15022.1562 | 0.313 | 227.5 | 800 | 58.4558 | 58.4558 | 18.7777 | 19457.0265 | 15022.1562 | 1
|  | 0.314 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.3524 | 58.3524 | 62.7445 | 18.7336 | 40.739 | 1 | 35208.6888 | 0.5 | 0 | 19422.5846 | 14986.8938 | 0.314 | 227.5 | 800 | 58.3524 | 58.3524 | 18.7336 | 19422.5846 | 14986.8938 | 1
|  | 0.315 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.249 | 58.249 | 62.6334 | 18.6896 | 40.6615 | 1 | 35155.0217 | 0.5 | 0 | 19388.1952 | 14951.6851 | 0.315 | 227.5 | 800 | 58.249 | 58.249 | 18.6896 | 19388.1952 | 14951.6851 | 1
|  | 0.316 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.1459 | 58.1459 | 62.5225 | 18.6457 | 40.5841 | 1 | 35101.4364 | 0.5 | 0 | 19353.8582 | 14916.5301 | 0.316 | 227.5 | 800 | 58.1459 | 58.1459 | 18.6457 | 19353.8582 | 14916.5301 | 1
|  | 0.317 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 58.0429 | 58.0429 | 62.4117 | 18.6018 | 40.5067 | 1 | 35047.9329 | 0.5 | 0 | 19319.5735 | 14881.4286 | 0.317 | 227.5 | 800 | 58.0429 | 58.0429 | 18.6018 | 19319.5735 | 14881.4286 | 1
|  | 0.318 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.94 | 57.94 | 62.3011 | 18.558 | 40.4295 | 1 | 34994.5108 | 0.5 | 0 | 19285.3411 | 14846.3807 | 0.318 | 227.5 | 800 | 57.94 | 57.94 | 18.558 | 19285.3411 | 14846.3807 | 1
|  | 0.319 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.8373 | 57.8373 | 62.1907 | 18.5142 | 40.3525 | 1 | 34941.1702 | 0.5 | 0 | 19251.1609 | 14811.3862 | 0.319 | 227.5 | 800 | 57.8373 | 57.8373 | 18.5142 | 19251.1609 | 14811.3862 | 1
|  | 0.32 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.7348 | 57.7348 | 62.0804 | 18.4706 | 40.2755 | 1 | 34887.9109 | 0.5 | 0 | 19217.0328 | 14776.445 | 0.32 | 227.5 | 800 | 57.7348 | 57.7348 | 18.4706 | 19217.0328 | 14776.445 | 1
|  | 0.321 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.6324 | 57.6324 | 61.9704 | 18.4269 | 40.1987 | 1 | 34834.7328 | 0.5 | 0 | 19182.9566 | 14741.5571 | 0.321 | 227.5 | 800 | 57.6324 | 57.6324 | 18.4269 | 19182.9566 | 14741.5571 | 1
|  | 0.322 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.5302 | 57.5302 | 61.8604 | 18.3834 | 40.1219 | 1 | 34781.6357 | 0.5 | 0 | 19148.9325 | 14706.7224 | 0.322 | 227.5 | 800 | 57.5302 | 57.5302 | 18.3834 | 19148.9325 | 14706.7224 | 1
|  | 0.323 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.4282 | 57.4282 | 61.7507 | 18.3399 | 40.0453 | 1 | 34728.6196 | 0.5 | 0 | 19114.9602 | 14671.9407 | 0.323 | 227.5 | 800 | 57.4282 | 57.4282 | 18.3399 | 19114.9602 | 14671.9407 | 1
|  | 0.324 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.3262 | 57.3262 | 61.6411 | 18.2965 | 39.9688 | 1 | 34675.6842 | 0.5 | 0 | 19081.0397 | 14637.2121 | 0.324 | 227.5 | 800 | 57.3262 | 57.3262 | 18.2965 | 19081.0397 | 14637.2121 | 1
|  | 0.325 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.2245 | 57.2245 | 61.5317 | 18.2532 | 39.8924 | 1 | 34622.8296 | 0.5 | 0 | 19047.1708 | 14602.5364 | 0.325 | 227.5 | 800 | 57.2245 | 57.2245 | 18.2532 | 19047.1708 | 14602.5364 | 1
|  | 0.326 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.1229 | 57.1229 | 61.4225 | 18.2099 | 39.8162 | 1 | 34570.0555 | 0.5 | 0 | 19013.3536 | 14567.9136 | 0.326 | 227.5 | 800 | 57.1229 | 57.1229 | 18.2099 | 19013.3536 | 14567.9136 | 1
|  | 0.327 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 57.0214 | 57.0214 | 61.3134 | 18.1667 | 39.74 | 1 | 34517.3619 | 0.5 | 0 | 18979.588 | 14533.3435 | 0.327 | 227.5 | 800 | 57.0214 | 57.0214 | 18.1667 | 18979.588 | 14533.3435 | 1
|  | 0.328 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.9202 | 56.9202 | 61.2045 | 18.1235 | 39.664 | 1 | 34464.7486 | 0.5 | 0 | 18945.8738 | 14498.8262 | 0.328 | 227.5 | 800 | 56.9202 | 56.9202 | 18.1235 | 18945.8738 | 14498.8262 | 1
|  | 0.329 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.819 | 56.819 | 61.0957 | 18.0805 | 39.5881 | 1 | 34412.2155 | 0.5 | 0 | 18912.211 | 14464.3614 | 0.329 | 227.5 | 800 | 56.819 | 56.819 | 18.0805 | 18912.211 | 14464.3614 | 1
|  | 0.33 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.718 | 56.718 | 60.9871 | 18.0374 | 39.5123 | 1 | 34359.7624 | 0.5 | 0 | 18878.5995 | 14429.9492 | 0.33 | 227.5 | 800 | 56.718 | 56.718 | 18.0374 | 18878.5995 | 14429.9492 | 1
|  | 0.331 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.6172 | 56.6172 | 60.8787 | 17.9945 | 39.4366 | 1 | 34307.3893 | 0.5 | 0 | 18845.0393 | 14395.5895 | 0.331 | 227.5 | 800 | 56.6172 | 56.6172 | 17.9945 | 18845.0393 | 14395.5895 | 1
|  | 0.332 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.5165 | 56.5165 | 60.7705 | 17.9516 | 39.361 | 1 | 34255.0961 | 0.5 | 0 | 18811.5302 | 14361.2821 | 0.332 | 227.5 | 800 | 56.5165 | 56.5165 | 17.9516 | 18811.5302 | 14361.2821 | 1
|  | 0.333 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.416 | 56.416 | 60.6624 | 17.9088 | 39.2856 | 1 | 34202.8825 | 0.5 | 0 | 18778.0722 | 14327.027 | 0.333 | 227.5 | 800 | 56.416 | 56.416 | 17.9088 | 18778.0722 | 14327.027 | 1
|  | 0.334 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.3157 | 56.3157 | 60.5545 | 17.866 | 39.2102 | 1 | 34150.7485 | 0.5 | 0 | 18744.6652 | 14292.8241 | 0.334 | 227.5 | 800 | 56.3157 | 56.3157 | 17.866 | 18744.6652 | 14292.8241 | 1
|  | 0.335 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.2154 | 56.2154 | 60.4467 | 17.8233 | 39.135 | 1 | 34098.694 | 0.5 | 0 | 18711.3091 | 14258.6733 | 0.335 | 227.5 | 800 | 56.2154 | 56.2154 | 17.8233 | 18711.3091 | 14258.6733 | 1
|  | 0.336 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.1154 | 56.1154 | 60.3391 | 17.7807 | 39.0599 | 1 | 34046.7189 | 0.5 | 0 | 18678.0038 | 14224.5746 | 0.336 | 227.5 | 800 | 56.1154 | 56.1154 | 17.7807 | 18678.0038 | 14224.5746 | 1
|  | 0.337 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 56.0155 | 56.0155 | 60.2317 | 17.7382 | 38.9849 | 1 | 33994.823 | 0.5 | 0 | 18644.7493 | 14190.5279 | 0.337 | 227.5 | 800 | 56.0155 | 56.0155 | 17.7382 | 18644.7493 | 14190.5279 | 1
|  | 0.338 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.9157 | 55.9157 | 60.1244 | 17.6957 | 38.91 | 1 | 33943.0061 | 0.5 | 0 | 18611.5455 | 14156.5331 | 0.338 | 227.5 | 800 | 55.9157 | 55.9157 | 17.6957 | 18611.5455 | 14156.5331 | 1
|  | 0.339 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.8161 | 55.8161 | 60.0173 | 17.6532 | 38.8353 | 1 | 33891.2683 | 0.5 | 0 | 18578.3923 | 14122.5901 | 0.339 | 227.5 | 800 | 55.8161 | 55.8161 | 17.6532 | 18578.3923 | 14122.5901 | 1
|  | 0.34 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.7167 | 55.7167 | 59.9104 | 17.6109 | 38.7606 | 1 | 33839.6093 | 0.5 | 0 | 18545.2897 | 14088.6988 | 0.34 | 227.5 | 800 | 55.7167 | 55.7167 | 17.6109 | 18545.2897 | 14088.6988 | 1
|  | 0.341 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.6174 | 55.6174 | 59.8036 | 17.5686 | 38.6861 | 1 | 33788.029 | 0.5 | 0 | 18512.2375 | 14054.8592 | 0.341 | 227.5 | 800 | 55.6174 | 55.6174 | 17.5686 | 18512.2375 | 14054.8592 | 1
|  | 0.342 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.5182 | 55.5182 | 59.697 | 17.5263 | 38.6117 | 1 | 33736.5274 | 0.5 | 0 | 18479.2357 | 14021.0712 | 0.342 | 227.5 | 800 | 55.5182 | 55.5182 | 17.5263 | 18479.2357 | 14021.0712 | 1
|  | 0.343 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.4192 | 55.4192 | 59.5905 | 17.4842 | 38.5374 | 1 | 33685.1043 | 0.5 | 0 | 18446.2841 | 13987.3347 | 0.343 | 227.5 | 800 | 55.4192 | 55.4192 | 17.4842 | 18446.2841 | 13987.3347 | 1
|  | 0.344 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.3204 | 55.3204 | 59.4843 | 17.4421 | 38.4632 | 1 | 33633.7596 | 0.5 | 0 | 18413.3829 | 13953.6496 | 0.344 | 227.5 | 800 | 55.3204 | 55.3204 | 17.4421 | 18413.3829 | 13953.6496 | 1
|  | 0.345 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.2217 | 55.2217 | 59.3781 | 17.4 | 38.3891 | 1 | 33582.4931 | 0.5 | 0 | 18380.5317 | 13920.0158 | 0.345 | 227.5 | 800 | 55.2217 | 55.2217 | 17.4 | 18380.5317 | 13920.0158 | 1
|  | 0.346 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.1231 | 55.1231 | 59.2722 | 17.358 | 38.3151 | 1 | 33531.3047 | 0.5 | 0 | 18347.7307 | 13886.4333 | 0.346 | 227.5 | 800 | 55.1231 | 55.1231 | 17.358 | 18347.7307 | 13886.4333 | 1
|  | 0.347 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 55.0247 | 55.0247 | 59.1664 | 17.3161 | 38.2412 | 1 | 33480.1944 | 0.5 | 0 | 18314.9796 | 13852.902 | 0.347 | 227.5 | 800 | 55.0247 | 55.0247 | 17.3161 | 18314.9796 | 13852.902 | 1
|  | 0.348 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.9265 | 54.9265 | 59.0607 | 17.2743 | 38.1675 | 1 | 33429.162 | 0.5 | 0 | 18282.2784 | 13819.4218 | 0.348 | 227.5 | 800 | 54.9265 | 54.9265 | 17.2743 | 18282.2784 | 13819.4218 | 1
|  | 0.349 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.8284 | 54.8284 | 58.9553 | 17.2325 | 38.0939 | 1 | 33378.2074 | 0.5 | 0 | 18249.6271 | 13785.9926 | 0.349 | 227.5 | 800 | 54.8284 | 54.8284 | 17.2325 | 18249.6271 | 13785.9926 | 1
|  | 0.35 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.7304 | 54.7304 | 58.8499 | 17.1908 | 38.0203 | 1 | 33327.3305 | 0.5 | 0 | 18217.0256 | 13752.6144 | 0.35 | 227.5 | 800 | 54.7304 | 54.7304 | 17.1908 | 18217.0256 | 13752.6144 | 1
|  | 0.351 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.6326 | 54.6326 | 58.7448 | 17.1491 | 37.9469 | 1 | 33276.5311 | 0.5 | 0 | 18184.4738 | 13719.2871 | 0.351 | 227.5 | 800 | 54.6326 | 54.6326 | 17.1491 | 18184.4738 | 13719.2871 | 1
|  | 0.352 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.535 | 54.535 | 58.6398 | 17.1075 | 37.8736 | 1 | 33225.8091 | 0.5 | 0 | 18151.9715 | 13686.0106 | 0.352 | 227.5 | 800 | 54.535 | 54.535 | 17.1075 | 18151.9715 | 13686.0106 | 1
|  | 0.353 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.4375 | 54.4375 | 58.5349 | 17.066 | 37.8005 | 1 | 33175.1644 | 0.5 | 0 | 18119.5189 | 13652.7848 | 0.353 | 227.5 | 800 | 54.4375 | 54.4375 | 17.066 | 18119.5189 | 13652.7848 | 1
|  | 0.354 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.3401 | 54.3401 | 58.4303 | 17.0245 | 37.7274 | 1 | 33124.597 | 0.5 | 0 | 18087.1156 | 13619.6096 | 0.354 | 227.5 | 800 | 54.3401 | 54.3401 | 17.0245 | 18087.1156 | 13619.6096 | 1
|  | 0.355 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.2429 | 54.2429 | 58.3257 | 16.9831 | 37.6544 | 1 | 33074.1066 | 0.5 | 0 | 18054.7618 | 13586.485 | 0.355 | 227.5 | 800 | 54.2429 | 54.2429 | 16.9831 | 18054.7618 | 13586.485 | 1
|  | 0.356 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.1459 | 54.1459 | 58.2214 | 16.9418 | 37.5816 | 1 | 33023.6932 | 0.5 | 0 | 18022.4573 | 13553.4109 | 0.356 | 227.5 | 800 | 54.1459 | 54.1459 | 16.9418 | 18022.4573 | 13553.4109 | 1
|  | 0.357 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 54.049 | 54.049 | 58.1172 | 16.9005 | 37.5088 | 1 | 32973.3566 | 0.5 | 0 | 17990.202 | 13520.3872 | 0.357 | 227.5 | 800 | 54.049 | 54.049 | 16.9005 | 17990.202 | 13520.3872 | 1
|  | 0.358 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.9522 | 53.9522 | 58.0131 | 16.8593 | 37.4362 | 1 | 32923.0967 | 0.5 | 0 | 17957.9959 | 13487.4138 | 0.358 | 227.5 | 800 | 53.9522 | 53.9522 | 16.8593 | 17957.9959 | 13487.4138 | 1
|  | 0.359 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.8556 | 53.8556 | 57.9093 | 16.8181 | 37.3637 | 1 | 32872.9135 | 0.5 | 0 | 17925.8389 | 13454.4908 | 0.359 | 227.5 | 800 | 53.8556 | 53.8556 | 16.8181 | 17925.8389 | 13454.4908 | 1
|  | 0.36 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.7591 | 53.7591 | 57.8055 | 16.777 | 37.2913 | 1 | 32822.8067 | 0.5 | 0 | 17893.7309 | 13421.6178 | 0.36 | 227.5 | 800 | 53.7591 | 53.7591 | 16.777 | 17893.7309 | 13421.6178 | 1
|  | 0.361 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.6628 | 53.6628 | 57.702 | 16.736 | 37.219 | 1 | 32772.7764 | 0.5 | 0 | 17861.6719 | 13388.795 | 0.361 | 227.5 | 800 | 53.6628 | 53.6628 | 16.736 | 17861.6719 | 13388.795 | 1
|  | 0.362 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.5667 | 53.5667 | 57.5986 | 16.695 | 37.1468 | 1 | 32722.8222 | 0.5 | 0 | 17829.6617 | 13356.0223 | 0.362 | 227.5 | 800 | 53.5667 | 53.5667 | 16.695 | 17829.6617 | 13356.0223 | 1
|  | 0.363 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.4706 | 53.4706 | 57.4953 | 16.6541 | 37.0747 | 1 | 32672.9443 | 0.5 | 0 | 17797.7003 | 13323.2994 | 0.363 | 227.5 | 800 | 53.4706 | 53.4706 | 16.6541 | 17797.7003 | 13323.2994 | 1
|  | 0.364 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.3748 | 53.3748 | 57.3922 | 16.6133 | 37.0027 | 1 | 32623.1423 | 0.5 | 0 | 17765.7876 | 13290.6265 | 0.364 | 227.5 | 800 | 53.3748 | 53.3748 | 16.6133 | 17765.7876 | 13290.6265 | 1
|  | 0.365 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.279 | 53.279 | 57.2893 | 16.5725 | 36.9309 | 1 | 32573.4163 | 0.5 | 0 | 17733.9236 | 13258.0033 | 0.365 | 227.5 | 800 | 53.279 | 53.279 | 16.5725 | 17733.9236 | 13258.0033 | 1
|  | 0.366 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.1834 | 53.1834 | 57.1865 | 16.5318 | 36.8591 | 1 | 32523.766 | 0.5 | 0 | 17702.1081 | 13225.4299 | 0.366 | 227.5 | 800 | 53.1834 | 53.1834 | 16.5318 | 17702.1081 | 13225.4299 | 1
|  | 0.367 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 53.088 | 53.088 | 57.0839 | 16.4911 | 36.7875 | 1 | 32474.1915 | 0.5 | 0 | 17670.3411 | 13192.9062 | 0.367 | 227.5 | 800 | 53.088 | 53.088 | 16.4911 | 17670.3411 | 13192.9062 | 1
|  | 0.368 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.9927 | 52.9927 | 56.9814 | 16.4505 | 36.716 | 1 | 32424.6925 | 0.5 | 0 | 17638.6226 | 13160.432 | 0.368 | 227.5 | 800 | 52.9927 | 52.9927 | 16.4505 | 17638.6226 | 13160.432 | 1
|  | 0.369 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.8976 | 52.8976 | 56.8791 | 16.41 | 36.6446 | 1 | 32375.2689 | 0.5 | 0 | 17606.9524 | 13128.0073 | 0.369 | 227.5 | 800 | 52.8976 | 52.8976 | 16.41 | 17606.9524 | 13128.0073 | 1
|  | 0.37 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.8026 | 52.8026 | 56.7769 | 16.3695 | 36.5732 | 1 | 32325.9207 | 0.5 | 0 | 17575.3304 | 13095.632 | 0.37 | 227.5 | 800 | 52.8026 | 52.8026 | 16.3695 | 17575.3304 | 13095.632 | 1
|  | 0.371 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.7077 | 52.7077 | 56.6749 | 16.3291 | 36.502 | 1 | 32276.6477 | 0.5 | 0 | 17543.7567 | 13063.3061 | 0.371 | 227.5 | 800 | 52.7077 | 52.7077 | 16.3291 | 17543.7567 | 13063.3061 | 1
|  | 0.372 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.613 | 52.613 | 56.5731 | 16.2888 | 36.4309 | 1 | 32227.4498 | 0.5 | 0 | 17512.2311 | 13031.0294 | 0.372 | 227.5 | 800 | 52.613 | 52.613 | 16.2888 | 17512.2311 | 13031.0294 | 1
|  | 0.373 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.5184 | 52.5184 | 56.4714 | 16.2485 | 36.36 | 1 | 32178.3269 | 0.5 | 0 | 17480.7536 | 12998.802 | 0.373 | 227.5 | 800 | 52.5184 | 52.5184 | 16.2485 | 17480.7536 | 12998.802 | 1
|  | 0.374 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.424 | 52.424 | 56.3699 | 16.2083 | 36.2891 | 1 | 32129.2789 | 0.5 | 0 | 17449.324 | 12966.6237 | 0.374 | 227.5 | 800 | 52.424 | 52.424 | 16.2083 | 17449.324 | 12966.6237 | 1
|  | 0.375 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.3297 | 52.3297 | 56.2685 | 16.1681 | 36.2183 | 1 | 32080.3056 | 0.5 | 0 | 17417.9423 | 12934.4944 | 0.375 | 227.5 | 800 | 52.3297 | 52.3297 | 16.1681 | 17417.9423 | 12934.4944 | 1
|  | 0.376 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.2356 | 52.2356 | 56.1673 | 16.128 | 36.1476 | 1 | 32031.407 | 0.5 | 0 | 17386.6085 | 12902.4141 | 0.376 | 227.5 | 800 | 52.2356 | 52.2356 | 16.128 | 17386.6085 | 12902.4141 | 1
|  | 0.377 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.1416 | 52.1416 | 56.0662 | 16.088 | 36.0771 | 1 | 31982.5829 | 0.5 | 0 | 17355.3224 | 12870.3827 | 0.377 | 227.5 | 800 | 52.1416 | 52.1416 | 16.088 | 17355.3224 | 12870.3827 | 1
|  | 0.378 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 52.0477 | 52.0477 | 55.9653 | 16.048 | 36.0066 | 1 | 31933.8333 | 0.5 | 0 | 17324.084 | 12838.4001 | 0.378 | 227.5 | 800 | 52.0477 | 52.0477 | 16.048 | 17324.084 | 12838.4001 | 1
|  | 0.379 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.954 | 51.954 | 55.8645 | 16.0081 | 35.9363 | 1 | 31885.1579 | 0.5 | 0 | 17292.8933 | 12806.4663 | 0.379 | 227.5 | 800 | 51.954 | 51.954 | 16.0081 | 17292.8933 | 12806.4663 | 1
|  | 0.38 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.8604 | 51.8604 | 55.7639 | 15.9682 | 35.8661 | 1 | 31836.5568 | 0.5 | 0 | 17261.75 | 12774.5811 | 0.38 | 227.5 | 800 | 51.8604 | 51.8604 | 15.9682 | 17261.75 | 12774.5811 | 1
|  | 0.381 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.767 | 51.767 | 55.6635 | 15.9284 | 35.7959 | 1 | 31788.0297 | 0.5 | 0 | 17230.6543 | 12742.7445 | 0.381 | 227.5 | 800 | 51.767 | 51.767 | 15.9284 | 17230.6543 | 12742.7445 | 1
|  | 0.382 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.6737 | 51.6737 | 55.5632 | 15.8887 | 35.7259 | 1 | 31739.5766 | 0.5 | 0 | 17199.6059 | 12710.9565 | 0.382 | 227.5 | 800 | 51.6737 | 51.6737 | 15.8887 | 17199.6059 | 12710.9565 | 1
|  | 0.383 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.5806 | 51.5806 | 55.463 | 15.849 | 35.656 | 1 | 31691.1973 | 0.5 | 0 | 17168.6049 | 12679.2169 | 0.383 | 227.5 | 800 | 51.5806 | 51.5806 | 15.849 | 17168.6049 | 12679.2169 | 1
|  | 0.384 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.4876 | 51.4876 | 55.363 | 15.8094 | 35.5862 | 1 | 31642.8918 | 0.5 | 0 | 17137.6511 | 12647.5257 | 0.384 | 227.5 | 800 | 51.4876 | 51.4876 | 15.8094 | 17137.6511 | 12647.5257 | 1
|  | 0.385 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.3948 | 51.3948 | 55.2632 | 15.7699 | 35.5165 | 1 | 31594.6599 | 0.5 | 0 | 17106.7445 | 12615.8828 | 0.385 | 227.5 | 800 | 51.3948 | 51.3948 | 15.7699 | 17106.7445 | 12615.8828 | 1
|  | 0.386 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.302 | 51.302 | 55.1635 | 15.7304 | 35.4469 | 1 | 31546.5015 | 0.5 | 0 | 17075.885 | 12584.2882 | 0.386 | 227.5 | 800 | 51.302 | 51.302 | 15.7304 | 17075.885 | 12584.2882 | 1
|  | 0.387 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.2095 | 51.2095 | 55.0639 | 15.6909 | 35.3774 | 1 | 31498.4166 | 0.5 | 0 | 17045.0726 | 12552.7417 | 0.387 | 227.5 | 800 | 51.2095 | 51.2095 | 15.6909 | 17045.0726 | 12552.7417 | 1
|  | 0.388 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.117 | 51.117 | 54.9646 | 15.6516 | 35.3081 | 1 | 31450.4049 | 0.5 | 0 | 17014.3071 | 12521.2433 | 0.388 | 227.5 | 800 | 51.117 | 51.117 | 15.6516 | 17014.3071 | 12521.2433 | 1
|  | 0.389 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 51.0248 | 51.0248 | 54.8653 | 15.6122 | 35.2388 | 1 | 31402.4664 | 0.5 | 0 | 16983.5885 | 12489.7929 | 0.389 | 227.5 | 800 | 51.0248 | 51.0248 | 15.6122 | 16983.5885 | 12489.7929 | 1
|  | 0.39 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.9326 | 50.9326 | 54.7662 | 15.573 | 35.1696 | 1 | 31354.601 | 0.5 | 0 | 16952.9168 | 12458.3904 | 0.39 | 227.5 | 800 | 50.9326 | 50.9326 | 15.573 | 16952.9168 | 12458.3904 | 1
|  | 0.391 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.8406 | 50.8406 | 54.6673 | 15.5338 | 35.1006 | 1 | 31306.8086 | 0.5 | 0 | 16922.2917 | 12427.0358 | 0.391 | 227.5 | 800 | 50.8406 | 50.8406 | 15.5338 | 16922.2917 | 12427.0358 | 1
|  | 0.392 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.7487 | 50.7487 | 54.5685 | 15.4947 | 35.0316 | 1 | 31259.089 | 0.5 | 0 | 16891.7134 | 12395.729 | 0.392 | 227.5 | 800 | 50.7487 | 50.7487 | 15.4947 | 16891.7134 | 12395.729 | 1
|  | 0.393 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.657 | 50.657 | 54.4699 | 15.4556 | 34.9627 | 1 | 31211.4421 | 0.5 | 0 | 16861.1817 | 12364.4699 | 0.393 | 227.5 | 800 | 50.657 | 50.657 | 15.4556 | 16861.1817 | 12364.4699 | 1
|  | 0.394 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.5654 | 50.5654 | 54.3714 | 15.4166 | 34.894 | 1 | 31163.8678 | 0.5 | 0 | 16830.6965 | 12333.2585 | 0.394 | 227.5 | 800 | 50.5654 | 50.5654 | 15.4166 | 16830.6965 | 12333.2585 | 1
|  | 0.395 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.474 | 50.474 | 54.2731 | 15.3776 | 34.8253 | 1 | 31116.3661 | 0.5 | 0 | 16800.2578 | 12302.0946 | 0.395 | 227.5 | 800 | 50.474 | 50.474 | 15.3776 | 16800.2578 | 12302.0946 | 1
|  | 0.396 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.3827 | 50.3827 | 54.1749 | 15.3387 | 34.7568 | 1 | 31068.9368 | 0.5 | 0 | 16769.8655 | 12270.9782 | 0.396 | 227.5 | 800 | 50.3827 | 50.3827 | 15.3387 | 16769.8655 | 12270.9782 | 1
|  | 0.397 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.2915 | 50.2915 | 54.0769 | 15.2999 | 34.6884 | 1 | 31021.5798 | 0.5 | 0 | 16739.5195 | 12239.9093 | 0.397 | 227.5 | 800 | 50.2915 | 50.2915 | 15.2999 | 16739.5195 | 12239.9093 | 1
|  | 0.398 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.2004 | 50.2004 | 53.979 | 15.2611 | 34.62 | 1 | 30974.2949 | 0.5 | 0 | 16709.2197 | 12208.8877 | 0.398 | 227.5 | 800 | 50.2004 | 50.2004 | 15.2611 | 16709.2197 | 12208.8877 | 1
|  | 0.399 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.1096 | 50.1096 | 53.8812 | 15.2224 | 34.5518 | 1 | 30927.0821 | 0.5 | 0 | 16678.9662 | 12177.9134 | 0.399 | 227.5 | 800 | 50.1096 | 50.1096 | 15.2224 | 16678.9662 | 12177.9134 | 1
|  | 0.4 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 50.0188 | 50.0188 | 53.7837 | 15.1837 | 34.4837 | 1 | 30879.9413 | 0.5 | 0 | 16648.7587 | 12146.9863 | 0.4 | 227.5 | 800 | 50.0188 | 50.0188 | 15.1837 | 16648.7587 | 12146.9863 | 1
|  | 0.401 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.9282 | 49.9282 | 53.6862 | 15.1451 | 34.4157 | 1 | 30832.8724 | 0.5 | 0 | 16618.5973 | 12116.1064 | 0.401 | 227.5 | 800 | 49.9282 | 49.9282 | 15.1451 | 16618.5973 | 12116.1064 | 1
|  | 0.402 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.8377 | 49.8377 | 53.5889 | 15.1066 | 34.3478 | 1 | 30785.8752 | 0.5 | 0 | 16588.4819 | 12085.2735 | 0.402 | 227.5 | 800 | 49.8377 | 49.8377 | 15.1066 | 16588.4819 | 12085.2735 | 1
|  | 0.403 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.7474 | 49.7474 | 53.4918 | 15.0681 | 34.28 | 1 | 30738.9496 | 0.5 | 0 | 16558.4124 | 12054.4876 | 0.403 | 227.5 | 800 | 49.7474 | 49.7474 | 15.0681 | 16558.4124 | 12054.4876 | 1
|  | 0.404 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.6572 | 49.6572 | 53.3948 | 15.0297 | 34.2122 | 1 | 30692.0956 | 0.5 | 0 | 16528.3887 | 12023.7487 | 0.404 | 227.5 | 800 | 49.6572 | 49.6572 | 15.0297 | 16528.3887 | 12023.7487 | 1
|  | 0.405 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.5671 | 49.5671 | 53.298 | 14.9913 | 34.1446 | 1 | 30645.3129 | 0.5 | 0 | 16498.4108 | 11993.0566 | 0.405 | 227.5 | 800 | 49.5671 | 49.5671 | 14.9913 | 16498.4108 | 11993.0566 | 1
|  | 0.406 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.4772 | 49.4772 | 53.2013 | 14.953 | 34.0771 | 1 | 30598.6016 | 0.5 | 0 | 16468.4785 | 11962.4113 | 0.406 | 227.5 | 800 | 49.4772 | 49.4772 | 14.953 | 16468.4785 | 11962.4113 | 1
|  | 0.407 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.3874 | 49.3874 | 53.1047 | 14.9148 | 34.0097 | 1 | 30551.9615 | 0.5 | 0 | 16438.5919 | 11931.8127 | 0.407 | 227.5 | 800 | 49.3874 | 49.3874 | 14.9148 | 16438.5919 | 11931.8127 | 1
|  | 0.408 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.2977 | 49.2977 | 53.0083 | 14.8766 | 33.9424 | 1 | 30505.3925 | 0.5 | 0 | 16408.7509 | 11901.2607 | 0.408 | 227.5 | 800 | 49.2977 | 49.2977 | 14.8766 | 16408.7509 | 11901.2607 | 1
|  | 0.409 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.2082 | 49.2082 | 52.9121 | 14.8384 | 33.8753 | 1 | 30458.8944 | 0.5 | 0 | 16378.9553 | 11870.7553 | 0.409 | 227.5 | 800 | 49.2082 | 49.2082 | 14.8384 | 16378.9553 | 11870.7553 | 1
|  | 0.41 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.1188 | 49.1188 | 52.816 | 14.8004 | 33.8082 | 1 | 30412.4673 | 0.5 | 0 | 16349.2052 | 11840.2964 | 0.41 | 227.5 | 800 | 49.1188 | 49.1188 | 14.8004 | 16349.2052 | 11840.2964 | 1
|  | 0.411 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 49.0296 | 49.0296 | 52.72 | 14.7624 | 33.7412 | 1 | 30366.1109 | 0.5 | 0 | 16319.5004 | 11809.884 | 0.411 | 227.5 | 800 | 49.0296 | 49.0296 | 14.7624 | 16319.5004 | 11809.884 | 1
|  | 0.412 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.9405 | 48.9405 | 52.6242 | 14.7244 | 33.6743 | 1 | 30319.8251 | 0.5 | 0 | 16289.8408 | 11779.5179 | 0.412 | 227.5 | 800 | 48.9405 | 48.9405 | 14.7244 | 16289.8408 | 11779.5179 | 1
|  | 0.413 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.8515 | 48.8515 | 52.5285 | 14.6865 | 33.6075 | 1 | 30273.6099 | 0.5 | 0 | 16260.2265 | 11749.198 | 0.413 | 227.5 | 800 | 48.8515 | 48.8515 | 14.6865 | 16260.2265 | 11749.198 | 1
|  | 0.414 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.7627 | 48.7627 | 52.433 | 14.6487 | 33.5408 | 1 | 30227.4652 | 0.5 | 0 | 16230.6573 | 11718.9244 | 0.414 | 227.5 | 800 | 48.7627 | 48.7627 | 14.6487 | 16230.6573 | 11718.9244 | 1
|  | 0.415 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.674 | 48.674 | 52.3376 | 14.6109 | 33.4742 | 1 | 30181.3908 | 0.5 | 0 | 16201.1332 | 11688.697 | 0.415 | 227.5 | 800 | 48.674 | 48.674 | 14.6109 | 16201.1332 | 11688.697 | 1
|  | 0.416 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.5854 | 48.5854 | 52.2424 | 14.5731 | 33.4078 | 1 | 30135.3866 | 0.5 | 0 | 16171.6541 | 11658.5156 | 0.416 | 227.5 | 800 | 48.5854 | 48.5854 | 14.5731 | 16171.6541 | 11658.5156 | 1
|  | 0.417 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.497 | 48.497 | 52.1473 | 14.5355 | 33.3414 | 1 | 30089.4525 | 0.5 | 0 | 16142.22 | 11628.3802 | 0.417 | 227.5 | 800 | 48.497 | 48.497 | 14.5355 | 16142.22 | 11628.3802 | 1
|  | 0.418 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.4087 | 48.4087 | 52.0523 | 14.4979 | 33.2751 | 1 | 30043.5885 | 0.5 | 0 | 16112.8307 | 11598.2907 | 0.418 | 227.5 | 800 | 48.4087 | 48.4087 | 14.4979 | 16112.8307 | 11598.2907 | 1
|  | 0.419 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.3205 | 48.3205 | 51.9576 | 14.4603 | 33.2089 | 1 | 29997.7943 | 0.5 | 0 | 16083.4862 | 11568.2471 | 0.419 | 227.5 | 800 | 48.3205 | 48.3205 | 14.4603 | 16083.4862 | 11568.2471 | 1
|  | 0.42 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.2325 | 48.2325 | 51.8629 | 14.4228 | 33.1429 | 1 | 29952.07 | 0.5 | 0 | 16054.1864 | 11538.2493 | 0.42 | 227.5 | 800 | 48.2325 | 48.2325 | 14.4228 | 16054.1864 | 11538.2493 | 1
|  | 0.421 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.1446 | 48.1446 | 51.7684 | 14.3854 | 33.0769 | 1 | 29906.4154 | 0.5 | 0 | 16024.9313 | 11508.2973 | 0.421 | 227.5 | 800 | 48.1446 | 48.1446 | 14.3854 | 16024.9313 | 11508.2973 | 1
|  | 0.422 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 48.0568 | 48.0568 | 51.674 | 14.348 | 33.011 | 1 | 29860.8303 | 0.5 | 0 | 15995.7207 | 11478.3909 | 0.422 | 227.5 | 800 | 48.0568 | 48.0568 | 14.348 | 15995.7207 | 11478.3909 | 1
|  | 0.423 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.9692 | 47.9692 | 51.5798 | 14.3107 | 32.9452 | 1 | 29815.3148 | 0.5 | 0 | 15966.5547 | 11448.53 | 0.423 | 227.5 | 800 | 47.9692 | 47.9692 | 14.3107 | 15966.5547 | 11448.53 | 1
|  | 0.424 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.8817 | 47.8817 | 51.4857 | 14.2734 | 32.8796 | 1 | 29769.8686 | 0.5 | 0 | 15937.4332 | 11418.7147 | 0.424 | 227.5 | 800 | 47.8817 | 47.8817 | 14.2734 | 15937.4332 | 11418.7147 | 1
|  | 0.425 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.7944 | 47.7944 | 51.3918 | 14.2362 | 32.814 | 1 | 29724.4917 | 0.5 | 0 | 15908.356 | 11388.9448 | 0.425 | 227.5 | 800 | 47.7944 | 47.7944 | 14.2362 | 15908.356 | 11388.9448 | 1
|  | 0.426 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.7071 | 47.7071 | 51.298 | 14.199 | 32.7485 | 1 | 29679.1839 | 0.5 | 0 | 15879.3232 | 11359.2204 | 0.426 | 227.5 | 800 | 47.7071 | 47.7071 | 14.199 | 15879.3232 | 11359.2204 | 1
|  | 0.427 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.6201 | 47.6201 | 51.2044 | 14.1619 | 32.6831 | 1 | 29633.9452 | 0.5 | 0 | 15850.3346 | 11329.5412 | 0.427 | 227.5 | 800 | 47.6201 | 47.6201 | 14.1619 | 15850.3346 | 11329.5412 | 1
|  | 0.428 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.5331 | 47.5331 | 51.1109 | 14.1249 | 32.6179 | 1 | 29588.7755 | 0.5 | 0 | 15821.3902 | 11299.9072 | 0.428 | 227.5 | 800 | 47.5331 | 47.5331 | 14.1249 | 15821.3902 | 11299.9072 | 1
|  | 0.429 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.4463 | 47.4463 | 51.0175 | 14.0879 | 32.5527 | 1 | 29543.6746 | 0.5 | 0 | 15792.4899 | 11270.3184 | 0.429 | 227.5 | 800 | 47.4463 | 47.4463 | 14.0879 | 15792.4899 | 11270.3184 | 1
|  | 0.43 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.3596 | 47.3596 | 50.9243 | 14.051 | 32.4876 | 1 | 29498.6425 | 0.5 | 0 | 15763.6337 | 11240.7748 | 0.43 | 227.5 | 800 | 47.3596 | 47.3596 | 14.051 | 15763.6337 | 11240.7748 | 1
|  | 0.431 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.273 | 47.273 | 50.8312 | 14.0141 | 32.4226 | 1 | 29453.679 | 0.5 | 0 | 15734.8215 | 11211.2761 | 0.431 | 227.5 | 800 | 47.273 | 47.273 | 14.0141 | 15734.8215 | 11211.2761 | 1
|  | 0.432 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.1866 | 47.1866 | 50.7383 | 13.9773 | 32.3578 | 1 | 29408.784 | 0.5 | 0 | 15706.0532 | 11181.8225 | 0.432 | 227.5 | 800 | 47.1866 | 47.1866 | 13.9773 | 15706.0532 | 11181.8225 | 1
|  | 0.433 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.1003 | 47.1003 | 50.6455 | 13.9405 | 32.293 | 1 | 29363.9575 | 0.5 | 0 | 15677.3287 | 11152.4137 | 0.433 | 227.5 | 800 | 47.1003 | 47.1003 | 13.9405 | 15677.3287 | 11152.4137 | 1
|  | 0.434 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 47.0141 | 47.0141 | 50.5528 | 13.9038 | 32.2283 | 1 | 29319.1993 | 0.5 | 0 | 15648.648 | 11123.0497 | 0.434 | 227.5 | 800 | 47.0141 | 47.0141 | 13.9038 | 15648.648 | 11123.0497 | 1
|  | 0.435 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.9281 | 46.9281 | 50.4603 | 13.8672 | 32.1637 | 1 | 29274.5093 | 0.5 | 0 | 15620.011 | 11093.7305 | 0.435 | 227.5 | 800 | 46.9281 | 46.9281 | 13.8672 | 15620.011 | 11093.7305 | 1
|  | 0.436 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.8422 | 46.8422 | 50.3679 | 13.8306 | 32.0992 | 1 | 29229.8874 | 0.5 | 0 | 15591.4177 | 11064.456 | 0.436 | 227.5 | 800 | 46.8422 | 46.8422 | 13.8306 | 15591.4177 | 11064.456 | 1
|  | 0.437 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.7564 | 46.7564 | 50.2757 | 13.794 | 32.0349 | 1 | 29185.3336 | 0.5 | 0 | 15562.868 | 11035.2261 | 0.437 | 227.5 | 800 | 46.7564 | 46.7564 | 13.794 | 15562.868 | 11035.2261 | 1
|  | 0.438 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.6708 | 46.6708 | 50.1836 | 13.7576 | 31.9706 | 1 | 29140.8476 | 0.5 | 0 | 15534.3617 | 11006.0408 | 0.438 | 227.5 | 800 | 46.6708 | 46.6708 | 13.7576 | 15534.3617 | 11006.0408 | 1
|  | 0.439 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.5852 | 46.5852 | 50.0917 | 13.7211 | 31.9064 | 1 | 29096.4295 | 0.5 | 0 | 15505.899 | 10976.8999 | 0.439 | 227.5 | 800 | 46.5852 | 46.5852 | 13.7211 | 15505.899 | 10976.8999 | 1
|  | 0.44 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.4999 | 46.4999 | 49.9999 | 13.6848 | 31.8423 | 1 | 29052.0791 | 0.5 | 0 | 15477.4796 | 10947.8035 | 0.44 | 227.5 | 800 | 46.4999 | 46.4999 | 13.6848 | 15477.4796 | 10947.8035 | 1
|  | 0.441 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.4146 | 46.4146 | 49.9082 | 13.6484 | 31.7783 | 1 | 29007.7963 | 0.5 | 0 | 15449.1035 | 10918.7514 | 0.441 | 227.5 | 800 | 46.4146 | 46.4146 | 13.6484 | 15449.1035 | 10918.7514 | 1
|  | 0.442 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.3295 | 46.3295 | 49.8167 | 13.6122 | 31.7144 | 1 | 28963.5809 | 0.5 | 0 | 15420.7707 | 10889.7436 | 0.442 | 227.5 | 800 | 46.3295 | 46.3295 | 13.6122 | 15420.7707 | 10889.7436 | 1
|  | 0.443 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.2445 | 46.2445 | 49.7253 | 13.576 | 31.6506 | 1 | 28919.433 | 0.5 | 0 | 15392.4811 | 10860.78 | 0.443 | 227.5 | 800 | 46.2445 | 46.2445 | 13.576 | 15392.4811 | 10860.78 | 1
|  | 0.444 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.1596 | 46.1596 | 49.634 | 13.5398 | 31.5869 | 1 | 28875.3524 | 0.5 | 0 | 15364.2345 | 10831.8606 | 0.444 | 227.5 | 800 | 46.1596 | 46.1596 | 13.5398 | 15364.2345 | 10831.8606 | 1
|  | 0.445 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 46.0749 | 46.0749 | 49.5429 | 13.5037 | 31.5233 | 1 | 28831.3389 | 0.5 | 0 | 15336.0311 | 10802.9853 | 0.445 | 227.5 | 800 | 46.0749 | 46.0749 | 13.5037 | 15336.0311 | 10802.9853 | 1
|  | 0.446 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.9903 | 45.9903 | 49.4519 | 13.4677 | 31.4598 | 1 | 28787.3926 | 0.5 | 0 | 15307.8706 | 10774.1539 | 0.446 | 227.5 | 800 | 45.9903 | 45.9903 | 13.4677 | 15307.8706 | 10774.1539 | 1
|  | 0.447 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.9058 | 45.9058 | 49.3611 | 13.4317 | 31.3964 | 1 | 28743.5132 | 0.5 | 0 | 15279.7531 | 10745.3665 | 0.447 | 227.5 | 800 | 45.9058 | 45.9058 | 13.4317 | 15279.7531 | 10745.3665 | 1
|  | 0.448 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.8215 | 45.8215 | 49.2704 | 13.3958 | 31.3331 | 1 | 28699.7007 | 0.5 | 0 | 15251.6784 | 10716.623 | 0.448 | 227.5 | 800 | 45.8215 | 45.8215 | 13.3958 | 15251.6784 | 10716.623 | 1
|  | 0.449 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.7373 | 45.7373 | 49.1798 | 13.3599 | 31.2699 | 1 | 28655.955 | 0.5 | 0 | 15223.6465 | 10687.9233 | 0.449 | 227.5 | 800 | 45.7373 | 45.7373 | 13.3599 | 15223.6465 | 10687.9233 | 1
|  | 0.45 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.6532 | 45.6532 | 49.0894 | 13.3241 | 31.2068 | 1 | 28612.276 | 0.5 | 0 | 15195.6573 | 10659.2674 | 0.45 | 227.5 | 800 | 45.6532 | 45.6532 | 13.3241 | 15195.6573 | 10659.2674 | 1
|  | 0.451 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.5692 | 45.5692 | 48.9991 | 13.2883 | 31.1437 | 1 | 28568.6635 | 0.5 | 0 | 15167.7108 | 10630.6551 | 0.451 | 227.5 | 800 | 45.5692 | 45.5692 | 13.2883 | 15167.7108 | 10630.6551 | 1
|  | 0.452 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.4854 | 45.4854 | 48.909 | 13.2526 | 31.0808 | 1 | 28525.1176 | 0.5 | 0 | 15139.8069 | 10602.0864 | 0.452 | 227.5 | 800 | 45.4854 | 45.4854 | 13.2526 | 15139.8069 | 10602.0864 | 1
|  | 0.453 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.4017 | 45.4017 | 48.819 | 13.217 | 31.018 | 1 | 28481.638 | 0.5 | 0 | 15111.9456 | 10573.5613 | 0.453 | 227.5 | 800 | 45.4017 | 45.4017 | 13.217 | 15111.9456 | 10573.5613 | 1
|  | 0.454 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.3181 | 45.3181 | 48.7291 | 13.1813 | 30.9552 | 1 | 28438.2246 | 0.5 | 0 | 15084.1267 | 10545.0797 | 0.454 | 227.5 | 800 | 45.3181 | 45.3181 | 13.1813 | 15084.1267 | 10545.0797 | 1
|  | 0.455 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.2346 | 45.2346 | 48.6394 | 13.1458 | 30.8926 | 1 | 28394.8775 | 0.5 | 0 | 15056.3502 | 10516.6414 | 0.455 | 227.5 | 800 | 45.2346 | 45.2346 | 13.1458 | 15056.3502 | 10516.6414 | 1
|  | 0.456 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.1513 | 45.1513 | 48.5498 | 13.1103 | 30.8301 | 1 | 28351.5964 | 0.5 | 0 | 15028.616 | 10488.2466 | 0.456 | 227.5 | 800 | 45.1513 | 45.1513 | 13.1103 | 15028.616 | 10488.2466 | 1
|  | 0.457 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 45.0681 | 45.0681 | 48.4603 | 13.0749 | 30.7676 | 1 | 28308.3813 | 0.5 | 0 | 15000.9241 | 10459.895 | 0.457 | 227.5 | 800 | 45.0681 | 45.0681 | 13.0749 | 15000.9241 | 10459.895 | 1
|  | 0.458 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.9851 | 44.9851 | 48.371 | 13.0395 | 30.7053 | 1 | 28265.2321 | 0.5 | 0 | 14973.2745 | 10431.5866 | 0.458 | 227.5 | 800 | 44.9851 | 44.9851 | 13.0395 | 14973.2745 | 10431.5866 | 1
|  | 0.459 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.9021 | 44.9021 | 48.2818 | 13.0042 | 30.643 | 1 | 28222.1486 | 0.5 | 0 | 14945.6669 | 10403.3214 | 0.459 | 227.5 | 800 | 44.9021 | 44.9021 | 13.0042 | 14945.6669 | 10403.3214 | 1
|  | 0.46 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.8193 | 44.8193 | 48.1928 | 12.9689 | 30.5808 | 1 | 28179.1308 | 0.5 | 0 | 14918.1015 | 10375.0992 | 0.46 | 227.5 | 800 | 44.8193 | 44.8193 | 12.9689 | 14918.1015 | 10375.0992 | 1
|  | 0.461 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.7366 | 44.7366 | 48.1039 | 12.9337 | 30.5188 | 1 | 28136.1786 | 0.5 | 0 | 14890.578 | 10346.9201 | 0.461 | 227.5 | 800 | 44.7366 | 44.7366 | 12.9337 | 14890.578 | 10346.9201 | 1
|  | 0.462 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.654 | 44.654 | 48.0151 | 12.8985 | 30.4568 | 1 | 28093.2918 | 0.5 | 0 | 14863.0966 | 10318.7839 | 0.462 | 227.5 | 800 | 44.654 | 44.654 | 12.8985 | 14863.0966 | 10318.7839 | 1
|  | 0.463 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.5716 | 44.5716 | 47.9265 | 12.8634 | 30.3949 | 1 | 28050.4705 | 0.5 | 0 | 14835.657 | 10290.6906 | 0.463 | 227.5 | 800 | 44.5716 | 44.5716 | 12.8634 | 14835.657 | 10290.6906 | 1
|  | 0.464 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.4893 | 44.4893 | 47.8379 | 12.8283 | 30.3331 | 1 | 28007.7143 | 0.5 | 0 | 14808.2592 | 10262.6401 | 0.464 | 227.5 | 800 | 44.4893 | 44.4893 | 12.8283 | 14808.2592 | 10262.6401 | 1
|  | 0.465 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.4071 | 44.4071 | 47.7496 | 12.7933 | 30.2714 | 1 | 27965.0234 | 0.5 | 0 | 14780.9032 | 10234.6324 | 0.465 | 227.5 | 800 | 44.4071 | 44.4071 | 12.7933 | 14780.9032 | 10234.6324 | 1
|  | 0.466 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.325 | 44.325 | 47.6613 | 12.7583 | 30.2098 | 1 | 27922.3975 | 0.5 | 0 | 14753.5889 | 10206.6674 | 0.466 | 227.5 | 800 | 44.325 | 44.325 | 12.7583 | 14753.5889 | 10206.6674 | 1
|  | 0.467 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.2431 | 44.2431 | 47.5732 | 12.7234 | 30.1483 | 1 | 27879.8366 | 0.5 | 0 | 14726.3162 | 10178.745 | 0.467 | 227.5 | 800 | 44.2431 | 44.2431 | 12.7234 | 14726.3162 | 10178.745 | 1
|  | 0.468 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.1613 | 44.1613 | 47.4853 | 12.6886 | 30.0869 | 1 | 27837.3406 | 0.5 | 0 | 14699.0851 | 10150.8652 | 0.468 | 227.5 | 800 | 44.1613 | 44.1613 | 12.6886 | 14699.0851 | 10150.8652 | 1
|  | 0.469 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 44.0796 | 44.0796 | 47.3974 | 12.6538 | 30.0256 | 1 | 27794.9094 | 0.5 | 0 | 14671.8955 | 10123.0278 | 0.469 | 227.5 | 800 | 44.0796 | 44.0796 | 12.6538 | 14671.8955 | 10123.0278 | 1
|  | 0.47 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.998 | 43.998 | 47.3097 | 12.619 | 29.9644 | 1 | 27752.5428 | 0.5 | 0 | 14644.7474 | 10095.2329 | 0.47 | 227.5 | 800 | 43.998 | 43.998 | 12.619 | 14644.7474 | 10095.2329 | 1
|  | 0.471 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.9166 | 43.9166 | 47.2222 | 12.5844 | 29.9033 | 1 | 27710.2408 | 0.5 | 0 | 14617.6406 | 10067.4804 | 0.471 | 227.5 | 800 | 43.9166 | 43.9166 | 12.5844 | 14617.6406 | 10067.4804 | 1
|  | 0.472 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.8353 | 43.8353 | 47.1347 | 12.5497 | 29.8422 | 1 | 27668.0033 | 0.5 | 0 | 14590.5751 | 10039.7701 | 0.472 | 227.5 | 800 | 43.8353 | 43.8353 | 12.5497 | 14590.5751 | 10039.7701 | 1
|  | 0.473 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.7541 | 43.7541 | 47.0474 | 12.5151 | 29.7813 | 1 | 27625.8302 | 0.5 | 0 | 14563.5509 | 10012.1021 | 0.473 | 227.5 | 800 | 43.7541 | 43.7541 | 12.5151 | 14563.5509 | 10012.1021 | 1
|  | 0.474 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.673 | 43.673 | 46.9602 | 12.4806 | 29.7204 | 1 | 27583.7213 | 0.5 | 0 | 14536.5679 | 9984.4763 | 0.474 | 227.5 | 800 | 43.673 | 43.673 | 12.4806 | 14536.5679 | 9984.4763 | 1
|  | 0.475 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.5921 | 43.5921 | 46.8732 | 12.4461 | 29.6597 | 1 | 27541.6766 | 0.5 | 0 | 14509.6261 | 9956.8926 | 0.475 | 227.5 | 800 | 43.5921 | 43.5921 | 12.4461 | 14509.6261 | 9956.8926 | 1
|  | 0.476 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.5113 | 43.5113 | 46.7863 | 12.4117 | 29.599 | 1 | 27499.6961 | 0.5 | 0 | 14482.7252 | 9929.3509 | 0.476 | 227.5 | 800 | 43.5113 | 43.5113 | 12.4117 | 14482.7252 | 9929.3509 | 1
|  | 0.477 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.4306 | 43.4306 | 46.6995 | 12.3773 | 29.5384 | 1 | 27457.7795 | 0.5 | 0 | 14455.8654 | 9901.8512 | 0.477 | 227.5 | 800 | 43.4306 | 43.4306 | 12.3773 | 14455.8654 | 9901.8512 | 1
|  | 0.478 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.35 | 43.35 | 46.6129 | 12.343 | 29.4779 | 1 | 27415.9268 | 0.5 | 0 | 14429.0466 | 9874.3934 | 0.478 | 227.5 | 800 | 43.35 | 43.35 | 12.343 | 14429.0466 | 9874.3934 | 1
|  | 0.479 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.2695 | 43.2695 | 46.5264 | 12.3087 | 29.4176 | 1 | 27374.1379 | 0.5 | 0 | 14402.2686 | 9846.9775 | 0.479 | 227.5 | 800 | 43.2695 | 43.2695 | 12.3087 | 14402.2686 | 9846.9775 | 1
|  | 0.48 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.1892 | 43.1892 | 46.44 | 12.2745 | 29.3573 | 1 | 27332.4126 | 0.5 | 0 | 14375.5314 | 9819.6034 | 0.48 | 227.5 | 800 | 43.1892 | 43.1892 | 12.2745 | 14375.5314 | 9819.6034 | 1
|  | 0.481 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.109 | 43.109 | 46.3538 | 12.2403 | 29.2971 | 1 | 27290.751 | 0.5 | 0 | 14348.835 | 9792.2709 | 0.481 | 227.5 | 800 | 43.109 | 43.109 | 12.2403 | 14348.835 | 9792.2709 | 1
|  | 0.482 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 43.0289 | 43.0289 | 46.2677 | 12.2062 | 29.2369 | 1 | 27249.1529 | 0.5 | 0 | 14322.1793 | 9764.9802 | 0.482 | 227.5 | 800 | 43.0289 | 43.0289 | 12.2062 | 14322.1793 | 9764.9802 | 1
|  | 0.483 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.949 | 42.949 | 46.1817 | 12.1722 | 29.1769 | 1 | 27207.6182 | 0.5 | 0 | 14295.5642 | 9737.731 | 0.483 | 227.5 | 800 | 42.949 | 42.949 | 12.1722 | 14295.5642 | 9737.731 | 1
|  | 0.484 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.8691 | 42.8691 | 46.0958 | 12.1382 | 29.117 | 1 | 27166.1468 | 0.5 | 0 | 14268.9896 | 9710.5234 | 0.484 | 227.5 | 800 | 42.8691 | 42.8691 | 12.1382 | 14268.9896 | 9710.5234 | 1
|  | 0.485 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.7894 | 42.7894 | 46.0101 | 12.1042 | 29.0572 | 1 | 27124.7387 | 0.5 | 0 | 14242.4556 | 9683.3573 | 0.485 | 227.5 | 800 | 42.7894 | 42.7894 | 12.1042 | 14242.4556 | 9683.3573 | 1
|  | 0.486 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.7098 | 42.7098 | 45.9245 | 12.0703 | 28.9974 | 1 | 27083.3936 | 0.5 | 0 | 14215.9621 | 9656.2325 | 0.486 | 227.5 | 800 | 42.7098 | 42.7098 | 12.0703 | 14215.9621 | 9656.2325 | 1
|  | 0.487 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.6303 | 42.6303 | 45.8391 | 12.0364 | 28.9378 | 1 | 27042.1116 | 0.5 | 0 | 14189.5089 | 9629.1491 | 0.487 | 227.5 | 800 | 42.6303 | 42.6303 | 12.0364 | 14189.5089 | 9629.1491 | 1
|  | 0.488 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.551 | 42.551 | 45.7537 | 12.0026 | 28.8782 | 1 | 27000.8925 | 0.5 | 0 | 14163.096 | 9602.107 | 0.488 | 227.5 | 800 | 42.551 | 42.551 | 12.0026 | 14163.096 | 9602.107 | 1
|  | 0.489 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.4718 | 42.4718 | 45.6686 | 11.9689 | 28.8187 | 1 | 26959.7362 | 0.5 | 0 | 14136.7234 | 9575.1061 | 0.489 | 227.5 | 800 | 42.4718 | 42.4718 | 11.9689 | 14136.7234 | 9575.1061 | 1
|  | 0.49 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.3926 | 42.3926 | 45.5835 | 11.9352 | 28.7593 | 1 | 26918.6426 | 0.5 | 0 | 14110.391 | 9548.1464 | 0.49 | 227.5 | 800 | 42.3926 | 42.3926 | 11.9352 | 14110.391 | 9548.1464 | 1
|  | 0.491 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.3137 | 42.3137 | 45.4985 | 11.9015 | 28.7 | 1 | 26877.6117 | 0.5 | 0 | 14084.0987 | 9521.2278 | 0.491 | 227.5 | 800 | 42.3137 | 42.3137 | 11.9015 | 14084.0987 | 9521.2278 | 1
|  | 0.492 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.2348 | 42.2348 | 45.4137 | 11.8679 | 28.6408 | 1 | 26836.6433 | 0.5 | 0 | 14057.8465 | 9494.3501 | 0.492 | 227.5 | 800 | 42.2348 | 42.2348 | 11.8679 | 14057.8465 | 9494.3501 | 1
|  | 0.493 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.156 | 42.156 | 45.3291 | 11.8344 | 28.5817 | 1 | 26795.7374 | 0.5 | 0 | 14031.6343 | 9467.5135 | 0.493 | 227.5 | 800 | 42.156 | 42.156 | 11.8344 | 14031.6343 | 9467.5135 | 1
|  | 0.494 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 42.0774 | 42.0774 | 45.2445 | 11.8009 | 28.5227 | 1 | 26754.8938 | 0.5 | 0 | 14005.4621 | 9440.7178 | 0.494 | 227.5 | 800 | 42.0774 | 42.0774 | 11.8009 | 14005.4621 | 9440.7178 | 1
|  | 0.495 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.9989 | 41.9989 | 45.1601 | 11.7675 | 28.4638 | 1 | 26714.1125 | 0.5 | 0 | 13979.3297 | 9413.9629 | 0.495 | 227.5 | 800 | 41.9989 | 41.9989 | 11.7675 | 13979.3297 | 9413.9629 | 1
|  | 0.496 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.9205 | 41.9205 | 45.0758 | 11.7341 | 28.4049 | 1 | 26673.3933 | 0.5 | 0 | 13953.2372 | 9387.2488 | 0.496 | 227.5 | 800 | 41.9205 | 41.9205 | 11.7341 | 13953.2372 | 9387.2488 | 1
|  | 0.497 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.8422 | 41.8422 | 44.9916 | 11.7007 | 28.3462 | 1 | 26632.7362 | 0.5 | 0 | 13927.1845 | 9360.5754 | 0.497 | 227.5 | 800 | 41.8422 | 41.8422 | 11.7007 | 13927.1845 | 9360.5754 | 1
|  | 0.498 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.7641 | 41.7641 | 44.9076 | 11.6674 | 28.2875 | 1 | 26592.1411 | 0.5 | 0 | 13901.1715 | 9333.9426 | 0.498 | 227.5 | 800 | 41.7641 | 41.7641 | 11.6674 | 13901.1715 | 9333.9426 | 1
|  | 0.499 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.686 | 41.686 | 44.8237 | 11.6342 | 28.2289 | 1 | 26551.6079 | 0.5 | 0 | 13875.1981 | 9307.3505 | 0.499 | 227.5 | 800 | 41.686 | 41.686 | 11.6342 | 13875.1981 | 9307.3505 | 1
|  | 0.5 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.6081 | 41.6081 | 44.7399 | 11.601 | 28.1705 | 1 | 26511.1364 | 0.5 | 0 | 13849.2643 | 9280.7989 | 0.5 | 227.5 | 800 | 41.6081 | 41.6081 | 11.601 | 13849.2643 | 9280.7989 | 1
|  | 0.501 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.5303 | 41.5303 | 44.6563 | 11.5679 | 28.1121 | 1 | 26470.7266 | 0.5 | 0 | 13823.3701 | 9254.2877 | 0.501 | 227.5 | 800 | 41.5303 | 41.5303 | 11.5679 | 13823.3701 | 9254.2877 | 1
|  | 0.502 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.4527 | 41.4527 | 44.5727 | 11.5348 | 28.0538 | 1 | 26430.3785 | 0.5 | 0 | 13797.5153 | 9227.817 | 0.502 | 227.5 | 800 | 41.4527 | 41.4527 | 11.5348 | 13797.5153 | 9227.817 | 1
|  | 0.503 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.3751 | 41.3751 | 44.4893 | 11.5017 | 27.9955 | 1 | 26390.0918 | 0.5 | 0 | 13771.6999 | 9201.3866 | 0.503 | 227.5 | 800 | 41.3751 | 41.3751 | 11.5017 | 13771.6999 | 9201.3866 | 1
|  | 0.504 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.2977 | 41.2977 | 44.4061 | 11.4687 | 27.9374 | 1 | 26349.8665 | 0.5 | 0 | 13745.9239 | 9174.9966 | 0.504 | 227.5 | 800 | 41.2977 | 41.2977 | 11.4687 | 13745.9239 | 9174.9966 | 1
|  | 0.505 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.2203 | 41.2203 | 44.3229 | 11.4358 | 27.8794 | 1 | 26309.7026 | 0.5 | 0 | 13720.1872 | 9148.6467 | 0.505 | 227.5 | 800 | 41.2203 | 41.2203 | 11.4358 | 13720.1872 | 9148.6467 | 1
|  | 0.506 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.1431 | 41.1431 | 44.2399 | 11.4029 | 27.8214 | 1 | 26269.5998 | 0.5 | 0 | 13694.4897 | 9122.337 | 0.506 | 227.5 | 800 | 41.1431 | 41.1431 | 11.4029 | 13694.4897 | 9122.337 | 1
|  | 0.507 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 41.066 | 41.066 | 44.157 | 11.3701 | 27.7636 | 1 | 26229.5582 | 0.5 | 0 | 13668.8313 | 9096.0674 | 0.507 | 227.5 | 800 | 41.066 | 41.066 | 11.3701 | 13668.8313 | 9096.0674 | 1
|  | 0.508 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.9891 | 40.9891 | 44.0743 | 11.3373 | 27.7058 | 1 | 26189.5776 | 0.5 | 0 | 13643.2121 | 9069.8378 | 0.508 | 227.5 | 800 | 40.9891 | 40.9891 | 11.3373 | 13643.2121 | 9069.8378 | 1
|  | 0.509 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.9122 | 40.9122 | 43.9916 | 11.3046 | 27.6481 | 1 | 26149.658 | 0.5 | 0 | 13617.6319 | 9043.6482 | 0.509 | 227.5 | 800 | 40.9122 | 40.9122 | 11.3046 | 13617.6319 | 9043.6482 | 1
|  | 0.51 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.8355 | 40.8355 | 43.9091 | 11.2719 | 27.5905 | 1 | 26109.7992 | 0.5 | 0 | 13592.0907 | 9017.4986 | 0.51 | 227.5 | 800 | 40.8355 | 40.8355 | 11.2719 | 13592.0907 | 9017.4986 | 1
|  | 0.511 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.7589 | 40.7589 | 43.8267 | 11.2392 | 27.533 | 1 | 26070.0012 | 0.5 | 0 | 13566.5885 | 8991.3888 | 0.511 | 227.5 | 800 | 40.7589 | 40.7589 | 11.2392 | 13566.5885 | 8991.3888 | 1
|  | 0.512 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.6824 | 40.6824 | 43.7445 | 11.2066 | 27.4756 | 1 | 26030.2638 | 0.5 | 0 | 13541.1251 | 8965.3188 | 0.512 | 227.5 | 800 | 40.6824 | 40.6824 | 11.2066 | 13541.1251 | 8965.3188 | 1
|  | 0.513 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.606 | 40.606 | 43.6623 | 11.1741 | 27.4182 | 1 | 25990.587 | 0.5 | 0 | 13515.7005 | 8939.2885 | 0.513 | 227.5 | 800 | 40.606 | 40.606 | 11.1741 | 13515.7005 | 8939.2885 | 1
|  | 0.514 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.5297 | 40.5297 | 43.5803 | 11.1416 | 27.361 | 1 | 25950.9707 | 0.5 | 0 | 13490.3147 | 8913.2979 | 0.514 | 227.5 | 800 | 40.5297 | 40.5297 | 11.1416 | 13490.3147 | 8913.2979 | 1
|  | 0.515 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.4536 | 40.4536 | 43.4985 | 11.1092 | 27.3038 | 1 | 25911.4148 | 0.5 | 0 | 13464.9676 | 8887.347 | 0.515 | 227.5 | 800 | 40.4536 | 40.4536 | 11.1092 | 13464.9676 | 8887.347 | 1
|  | 0.516 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.3775 | 40.3775 | 43.4167 | 11.0768 | 27.2467 | 1 | 25871.9191 | 0.5 | 0 | 13439.6591 | 8861.4356 | 0.516 | 227.5 | 800 | 40.3775 | 40.3775 | 11.0768 | 13439.6591 | 8861.4356 | 1
|  | 0.517 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.3016 | 40.3016 | 43.3351 | 11.0445 | 27.1898 | 1 | 25832.4837 | 0.5 | 0 | 13414.3892 | 8835.5636 | 0.517 | 227.5 | 800 | 40.3016 | 40.3016 | 11.0445 | 13414.3892 | 8835.5636 | 1
|  | 0.518 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.2258 | 40.2258 | 43.2535 | 11.0122 | 27.1329 | 1 | 25793.1083 | 0.5 | 0 | 13389.1578 | 8809.7311 | 0.518 | 227.5 | 800 | 40.2258 | 40.2258 | 11.0122 | 13389.1578 | 8809.7311 | 1
|  | 0.519 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.1501 | 40.1501 | 43.1722 | 10.9799 | 27.076 | 1 | 25753.793 | 0.5 | 0 | 13363.9649 | 8783.938 | 0.519 | 227.5 | 800 | 40.1501 | 40.1501 | 10.9799 | 13363.9649 | 8783.938 | 1
|  | 0.52 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 40.0745 | 40.0745 | 43.0909 | 10.9477 | 27.0193 | 1 | 25714.5376 | 0.5 | 0 | 13338.8104 | 8758.1842 | 0.52 | 227.5 | 800 | 40.0745 | 40.0745 | 10.9477 | 13338.8104 | 8758.1842 | 1
|  | 0.521 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.9991 | 39.9991 | 43.0098 | 10.9156 | 26.9627 | 1 | 25675.3421 | 0.5 | 0 | 13313.6942 | 8732.4697 | 0.521 | 227.5 | 800 | 39.9991 | 39.9991 | 10.9156 | 13313.6942 | 8732.4697 | 1
|  | 0.522 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.9237 | 39.9237 | 42.9288 | 10.8835 | 26.9061 | 1 | 25636.2063 | 0.5 | 0 | 13288.6163 | 8706.7944 | 0.522 | 227.5 | 800 | 39.9237 | 39.9237 | 10.8835 | 13288.6163 | 8706.7944 | 1
|  | 0.523 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.8485 | 39.8485 | 42.8479 | 10.8514 | 26.8497 | 1 | 25597.1301 | 0.5 | 0 | 13263.5766 | 8681.1582 | 0.523 | 227.5 | 800 | 39.8485 | 39.8485 | 10.8514 | 13263.5766 | 8681.1582 | 1
|  | 0.524 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.7734 | 39.7734 | 42.7671 | 10.8195 | 26.7933 | 1 | 25558.1135 | 0.5 | 0 | 13238.5751 | 8655.561 | 0.524 | 227.5 | 800 | 39.7734 | 39.7734 | 10.8195 | 13238.5751 | 8655.561 | 1
|  | 0.525 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.6984 | 39.6984 | 42.6864 | 10.7875 | 26.737 | 1 | 25519.1564 | 0.5 | 0 | 13213.6117 | 8630.0029 | 0.525 | 227.5 | 800 | 39.6984 | 39.6984 | 10.7875 | 13213.6117 | 8630.0029 | 1
|  | 0.526 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.6235 | 39.6235 | 42.6059 | 10.7556 | 26.6808 | 1 | 25480.2587 | 0.5 | 0 | 13188.6863 | 8604.4838 | 0.526 | 227.5 | 800 | 39.6235 | 39.6235 | 10.7556 | 13188.6863 | 8604.4838 | 1
|  | 0.527 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.5487 | 39.5487 | 42.5255 | 10.7238 | 26.6246 | 1 | 25441.4202 | 0.5 | 0 | 13163.799 | 8579.0035 | 0.527 | 227.5 | 800 | 39.5487 | 39.5487 | 10.7238 | 13163.799 | 8579.0035 | 1
|  | 0.528 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.4741 | 39.4741 | 42.4453 | 10.692 | 26.5686 | 1 | 25402.641 | 0.5 | 0 | 13138.9495 | 8553.5621 | 0.528 | 227.5 | 800 | 39.4741 | 39.4741 | 10.692 | 13138.9495 | 8553.5621 | 1
|  | 0.529 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.3995 | 39.3995 | 42.3651 | 10.6602 | 26.5126 | 1 | 25363.9208 | 0.5 | 0 | 13114.138 | 8528.1594 | 0.529 | 227.5 | 800 | 39.3995 | 39.3995 | 10.6602 | 13114.138 | 8528.1594 | 1
|  | 0.53 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.3251 | 39.3251 | 42.2851 | 10.6285 | 26.4568 | 1 | 25325.2597 | 0.5 | 0 | 13089.3643 | 8502.7955 | 0.53 | 227.5 | 800 | 39.3251 | 39.3251 | 10.6285 | 13089.3643 | 8502.7955 | 1
|  | 0.531 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.2508 | 39.2508 | 42.2052 | 10.5968 | 26.401 | 1 | 25286.6575 | 0.5 | 0 | 13064.6283 | 8477.4703 | 0.531 | 227.5 | 800 | 39.2508 | 39.2508 | 10.5968 | 13064.6283 | 8477.4703 | 1
|  | 0.532 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.1766 | 39.1766 | 42.1254 | 10.5652 | 26.3453 | 1 | 25248.1142 | 0.5 | 0 | 13039.93 | 8452.1836 | 0.532 | 227.5 | 800 | 39.1766 | 39.1766 | 10.5652 | 13039.93 | 8452.1836 | 1
|  | 0.533 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.1025 | 39.1025 | 42.0457 | 10.5337 | 26.2897 | 1 | 25209.6296 | 0.5 | 0 | 13015.2694 | 8426.9355 | 0.533 | 227.5 | 800 | 39.1025 | 39.1025 | 10.5337 | 13015.2694 | 8426.9355 | 1
|  | 0.534 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 39.0285 | 39.0285 | 41.9662 | 10.5022 | 26.2342 | 1 | 25171.2036 | 0.5 | 0 | 12990.6464 | 8401.7259 | 0.534 | 227.5 | 800 | 39.0285 | 39.0285 | 10.5022 | 12990.6464 | 8401.7259 | 1
|  | 0.535 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.9547 | 38.9547 | 41.8867 | 10.4707 | 26.1787 | 1 | 25132.8362 | 0.5 | 0 | 12966.0609 | 8376.5547 | 0.535 | 227.5 | 800 | 38.9547 | 38.9547 | 10.4707 | 12966.0609 | 8376.5547 | 1
|  | 0.536 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.8809 | 38.8809 | 41.8074 | 10.4393 | 26.1234 | 1 | 25094.5274 | 0.5 | 0 | 12941.5129 | 8351.4218 | 0.536 | 227.5 | 800 | 38.8809 | 38.8809 | 10.4393 | 12941.5129 | 8351.4218 | 1
|  | 0.537 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.8073 | 38.8073 | 41.7283 | 10.4079 | 26.0681 | 1 | 25056.2769 | 0.5 | 0 | 12917.0023 | 8326.3273 | 0.537 | 227.5 | 800 | 38.8073 | 38.8073 | 10.4079 | 12917.0023 | 8326.3273 | 1
|  | 0.538 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.7338 | 38.7338 | 41.6492 | 10.3766 | 26.0129 | 1 | 25018.0847 | 0.5 | 0 | 12892.529 | 8301.271 | 0.538 | 227.5 | 800 | 38.7338 | 38.7338 | 10.3766 | 12892.529 | 8301.271 | 1
|  | 0.539 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.6603 | 38.6603 | 41.5703 | 10.3453 | 25.9578 | 1 | 24979.9507 | 0.5 | 0 | 12868.0931 | 8276.2529 | 0.539 | 227.5 | 800 | 38.6603 | 38.6603 | 10.3453 | 12868.0931 | 8276.2529 | 1
|  | 0.54 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.587 | 38.587 | 41.4914 | 10.3141 | 25.9028 | 1 | 24941.8748 | 0.5 | 0 | 12843.6944 | 8251.273 | 0.54 | 227.5 | 800 | 38.587 | 38.587 | 10.3141 | 12843.6944 | 8251.273 | 1
|  | 0.541 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.5138 | 38.5138 | 41.4127 | 10.2829 | 25.8478 | 1 | 24903.857 | 0.5 | 0 | 12819.3329 | 8226.3311 | 0.541 | 227.5 | 800 | 38.5138 | 38.5138 | 10.2829 | 12819.3329 | 8226.3311 | 1
|  | 0.542 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.4408 | 38.4408 | 41.3342 | 10.2518 | 25.793 | 1 | 24865.8971 | 0.5 | 0 | 12795.0085 | 8201.4272 | 0.542 | 227.5 | 800 | 38.4408 | 38.4408 | 10.2518 | 12795.0085 | 8201.4272 | 1
|  | 0.543 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.3678 | 38.3678 | 41.2557 | 10.2207 | 25.7382 | 1 | 24827.9951 | 0.5 | 0 | 12770.7212 | 8176.5614 | 0.543 | 227.5 | 800 | 38.3678 | 38.3678 | 10.2207 | 12770.7212 | 8176.5614 | 1
|  | 0.544 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.2949 | 38.2949 | 41.1774 | 10.1897 | 25.6835 | 1 | 24790.1509 | 0.5 | 0 | 12746.4709 | 8151.7334 | 0.544 | 227.5 | 800 | 38.2949 | 38.2949 | 10.1897 | 12746.4709 | 8151.7334 | 1
|  | 0.545 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.2222 | 38.2222 | 41.0991 | 10.1587 | 25.6289 | 1 | 24752.3644 | 0.5 | 0 | 12722.2576 | 8126.9432 | 0.545 | 227.5 | 800 | 38.2222 | 38.2222 | 10.1587 | 12722.2576 | 8126.9432 | 1
|  | 0.546 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.1496 | 38.1496 | 41.021 | 10.1277 | 25.5744 | 1 | 24714.6354 | 0.5 | 0 | 12698.0812 | 8102.1908 | 0.546 | 227.5 | 800 | 38.1496 | 38.1496 | 10.1277 | 12698.0812 | 8102.1908 | 1
|  | 0.547 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.077 | 38.077 | 40.9431 | 10.0968 | 25.5199 | 1 | 24676.964 | 0.5 | 0 | 12673.9417 | 8077.4762 | 0.547 | 227.5 | 800 | 38.077 | 38.077 | 10.0968 | 12673.9417 | 8077.4762 | 1
|  | 0.548 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 38.0046 | 38.0046 | 40.8652 | 10.066 | 25.4656 | 1 | 24639.3499 | 0.5 | 0 | 12649.8389 | 8052.7992 | 0.548 | 227.5 | 800 | 38.0046 | 38.0046 | 10.066 | 12649.8389 | 8052.7992 | 1
|  | 0.549 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.9323 | 37.9323 | 40.7874 | 10.0352 | 25.4113 | 1 | 24601.7932 | 0.5 | 0 | 12625.7729 | 8028.1599 | 0.549 | 227.5 | 800 | 37.9323 | 37.9323 | 10.0352 | 12625.7729 | 8028.1599 | 1
|  | 0.55 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.8601 | 37.8601 | 40.7098 | 10.0044 | 25.3571 | 1 | 24564.2938 | 0.5 | 0 | 12601.7436 | 8003.5581 | 0.55 | 227.5 | 800 | 37.8601 | 37.8601 | 10.0044 | 12601.7436 | 8003.5581 | 1
|  | 0.551 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.788 | 37.788 | 40.6323 | 9.9737 | 25.303 | 1 | 24526.8515 | 0.5 | 0 | 12577.7508 | 7978.9938 | 0.551 | 227.5 | 800 | 37.788 | 37.788 | 9.9737 | 12577.7508 | 7978.9938 | 1
|  | 0.552 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.7161 | 37.7161 | 40.5549 | 9.9431 | 25.249 | 1 | 24489.4663 | 0.5 | 0 | 12553.7947 | 7954.467 | 0.552 | 227.5 | 800 | 37.7161 | 37.7161 | 9.9431 | 12553.7947 | 7954.467 | 1
|  | 0.553 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.6442 | 37.6442 | 40.4776 | 9.9125 | 25.1951 | 1 | 24452.1381 | 0.5 | 0 | 12529.8751 | 7929.9775 | 0.553 | 227.5 | 800 | 37.6442 | 37.6442 | 9.9125 | 12529.8751 | 7929.9775 | 1
|  | 0.554 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.5725 | 37.5725 | 40.4005 | 9.8819 | 25.1412 | 1 | 24414.8667 | 0.5 | 0 | 12505.9919 | 7905.5253 | 0.554 | 227.5 | 800 | 37.5725 | 37.5725 | 9.8819 | 12505.9919 | 7905.5253 | 1
|  | 0.555 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.5008 | 37.5008 | 40.3235 | 9.8514 | 25.0874 | 1 | 24377.6522 | 0.5 | 0 | 12482.1452 | 7881.1105 | 0.555 | 227.5 | 800 | 37.5008 | 37.5008 | 9.8514 | 12482.1452 | 7881.1105 | 1
|  | 0.556 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.4293 | 37.4293 | 40.2465 | 9.8209 | 25.0337 | 1 | 24340.4944 | 0.5 | 0 | 12458.3347 | 7856.7328 | 0.556 | 227.5 | 800 | 37.4293 | 37.4293 | 9.8209 | 12458.3347 | 7856.7328 | 1
|  | 0.557 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.3579 | 37.3579 | 40.1697 | 9.7905 | 24.9801 | 1 | 24303.3933 | 0.5 | 0 | 12434.5606 | 7832.3923 | 0.557 | 227.5 | 800 | 37.3579 | 37.3579 | 9.7905 | 12434.5606 | 7832.3923 | 1
|  | 0.558 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.2865 | 37.2865 | 40.093 | 9.7601 | 24.9266 | 1 | 24266.3487 | 0.5 | 0 | 12410.8227 | 7808.0889 | 0.558 | 227.5 | 800 | 37.2865 | 37.2865 | 9.7601 | 12410.8227 | 7808.0889 | 1
|  | 0.559 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.2153 | 37.2153 | 40.0165 | 9.7298 | 24.8731 | 1 | 24229.3605 | 0.5 | 0 | 12387.1211 | 7783.8226 | 0.559 | 227.5 | 800 | 37.2153 | 37.2153 | 9.7298 | 12387.1211 | 7783.8226 | 1
|  | 0.56 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.1442 | 37.1442 | 39.94 | 9.6995 | 24.8198 | 1 | 24192.4288 | 0.5 | 0 | 12363.4555 | 7759.5932 | 0.56 | 227.5 | 800 | 37.1442 | 37.1442 | 9.6995 | 12363.4555 | 7759.5932 | 1
|  | 0.561 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.0732 | 37.0732 | 39.8637 | 9.6693 | 24.7665 | 1 | 24155.5533 | 0.5 | 0 | 12339.826 | 7735.4008 | 0.561 | 227.5 | 800 | 37.0732 | 37.0732 | 9.6693 | 12339.826 | 7735.4008 | 1
|  | 0.562 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 37.0024 | 37.0024 | 39.7875 | 9.6391 | 24.7133 | 1 | 24118.734 | 0.5 | 0 | 12316.2325 | 7711.2453 | 0.562 | 227.5 | 800 | 37.0024 | 37.0024 | 9.6391 | 12316.2325 | 7711.2453 | 1
|  | 0.563 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.9316 | 36.9316 | 39.7114 | 9.6089 | 24.6601 | 1 | 24081.9709 | 0.5 | 0 | 12292.675 | 7687.1265 | 0.563 | 227.5 | 800 | 36.9316 | 36.9316 | 9.6089 | 12292.675 | 7687.1265 | 1
|  | 0.564 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.8609 | 36.8609 | 39.6354 | 9.5788 | 24.6071 | 1 | 24045.2638 | 0.5 | 0 | 12269.1534 | 7663.0445 | 0.564 | 227.5 | 800 | 36.8609 | 36.8609 | 9.5788 | 12269.1534 | 7663.0445 | 1
|  | 0.565 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.7903 | 36.7903 | 39.5595 | 9.5487 | 24.5541 | 1 | 24008.6126 | 0.5 | 0 | 12245.6676 | 7638.9993 | 0.565 | 227.5 | 800 | 36.7903 | 36.7903 | 9.5487 | 12245.6676 | 7638.9993 | 1
|  | 0.566 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.7199 | 36.7199 | 39.4838 | 9.5187 | 24.5012 | 1 | 23972.0174 | 0.5 | 0 | 12222.2177 | 7614.9907 | 0.566 | 227.5 | 800 | 36.7199 | 36.7199 | 9.5187 | 12222.2177 | 7614.9907 | 1
|  | 0.567 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.6496 | 36.6496 | 39.4081 | 9.4888 | 24.4484 | 1 | 23935.4779 | 0.5 | 0 | 12198.8034 | 7591.0187 | 0.567 | 227.5 | 800 | 36.6496 | 36.6496 | 9.4888 | 12198.8034 | 7591.0187 | 1
|  | 0.568 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.5793 | 36.5793 | 39.3326 | 9.4589 | 24.3957 | 1 | 23898.9941 | 0.5 | 0 | 12175.4249 | 7567.0832 | 0.568 | 227.5 | 800 | 36.5793 | 36.5793 | 9.4589 | 12175.4249 | 7567.0832 | 1
|  | 0.569 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.5092 | 36.5092 | 39.2572 | 9.429 | 24.3431 | 1 | 23862.5659 | 0.5 | 0 | 12152.082 | 7543.1842 | 0.569 | 227.5 | 800 | 36.5092 | 36.5092 | 9.429 | 12152.082 | 7543.1842 | 1
|  | 0.57 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.4392 | 36.4392 | 39.1819 | 9.3992 | 24.2905 | 1 | 23826.1932 | 0.5 | 0 | 12128.7747 | 7519.3216 | 0.57 | 227.5 | 800 | 36.4392 | 36.4392 | 9.3992 | 12128.7747 | 7519.3216 | 1
|  | 0.571 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.3692 | 36.3692 | 39.1067 | 9.3694 | 24.238 | 1 | 23789.876 | 0.5 | 0 | 12105.5029 | 7495.4954 | 0.571 | 227.5 | 800 | 36.3692 | 36.3692 | 9.3694 | 12105.5029 | 7495.4954 | 1
|  | 0.572 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.2994 | 36.2994 | 39.0316 | 9.3396 | 24.1856 | 1 | 23753.6141 | 0.5 | 0 | 12082.2666 | 7471.7055 | 0.572 | 227.5 | 800 | 36.2994 | 36.2994 | 9.3396 | 12082.2666 | 7471.7055 | 1
|  | 0.573 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.2297 | 36.2297 | 38.9567 | 9.3099 | 24.1333 | 1 | 23717.4075 | 0.5 | 0 | 12059.0657 | 7447.9519 | 0.573 | 227.5 | 800 | 36.2297 | 36.2297 | 9.3099 | 12059.0657 | 7447.9519 | 1
|  | 0.574 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.1601 | 36.1601 | 38.8819 | 9.2803 | 24.0811 | 1 | 23681.2561 | 0.5 | 0 | 12035.9002 | 7424.2345 | 0.574 | 227.5 | 800 | 36.1601 | 36.1601 | 9.2803 | 12035.9002 | 7424.2345 | 1
|  | 0.575 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.0906 | 36.0906 | 38.8071 | 9.2507 | 24.0289 | 1 | 23645.1598 | 0.5 | 0 | 12012.77 | 7400.5533 | 0.575 | 227.5 | 800 | 36.0906 | 36.0906 | 9.2507 | 12012.77 | 7400.5533 | 1
|  | 0.576 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 36.0213 | 36.0213 | 38.7325 | 9.2211 | 23.9768 | 1 | 23609.1185 | 0.5 | 0 | 11989.675 | 7376.9081 | 0.576 | 227.5 | 800 | 36.0213 | 36.0213 | 9.2211 | 11989.675 | 7376.9081 | 1
|  | 0.577 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.952 | 35.952 | 38.658 | 9.1916 | 23.9248 | 1 | 23573.1321 | 0.5 | 0 | 11966.6153 | 7353.299 | 0.577 | 227.5 | 800 | 35.952 | 35.952 | 9.1916 | 11966.6153 | 7353.299 | 1
|  | 0.578 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.8828 | 35.8828 | 38.5837 | 9.1622 | 23.8729 | 1 | 23537.2006 | 0.5 | 0 | 11943.5907 | 7329.7259 | 0.578 | 227.5 | 800 | 35.8828 | 35.8828 | 9.1622 | 11943.5907 | 7329.7259 | 1
|  | 0.579 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.8137 | 35.8137 | 38.5094 | 9.1327 | 23.8211 | 1 | 23501.3239 | 0.5 | 0 | 11920.6011 | 7306.1887 | 0.579 | 227.5 | 800 | 35.8137 | 35.8137 | 9.1327 | 11920.6011 | 7306.1887 | 1
|  | 0.58 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.7448 | 35.7448 | 38.4352 | 9.1034 | 23.7693 | 1 | 23465.5018 | 0.5 | 0 | 11897.6467 | 7282.6873 | 0.58 | 227.5 | 800 | 35.7448 | 35.7448 | 9.1034 | 11897.6467 | 7282.6873 | 1
|  | 0.581 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.6759 | 35.6759 | 38.3612 | 9.074 | 23.7176 | 1 | 23429.7344 | 0.5 | 0 | 11874.7272 | 7259.2218 | 0.581 | 227.5 | 800 | 35.6759 | 35.6759 | 9.074 | 11874.7272 | 7259.2218 | 1
|  | 0.582 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.6072 | 35.6072 | 38.2873 | 9.0447 | 23.666 | 1 | 23394.0215 | 0.5 | 0 | 11851.8426 | 7235.7921 | 0.582 | 227.5 | 800 | 35.6072 | 35.6072 | 9.0447 | 11851.8426 | 7235.7921 | 1
|  | 0.583 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.5385 | 35.5385 | 38.2135 | 9.0155 | 23.6145 | 1 | 23358.363 | 0.5 | 0 | 11828.993 | 7212.3981 | 0.583 | 227.5 | 800 | 35.5385 | 35.5385 | 9.0155 | 11828.993 | 7212.3981 | 1
|  | 0.584 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.47 | 35.47 | 38.1397 | 8.9863 | 23.563 | 1 | 23322.7588 | 0.5 | 0 | 11806.1781 | 7189.0397 | 0.584 | 227.5 | 800 | 35.47 | 35.47 | 8.9863 | 11806.1781 | 7189.0397 | 1
|  | 0.585 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.4015 | 35.4015 | 38.0662 | 8.9571 | 23.5117 | 1 | 23287.209 | 0.5 | 0 | 11783.3981 | 7165.717 | 0.585 | 227.5 | 800 | 35.4015 | 35.4015 | 8.9571 | 11783.3981 | 7165.717 | 1
|  | 0.586 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.3332 | 35.3332 | 37.9927 | 8.928 | 23.4604 | 1 | 23251.7133 | 0.5 | 0 | 11760.6527 | 7142.4297 | 0.586 | 227.5 | 800 | 35.3332 | 35.3332 | 8.928 | 11760.6527 | 7142.4297 | 1
|  | 0.587 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.265 | 35.265 | 37.9193 | 8.899 | 23.4091 | 1 | 23216.2717 | 0.5 | 0 | 11737.942 | 7119.178 | 0.587 | 227.5 | 800 | 35.265 | 35.265 | 8.899 | 11737.942 | 7119.178 | 1
|  | 0.588 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.1968 | 35.1968 | 37.8461 | 8.87 | 23.358 | 1 | 23180.8842 | 0.5 | 0 | 11715.266 | 7095.9618 | 0.588 | 227.5 | 800 | 35.1968 | 35.1968 | 8.87 | 11715.266 | 7095.9618 | 1
|  | 0.589 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.1288 | 35.1288 | 37.7729 | 8.841 | 23.3069 | 1 | 23145.5505 | 0.5 | 0 | 11692.6245 | 7072.7809 | 0.589 | 227.5 | 800 | 35.1288 | 35.1288 | 8.841 | 11692.6245 | 7072.7809 | 1
|  | 0.59 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 35.0609 | 35.0609 | 37.6999 | 8.812 | 23.256 | 1 | 23110.2708 | 0.5 | 0 | 11670.0175 | 7049.6353 | 0.59 | 227.5 | 800 | 35.0609 | 35.0609 | 8.812 | 11670.0175 | 7049.6353 | 1
|  | 0.591 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.9931 | 34.9931 | 37.627 | 8.7832 | 23.2051 | 1 | 23075.0448 | 0.5 | 0 | 11647.445 | 7026.5251 | 0.591 | 227.5 | 800 | 34.9931 | 34.9931 | 8.7832 | 11647.445 | 7026.5251 | 1
|  | 0.592 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.9254 | 34.9254 | 37.5542 | 8.7543 | 23.1542 | 1 | 23039.8725 | 0.5 | 0 | 11624.9069 | 7003.45 | 0.592 | 227.5 | 800 | 34.9254 | 34.9254 | 8.7543 | 11624.9069 | 7003.45 | 1
|  | 0.593 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.8578 | 34.8578 | 37.4815 | 8.7255 | 23.1035 | 1 | 23004.7538 | 0.5 | 0 | 11602.4031 | 6980.4101 | 0.593 | 227.5 | 800 | 34.8578 | 34.8578 | 8.7255 | 11602.4031 | 6980.4101 | 1
|  | 0.594 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.7902 | 34.7902 | 37.4089 | 8.6968 | 23.0528 | 1 | 22969.6887 | 0.5 | 0 | 11579.9337 | 6957.4054 | 0.594 | 227.5 | 800 | 34.7902 | 34.7902 | 8.6968 | 11579.9337 | 6957.4054 | 1
|  | 0.595 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.7228 | 34.7228 | 37.3364 | 8.668 | 23.0022 | 1 | 22934.677 | 0.5 | 0 | 11557.4985 | 6934.4357 | 0.595 | 227.5 | 800 | 34.7228 | 34.7228 | 8.668 | 11557.4985 | 6934.4357 | 1
|  | 0.596 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.6555 | 34.6555 | 37.264 | 8.6394 | 22.9517 | 1 | 22899.7187 | 0.5 | 0 | 11535.0974 | 6911.501 | 0.596 | 227.5 | 800 | 34.6555 | 34.6555 | 8.6394 | 11535.0974 | 6911.501 | 1
|  | 0.597 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.5883 | 34.5883 | 37.1918 | 8.6108 | 22.9013 | 1 | 22864.8136 | 0.5 | 0 | 11512.7306 | 6888.6013 | 0.597 | 227.5 | 800 | 34.5883 | 34.5883 | 8.6108 | 11512.7306 | 6888.6013 | 1
|  | 0.598 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.5212 | 34.5212 | 37.1196 | 8.5822 | 22.8509 | 1 | 22829.9618 | 0.5 | 0 | 11490.3978 | 6865.7365 | 0.598 | 227.5 | 800 | 34.5212 | 34.5212 | 8.5822 | 11490.3978 | 6865.7365 | 1
|  | 0.599 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.4543 | 34.4543 | 37.0476 | 8.5536 | 22.8006 | 1 | 22795.1631 | 0.5 | 0 | 11468.0991 | 6842.9065 | 0.599 | 227.5 | 800 | 34.4543 | 34.4543 | 8.5536 | 11468.0991 | 6842.9065 | 1
|  | 0.6 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.3874 | 34.3874 | 36.9757 | 8.5251 | 22.7504 | 1 | 22760.4174 | 0.5 | 0 | 11445.8343 | 6820.1114 | 0.6 | 227.5 | 800 | 34.3874 | 34.3874 | 8.5251 | 11445.8343 | 6820.1114 | 1
|  | 0.601 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.3206 | 34.3206 | 36.9038 | 8.4967 | 22.7003 | 1 | 22725.7247 | 0.5 | 0 | 11423.6035 | 6797.3509 | 0.601 | 227.5 | 800 | 34.3206 | 34.3206 | 8.4967 | 11423.6035 | 6797.3509 | 1
|  | 0.602 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.2539 | 34.2539 | 36.8321 | 8.4683 | 22.6502 | 1 | 22691.0848 | 0.5 | 0 | 11401.4066 | 6774.6252 | 0.602 | 227.5 | 800 | 34.2539 | 34.2539 | 8.4683 | 11401.4066 | 6774.6252 | 1
|  | 0.603 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.1873 | 34.1873 | 36.7605 | 8.4399 | 22.6002 | 1 | 22656.4978 | 0.5 | 0 | 11379.2435 | 6751.9341 | 0.603 | 227.5 | 800 | 34.1873 | 34.1873 | 8.4399 | 11379.2435 | 6751.9341 | 1
|  | 0.604 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.1208 | 34.1208 | 36.6891 | 8.4116 | 22.5503 | 1 | 22621.9635 | 0.5 | 0 | 11357.1142 | 6729.2776 | 0.604 | 227.5 | 800 | 34.1208 | 34.1208 | 8.4116 | 11357.1142 | 6729.2776 | 1
|  | 0.605 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 34.0544 | 34.0544 | 36.6177 | 8.3833 | 22.5005 | 1 | 22587.4818 | 0.5 | 0 | 11335.0186 | 6706.6557 | 0.605 | 227.5 | 800 | 34.0544 | 34.0544 | 8.3833 | 11335.0186 | 6706.6557 | 1
|  | 0.606 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.9882 | 33.9882 | 36.5464 | 8.3551 | 22.4507 | 1 | 22553.0527 | 0.5 | 0 | 11312.9567 | 6684.0682 | 0.606 | 227.5 | 800 | 33.9882 | 33.9882 | 8.3551 | 11312.9567 | 6684.0682 | 1
|  | 0.607 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.922 | 33.922 | 36.4752 | 8.3269 | 22.4011 | 1 | 22518.6761 | 0.5 | 0 | 11290.9285 | 6661.5151 | 0.607 | 227.5 | 800 | 33.922 | 33.922 | 8.3269 | 11290.9285 | 6661.5151 | 1
|  | 0.608 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.8559 | 33.8559 | 36.4042 | 8.2987 | 22.3515 | 1 | 22484.3518 | 0.5 | 0 | 11268.9338 | 6638.9965 | 0.608 | 227.5 | 800 | 33.8559 | 33.8559 | 8.2987 | 11268.9338 | 6638.9965 | 1
|  | 0.609 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.7899 | 33.7899 | 36.3332 | 8.2706 | 22.3019 | 1 | 22450.0799 | 0.5 | 0 | 11246.9726 | 6616.5121 | 0.609 | 227.5 | 800 | 33.7899 | 33.7899 | 8.2706 | 11246.9726 | 6616.5121 | 1
|  | 0.61 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.724 | 33.724 | 36.2624 | 8.2426 | 22.2525 | 1 | 22415.8602 | 0.5 | 0 | 11225.0449 | 6594.062 | 0.61 | 227.5 | 800 | 33.724 | 33.724 | 8.2426 | 11225.0449 | 6594.062 | 1
|  | 0.611 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.6583 | 33.6583 | 36.1917 | 8.2146 | 22.2031 | 1 | 22381.6927 | 0.5 | 0 | 11203.1507 | 6571.6462 | 0.611 | 227.5 | 800 | 33.6583 | 33.6583 | 8.2146 | 11203.1507 | 6571.6462 | 1
|  | 0.612 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.5926 | 33.5926 | 36.1211 | 8.1866 | 22.1538 | 1 | 22347.5773 | 0.5 | 0 | 11181.2898 | 6549.2645 | 0.612 | 227.5 | 800 | 33.5926 | 33.5926 | 8.1866 | 11181.2898 | 6549.2645 | 1
|  | 0.613 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.527 | 33.527 | 36.0505 | 8.1586 | 22.1046 | 1 | 22313.5138 | 0.5 | 0 | 11159.4622 | 6526.9169 | 0.613 | 227.5 | 800 | 33.527 | 33.527 | 8.1586 | 11159.4622 | 6526.9169 | 1
|  | 0.614 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.4615 | 33.4615 | 35.9801 | 8.1308 | 22.0554 | 1 | 22279.5023 | 0.5 | 0 | 11137.6679 | 6504.6034 | 0.614 | 227.5 | 800 | 33.4615 | 33.4615 | 8.1308 | 11137.6679 | 6504.6034 | 1
|  | 0.615 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.3961 | 33.3961 | 35.9098 | 8.1029 | 22.0064 | 1 | 22245.5426 | 0.5 | 0 | 11115.9068 | 6482.3239 | 0.615 | 227.5 | 800 | 33.3961 | 33.3961 | 8.1029 | 11115.9068 | 6482.3239 | 1
|  | 0.616 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.3309 | 33.3309 | 35.8396 | 8.0751 | 21.9574 | 1 | 22211.6347 | 0.5 | 0 | 11094.1789 | 6460.0783 | 0.616 | 227.5 | 800 | 33.3309 | 33.3309 | 8.0751 | 11094.1789 | 6460.0783 | 1
|  | 0.617 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.2657 | 33.2657 | 35.7696 | 8.0473 | 21.9084 | 1 | 22177.7785 | 0.5 | 0 | 11072.4841 | 6437.8667 | 0.617 | 227.5 | 800 | 33.2657 | 33.2657 | 8.0473 | 11072.4841 | 6437.8667 | 1
|  | 0.618 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.2006 | 33.2006 | 35.6996 | 8.0196 | 21.8596 | 1 | 22143.9739 | 0.5 | 0 | 11050.8224 | 6415.6889 | 0.618 | 227.5 | 800 | 33.2006 | 33.2006 | 8.0196 | 11050.8224 | 6415.6889 | 1
|  | 0.619 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.1356 | 33.1356 | 35.6297 | 7.9919 | 21.8108 | 1 | 22110.2208 | 0.5 | 0 | 11029.1937 | 6393.545 | 0.619 | 227.5 | 800 | 33.1356 | 33.1356 | 7.9919 | 11029.1937 | 6393.545 | 1
|  | 0.62 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.0707 | 33.0707 | 35.5599 | 7.9643 | 21.7621 | 1 | 22076.5191 | 0.5 | 0 | 11007.5979 | 6371.4347 | 0.62 | 227.5 | 800 | 33.0707 | 33.0707 | 7.9643 | 11007.5979 | 6371.4347 | 1
|  | 0.621 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 33.006 | 33.006 | 35.4903 | 7.9367 | 21.7135 | 1 | 22042.8688 | 0.5 | 0 | 10986.0351 | 6349.3582 | 0.621 | 227.5 | 800 | 33.006 | 33.006 | 7.9367 | 10986.0351 | 6349.3582 | 1
|  | 0.622 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.9413 | 32.9413 | 35.4207 | 7.9091 | 21.6649 | 1 | 22009.2698 | 0.5 | 0 | 10964.5051 | 6327.3153 | 0.622 | 227.5 | 800 | 32.9413 | 32.9413 | 7.9091 | 10964.5051 | 6327.3153 | 1
|  | 0.623 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.8767 | 32.8767 | 35.3513 | 7.8816 | 21.6165 | 1 | 21975.7221 | 0.5 | 0 | 10943.008 | 6305.3061 | 0.623 | 227.5 | 800 | 32.8767 | 32.8767 | 7.8816 | 10943.008 | 6305.3061 | 1
|  | 0.624 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.8122 | 32.8122 | 35.2819 | 7.8542 | 21.5681 | 1 | 21942.2254 | 0.5 | 0 | 10921.5436 | 6283.3304 | 0.624 | 227.5 | 800 | 32.8122 | 32.8122 | 7.8542 | 10921.5436 | 6283.3304 | 1
|  | 0.625 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.7478 | 32.7478 | 35.2127 | 7.8267 | 21.5197 | 1 | 21908.7799 | 0.5 | 0 | 10900.112 | 6261.3881 | 0.625 | 227.5 | 800 | 32.7478 | 32.7478 | 7.8267 | 10900.112 | 6261.3881 | 1
|  | 0.626 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.6835 | 32.6835 | 35.1436 | 7.7993 | 21.4715 | 1 | 21875.3853 | 0.5 | 0 | 10878.713 | 6239.4793 | 0.626 | 227.5 | 800 | 32.6835 | 32.6835 | 7.7993 | 10878.713 | 6239.4793 | 1
|  | 0.627 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.6193 | 32.6193 | 35.0746 | 7.772 | 21.4233 | 1 | 21842.0416 | 0.5 | 0 | 10857.3466 | 6217.604 | 0.627 | 227.5 | 800 | 32.6193 | 32.6193 | 7.772 | 10857.3466 | 6217.604 | 1
|  | 0.628 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.5552 | 32.5552 | 35.0056 | 7.7447 | 21.3752 | 1 | 21808.7487 | 0.5 | 0 | 10836.0128 | 6195.7619 | 0.628 | 227.5 | 800 | 32.5552 | 32.5552 | 7.7447 | 10836.0128 | 6195.7619 | 1
|  | 0.629 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.4912 | 32.4912 | 34.9368 | 7.7174 | 21.3271 | 1 | 21775.5066 | 0.5 | 0 | 10814.7115 | 6173.9532 | 0.629 | 227.5 | 800 | 32.4912 | 32.4912 | 7.7174 | 10814.7115 | 6173.9532 | 1
|  | 0.63 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.4273 | 32.4273 | 34.8681 | 7.6902 | 21.2792 | 1 | 21742.3151 | 0.5 | 0 | 10793.4427 | 6152.1777 | 0.63 | 227.5 | 800 | 32.4273 | 32.4273 | 7.6902 | 10793.4427 | 6152.1777 | 1
|  | 0.631 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.3635 | 32.3635 | 34.7995 | 7.663 | 21.2313 | 1 | 21709.1742 | 0.5 | 0 | 10772.2063 | 6130.4353 | 0.631 | 227.5 | 800 | 32.3635 | 32.3635 | 7.663 | 10772.2063 | 6130.4353 | 1
|  | 0.632 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.2998 | 32.2998 | 34.731 | 7.6359 | 21.1835 | 1 | 21676.0839 | 0.5 | 0 | 10751.0023 | 6108.7262 | 0.632 | 227.5 | 800 | 32.2998 | 32.2998 | 7.6359 | 10751.0023 | 6108.7262 | 1
|  | 0.633 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.2362 | 32.2362 | 34.6626 | 7.6088 | 21.1357 | 1 | 21643.044 | 0.5 | 0 | 10729.8306 | 6087.0501 | 0.633 | 227.5 | 800 | 32.2362 | 32.2362 | 7.6088 | 10729.8306 | 6087.0501 | 1
|  | 0.634 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.1727 | 32.1727 | 34.5943 | 7.5818 | 21.088 | 1 | 21610.0544 | 0.5 | 0 | 10708.6912 | 6065.407 | 0.634 | 227.5 | 800 | 32.1727 | 32.1727 | 7.5818 | 10708.6912 | 6065.407 | 1
|  | 0.635 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.1093 | 32.1093 | 34.5261 | 7.5547 | 21.0404 | 1 | 21577.1151 | 0.5 | 0 | 10687.584 | 6043.797 | 0.635 | 227.5 | 800 | 32.1093 | 32.1093 | 7.5547 | 10687.584 | 6043.797 | 1
|  | 0.636 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 32.046 | 32.046 | 34.4581 | 7.5278 | 20.9929 | 1 | 21544.2261 | 0.5 | 0 | 10666.5089 | 6022.2199 | 0.636 | 227.5 | 800 | 32.046 | 32.046 | 7.5278 | 10666.5089 | 6022.2199 | 1
|  | 0.637 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.9828 | 31.9828 | 34.3901 | 7.5008 | 20.9455 | 1 | 21511.3872 | 0.5 | 0 | 10645.466 | 6000.6757 | 0.637 | 227.5 | 800 | 31.9828 | 31.9828 | 7.5008 | 10645.466 | 6000.6757 | 1
|  | 0.638 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.9196 | 31.9196 | 34.3222 | 7.474 | 20.8981 | 1 | 21478.5983 | 0.5 | 0 | 10624.4552 | 5979.1643 | 0.638 | 227.5 | 800 | 31.9196 | 31.9196 | 7.474 | 10624.4552 | 5979.1643 | 1
|  | 0.639 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.8566 | 31.8566 | 34.2544 | 7.4471 | 20.8508 | 1 | 21445.8594 | 0.5 | 0 | 10603.4763 | 5957.6857 | 0.639 | 227.5 | 800 | 31.8566 | 31.8566 | 7.4471 | 10603.4763 | 5957.6857 | 1
|  | 0.64 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.7937 | 31.7937 | 34.1868 | 7.4203 | 20.8035 | 1 | 21413.1704 | 0.5 | 0 | 10582.5295 | 5936.2398 | 0.64 | 227.5 | 800 | 31.7937 | 31.7937 | 7.4203 | 10582.5295 | 5936.2398 | 1
|  | 0.641 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.7309 | 31.7309 | 34.1192 | 7.3935 | 20.7564 | 1 | 21380.5312 | 0.5 | 0 | 10561.6146 | 5914.8266 | 0.641 | 227.5 | 800 | 31.7309 | 31.7309 | 7.3935 | 10561.6146 | 5914.8266 | 1
|  | 0.642 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.6681 | 31.6681 | 34.0517 | 7.3668 | 20.7093 | 1 | 21347.9418 | 0.5 | 0 | 10540.7316 | 5893.4461 | 0.642 | 227.5 | 800 | 31.6681 | 31.6681 | 7.3668 | 10540.7316 | 5893.4461 | 1
|  | 0.643 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.6055 | 31.6055 | 33.9844 | 7.3401 | 20.6622 | 1 | 21315.4021 | 0.5 | 0 | 10519.8804 | 5872.0982 | 0.643 | 227.5 | 800 | 31.6055 | 31.6055 | 7.3401 | 10519.8804 | 5872.0982 | 1
|  | 0.644 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.5429 | 31.5429 | 33.9171 | 7.3135 | 20.6153 | 1 | 21282.9119 | 0.5 | 0 | 10499.061 | 5850.7828 | 0.644 | 227.5 | 800 | 31.5429 | 31.5429 | 7.3135 | 10499.061 | 5850.7828 | 1
|  | 0.645 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.4805 | 31.4805 | 33.85 | 7.2869 | 20.5684 | 1 | 21250.4713 | 0.5 | 0 | 10478.2733 | 5829.4998 | 0.645 | 227.5 | 800 | 31.4805 | 31.4805 | 7.2869 | 10478.2733 | 5829.4998 | 1
|  | 0.646 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.4181 | 31.4181 | 33.7829 | 7.2603 | 20.5216 | 1 | 21218.0802 | 0.5 | 0 | 10457.5173 | 5808.2494 | 0.646 | 227.5 | 800 | 31.4181 | 31.4181 | 7.2603 | 10457.5173 | 5808.2494 | 1
|  | 0.647 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.3558 | 31.3558 | 33.716 | 7.2338 | 20.4749 | 1 | 21185.7384 | 0.5 | 0 | 10436.7929 | 5787.0313 | 0.647 | 227.5 | 800 | 31.3558 | 31.3558 | 7.2338 | 10436.7929 | 5787.0313 | 1
|  | 0.648 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.2937 | 31.2937 | 33.6491 | 7.2073 | 20.4282 | 1 | 21153.4459 | 0.5 | 0 | 10416.1001 | 5765.8456 | 0.648 | 227.5 | 800 | 31.2937 | 31.2937 | 7.2073 | 10416.1001 | 5765.8456 | 1
|  | 0.649 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.2316 | 31.2316 | 33.5824 | 7.1809 | 20.3816 | 1 | 21121.2026 | 0.5 | 0 | 10395.4389 | 5744.6921 | 0.649 | 227.5 | 800 | 31.2316 | 31.2316 | 7.1809 | 10395.4389 | 5744.6921 | 1
|  | 0.65 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.1696 | 31.1696 | 33.5157 | 7.1545 | 20.3351 | 1 | 21089.0085 | 0.5 | 0 | 10374.8092 | 5723.5709 | 0.65 | 227.5 | 800 | 31.1696 | 31.1696 | 7.1545 | 10374.8092 | 5723.5709 | 1
|  | 0.651 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.1077 | 31.1077 | 33.4492 | 7.1281 | 20.2886 | 1 | 21056.8634 | 0.5 | 0 | 10354.2109 | 5702.4819 | 0.651 | 227.5 | 800 | 31.1077 | 31.1077 | 7.1281 | 10354.2109 | 5702.4819 | 1
|  | 0.652 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 31.0459 | 31.0459 | 33.3827 | 7.1018 | 20.2423 | 1 | 21024.7673 | 0.5 | 0 | 10333.644 | 5681.425 | 0.652 | 227.5 | 800 | 31.0459 | 31.0459 | 7.1018 | 10333.644 | 5681.425 | 1
|  | 0.653 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.9843 | 30.9843 | 33.3164 | 7.0755 | 20.196 | 1 | 20992.7202 | 0.5 | 0 | 10313.1085 | 5660.4003 | 0.653 | 227.5 | 800 | 30.9843 | 30.9843 | 7.0755 | 10313.1085 | 5660.4003 | 1
|  | 0.654 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.9227 | 30.9227 | 33.2502 | 7.0493 | 20.1497 | 1 | 20960.7219 | 0.5 | 0 | 10292.6042 | 5639.4076 | 0.654 | 227.5 | 800 | 30.9227 | 30.9227 | 7.0493 | 10292.6042 | 5639.4076 | 1
|  | 0.655 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.8611 | 30.8611 | 33.184 | 7.0231 | 20.1035 | 1 | 20928.7724 | 0.5 | 0 | 10272.1312 | 5618.4468 | 0.655 | 227.5 | 800 | 30.8611 | 30.8611 | 7.0231 | 10272.1312 | 5618.4468 | 1
|  | 0.656 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.7997 | 30.7997 | 33.118 | 6.9969 | 20.0574 | 1 | 20896.8716 | 0.5 | 0 | 10251.6894 | 5597.5181 | 0.656 | 227.5 | 800 | 30.7997 | 30.7997 | 6.9969 | 10251.6894 | 5597.5181 | 1
|  | 0.657 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.7384 | 30.7384 | 33.0521 | 6.9708 | 20.0114 | 1 | 20865.0194 | 0.5 | 0 | 10231.2788 | 5576.6212 | 0.657 | 227.5 | 800 | 30.7384 | 30.7384 | 6.9708 | 10231.2788 | 5576.6212 | 1
|  | 0.658 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.6772 | 30.6772 | 32.9862 | 6.9447 | 19.9655 | 1 | 20833.2157 | 0.5 | 0 | 10210.8993 | 5555.7562 | 0.658 | 227.5 | 800 | 30.6772 | 30.6772 | 6.9447 | 10210.8993 | 5555.7562 | 1
|  | 0.659 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.616 | 30.616 | 32.9205 | 6.9187 | 19.9196 | 1 | 20801.4606 | 0.5 | 0 | 10190.5509 | 5534.923 | 0.659 | 227.5 | 800 | 30.616 | 30.616 | 6.9187 | 10190.5509 | 5534.923 | 1
|  | 0.66 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.555 | 30.555 | 32.8548 | 6.8927 | 19.8737 | 1 | 20769.7538 | 0.5 | 0 | 10170.2334 | 5514.1215 | 0.66 | 227.5 | 800 | 30.555 | 30.555 | 6.8927 | 10170.2334 | 5514.1215 | 1
|  | 0.661 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.4941 | 30.4941 | 32.7893 | 6.8667 | 19.828 | 1 | 20738.0954 | 0.5 | 0 | 10149.947 | 5493.3517 | 0.661 | 227.5 | 800 | 30.4941 | 30.4941 | 6.8667 | 10149.947 | 5493.3517 | 1
|  | 0.662 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.4332 | 30.4332 | 32.7239 | 6.8408 | 19.7823 | 1 | 20706.4852 | 0.5 | 0 | 10129.6914 | 5472.6136 | 0.662 | 227.5 | 800 | 30.4332 | 30.4332 | 6.8408 | 10129.6914 | 5472.6136 | 1
|  | 0.663 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.3724 | 30.3724 | 32.6585 | 6.8149 | 19.7367 | 1 | 20674.9232 | 0.5 | 0 | 10109.4668 | 5451.9072 | 0.663 | 227.5 | 800 | 30.3724 | 30.3724 | 6.8149 | 10109.4668 | 5451.9072 | 1
|  | 0.664 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.3118 | 30.3118 | 32.5933 | 6.789 | 19.6912 | 1 | 20643.4093 | 0.5 | 0 | 10089.2729 | 5431.2322 | 0.664 | 227.5 | 800 | 30.3118 | 30.3118 | 6.789 | 10089.2729 | 5431.2322 | 1
|  | 0.665 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.2512 | 30.2512 | 32.5282 | 6.7632 | 19.6457 | 1 | 20611.9435 | 0.5 | 0 | 10069.1099 | 5410.5888 | 0.665 | 227.5 | 800 | 30.2512 | 30.2512 | 6.7632 | 10069.1099 | 5410.5888 | 1
|  | 0.666 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.1907 | 30.1907 | 32.4631 | 6.7375 | 19.6003 | 1 | 20580.5256 | 0.5 | 0 | 10048.9775 | 5389.9769 | 0.666 | 227.5 | 800 | 30.1907 | 30.1907 | 6.7375 | 10048.9775 | 5389.9769 | 1
|  | 0.667 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.1303 | 30.1303 | 32.3982 | 6.7117 | 19.555 | 1 | 20549.1556 | 0.5 | 0 | 10028.8759 | 5369.3964 | 0.667 | 227.5 | 800 | 30.1303 | 30.1303 | 6.7117 | 10028.8759 | 5369.3964 | 1
|  | 0.668 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.07 | 30.07 | 32.3334 | 6.6861 | 19.5097 | 1 | 20517.8334 | 0.5 | 0 | 10008.8049 | 5348.8472 | 0.668 | 227.5 | 800 | 30.07 | 30.07 | 6.6861 | 10008.8049 | 5348.8472 | 1
|  | 0.669 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 30.0098 | 30.0098 | 32.2686 | 6.6604 | 19.4645 | 1 | 20486.5589 | 0.5 | 0 | 9988.7645 | 5328.3294 | 0.669 | 227.5 | 800 | 30.0098 | 30.0098 | 6.6604 | 9988.7645 | 5328.3294 | 1
|  | 0.67 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.9497 | 29.9497 | 32.204 | 6.6348 | 19.4194 | 1 | 20455.3322 | 0.5 | 0 | 9968.7546 | 5307.8428 | 0.67 | 227.5 | 800 | 29.9497 | 29.9497 | 6.6348 | 9968.7546 | 5307.8428 | 1
|  | 0.671 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.8897 | 29.8897 | 32.1394 | 6.6092 | 19.3743 | 1 | 20424.153 | 0.5 | 0 | 9948.7753 | 5287.3875 | 0.671 | 227.5 | 800 | 29.8897 | 29.8897 | 6.6092 | 9948.7753 | 5287.3875 | 1
|  | 0.672 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.8297 | 29.8297 | 32.075 | 6.5837 | 19.3293 | 1 | 20393.0214 | 0.5 | 0 | 9928.8264 | 5266.9633 | 0.672 | 227.5 | 800 | 29.8297 | 29.8297 | 6.5837 | 9928.8264 | 5266.9633 | 1
|  | 0.673 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.7699 | 29.7699 | 32.0106 | 6.5582 | 19.2844 | 1 | 20361.9372 | 0.5 | 0 | 9908.9079 | 5246.5703 | 0.673 | 227.5 | 800 | 29.7699 | 29.7699 | 6.5582 | 9908.9079 | 5246.5703 | 1
|  | 0.674 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.7101 | 29.7101 | 31.9464 | 6.5328 | 19.2396 | 1 | 20330.9003 | 0.5 | 0 | 9889.0197 | 5226.2084 | 0.674 | 227.5 | 800 | 29.7101 | 29.7101 | 6.5328 | 9889.0197 | 5226.2084 | 1
|  | 0.675 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.6505 | 29.6505 | 31.8822 | 6.5073 | 19.1948 | 1 | 20299.9108 | 0.5 | 0 | 9869.1619 | 5205.8775 | 0.675 | 227.5 | 800 | 29.6505 | 29.6505 | 6.5073 | 9869.1619 | 5205.8775 | 1
|  | 0.676 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.5909 | 29.5909 | 31.8182 | 6.482 | 19.1501 | 1 | 20268.9686 | 0.5 | 0 | 9849.3343 | 5185.5776 | 0.676 | 227.5 | 800 | 29.5909 | 29.5909 | 6.482 | 9849.3343 | 5185.5776 | 1
|  | 0.677 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.5314 | 29.5314 | 31.7542 | 6.4566 | 19.1054 | 1 | 20238.0735 | 0.5 | 0 | 9829.537 | 5165.3086 | 0.677 | 227.5 | 800 | 29.5314 | 29.5314 | 6.4566 | 9829.537 | 5165.3086 | 1
|  | 0.678 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.472 | 29.472 | 31.6904 | 6.4313 | 19.0609 | 1 | 20207.2254 | 0.5 | 0 | 9809.7699 | 5145.0705 | 0.678 | 227.5 | 800 | 29.472 | 29.472 | 6.4313 | 9809.7699 | 5145.0705 | 1
|  | 0.679 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.4127 | 29.4127 | 31.6266 | 6.4061 | 19.0163 | 1 | 20176.4244 | 0.5 | 0 | 9790.0328 | 5124.8633 | 0.679 | 227.5 | 800 | 29.4127 | 29.4127 | 6.4061 | 9790.0328 | 5124.8633 | 1
|  | 0.68 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.3535 | 29.3535 | 31.5629 | 6.3809 | 18.9719 | 1 | 20145.6704 | 0.5 | 0 | 9770.3259 | 5104.6869 | 0.68 | 227.5 | 800 | 29.3535 | 29.3535 | 6.3809 | 9770.3259 | 5104.6869 | 1
|  | 0.681 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.2944 | 29.2944 | 31.4994 | 6.3557 | 18.9275 | 1 | 20114.9632 | 0.5 | 0 | 9750.649 | 5084.5412 | 0.681 | 227.5 | 800 | 29.2944 | 29.2944 | 6.3557 | 9750.649 | 5084.5412 | 1
|  | 0.682 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.2354 | 29.2354 | 31.4359 | 6.3305 | 18.8832 | 1 | 20084.3029 | 0.5 | 0 | 9731.0021 | 5064.4262 | 0.682 | 227.5 | 800 | 29.2354 | 29.2354 | 6.3305 | 9731.0021 | 5064.4262 | 1
|  | 0.683 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.1765 | 29.1765 | 31.3725 | 6.3054 | 18.839 | 1 | 20053.6892 | 0.5 | 0 | 9711.3851 | 5044.3419 | 0.683 | 227.5 | 800 | 29.1765 | 29.1765 | 6.3054 | 9711.3851 | 5044.3419 | 1
|  | 0.684 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.1176 | 29.1176 | 31.3093 | 6.2804 | 18.7948 | 1 | 20023.1223 | 0.5 | 0 | 9691.7981 | 5024.2882 | 0.684 | 227.5 | 800 | 29.1176 | 29.1176 | 6.2804 | 9691.7981 | 5024.2882 | 1
|  | 0.685 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.0589 | 29.0589 | 31.2461 | 6.2553 | 18.7507 | 1 | 19992.6019 | 0.5 | 0 | 9672.2408 | 5004.2651 | 0.685 | 227.5 | 800 | 29.0589 | 29.0589 | 6.2553 | 9672.2408 | 5004.2651 | 1
|  | 0.686 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 29.0002 | 29.0002 | 31.183 | 6.2303 | 18.7067 | 1 | 19962.128 | 0.5 | 0 | 9652.7135 | 4984.2725 | 0.686 | 227.5 | 800 | 29.0002 | 29.0002 | 6.2303 | 9652.7135 | 4984.2725 | 1
|  | 0.687 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.9416 | 28.9416 | 31.12 | 6.2054 | 18.6627 | 1 | 19931.7006 | 0.5 | 0 | 9633.2158 | 4964.3104 | 0.687 | 227.5 | 800 | 28.9416 | 28.9416 | 6.2054 | 9633.2158 | 4964.3104 | 1
|  | 0.688 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.8831 | 28.8831 | 31.0571 | 6.1805 | 18.6188 | 1 | 19901.3196 | 0.5 | 0 | 9613.7479 | 4944.3787 | 0.688 | 227.5 | 800 | 28.8831 | 28.8831 | 6.1805 | 9613.7479 | 4944.3787 | 1
|  | 0.689 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.8247 | 28.8247 | 30.9943 | 6.1556 | 18.575 | 1 | 19870.9849 | 0.5 | 0 | 9594.3097 | 4924.4774 | 0.689 | 227.5 | 800 | 28.8247 | 28.8247 | 6.1556 | 9594.3097 | 4924.4774 | 1
|  | 0.69 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.7664 | 28.7664 | 30.9316 | 6.1308 | 18.5312 | 1 | 19840.6964 | 0.5 | 0 | 9574.9011 | 4904.6064 | 0.69 | 227.5 | 800 | 28.7664 | 28.7664 | 6.1308 | 9574.9011 | 4904.6064 | 1
|  | 0.691 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.7082 | 28.7082 | 30.869 | 6.106 | 18.4875 | 1 | 19810.4541 | 0.5 | 0 | 9555.522 | 4884.7657 | 0.691 | 227.5 | 800 | 28.7082 | 28.7082 | 6.106 | 9555.522 | 4884.7657 | 1
|  | 0.692 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.6501 | 28.6501 | 30.8065 | 6.0812 | 18.4439 | 1 | 19780.2579 | 0.5 | 0 | 9536.1726 | 4864.9552 | 0.692 | 227.5 | 800 | 28.6501 | 28.6501 | 6.0812 | 9536.1726 | 4864.9552 | 1
|  | 0.693 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.592 | 28.592 | 30.7441 | 6.0565 | 18.4003 | 1 | 19750.1077 | 0.5 | 0 | 9516.8526 | 4845.175 | 0.693 | 227.5 | 800 | 28.592 | 28.592 | 6.0565 | 9516.8526 | 4845.175 | 1
|  | 0.694 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.5341 | 28.5341 | 30.6818 | 6.0318 | 18.3568 | 1 | 19720.0035 | 0.5 | 0 | 9497.562 | 4825.4249 | 0.694 | 227.5 | 800 | 28.5341 | 28.5341 | 6.0318 | 9497.562 | 4825.4249 | 1
|  | 0.695 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.4762 | 28.4762 | 30.6196 | 6.0071 | 18.3133 | 1 | 19689.9451 | 0.5 | 0 | 9478.3009 | 4805.7049 | 0.695 | 227.5 | 800 | 28.4762 | 28.4762 | 6.0071 | 9478.3009 | 4805.7049 | 1
|  | 0.696 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.4184 | 28.4184 | 30.5574 | 5.9825 | 18.27 | 1 | 19659.9326 | 0.5 | 0 | 9459.0691 | 4786.0149 | 0.696 | 227.5 | 800 | 28.4184 | 28.4184 | 5.9825 | 9459.0691 | 4786.0149 | 1
|  | 0.697 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.3607 | 28.3607 | 30.4954 | 5.9579 | 18.2267 | 1 | 19629.9658 | 0.5 | 0 | 9439.8666 | 4766.355 | 0.697 | 227.5 | 800 | 28.3607 | 28.3607 | 5.9579 | 9439.8666 | 4766.355 | 1
|  | 0.698 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.3031 | 28.3031 | 30.4335 | 5.9334 | 18.1834 | 1 | 19600.0447 | 0.5 | 0 | 9420.6934 | 4746.725 | 0.698 | 227.5 | 800 | 28.3031 | 28.3031 | 5.9334 | 9420.6934 | 4746.725 | 1
|  | 0.699 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.2456 | 28.2456 | 30.3716 | 5.9089 | 18.1403 | 1 | 19570.1692 | 0.5 | 0 | 9401.5495 | 4727.125 | 0.699 | 227.5 | 800 | 28.2456 | 28.2456 | 5.9089 | 9401.5495 | 4727.125 | 1
|  | 0.7 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.1882 | 28.1882 | 30.3099 | 5.8844 | 18.0972 | 1 | 19540.3393 | 0.5 | 0 | 9382.4347 | 4707.5548 | 0.7 | 227.5 | 800 | 28.1882 | 28.1882 | 5.8844 | 9382.4347 | 4707.5548 | 1
|  | 0.701 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.1308 | 28.1308 | 30.2482 | 5.86 | 18.0541 | 1 | 19510.5548 | 0.5 | 0 | 9363.349 | 4688.0145 | 0.701 | 227.5 | 800 | 28.1308 | 28.1308 | 5.86 | 9363.349 | 4688.0145 | 1
|  | 0.702 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.0736 | 28.0736 | 30.1866 | 5.8356 | 18.0111 | 1 | 19480.8157 | 0.5 | 0 | 9344.2924 | 4668.5039 | 0.702 | 227.5 | 800 | 28.0736 | 28.0736 | 5.8356 | 9344.2924 | 4668.5039 | 1
|  | 0.703 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 28.0164 | 28.0164 | 30.1252 | 5.8113 | 17.9682 | 1 | 19451.1219 | 0.5 | 0 | 9325.2649 | 4649.0231 | 0.703 | 227.5 | 800 | 28.0164 | 28.0164 | 5.8113 | 9325.2649 | 4649.0231 | 1
|  | 0.704 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.9593 | 27.9593 | 30.0638 | 5.787 | 17.9254 | 1 | 19421.4734 | 0.5 | 0 | 9306.2664 | 4629.572 | 0.704 | 227.5 | 800 | 27.9593 | 27.9593 | 5.787 | 9306.2664 | 4629.572 | 1
|  | 0.705 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.9023 | 27.9023 | 30.0025 | 5.7627 | 17.8826 | 1 | 19391.8701 | 0.5 | 0 | 9287.2969 | 4610.1505 | 0.705 | 227.5 | 800 | 27.9023 | 27.9023 | 5.7627 | 9287.2969 | 4610.1505 | 1
|  | 0.706 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.8454 | 27.8454 | 29.9413 | 5.7384 | 17.8399 | 1 | 19362.3119 | 0.5 | 0 | 9268.3562 | 4590.7586 | 0.706 | 227.5 | 800 | 27.8454 | 27.8454 | 5.7384 | 9268.3562 | 4590.7586 | 1
|  | 0.707 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.7886 | 27.7886 | 29.8802 | 5.7142 | 17.7972 | 1 | 19332.7988 | 0.5 | 0 | 9249.4444 | 4571.3963 | 0.707 | 227.5 | 800 | 27.7886 | 27.7886 | 5.7142 | 9249.4444 | 4571.3963 | 1
|  | 0.708 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.7319 | 27.7319 | 29.8192 | 5.6901 | 17.7547 | 1 | 19303.3307 | 0.5 | 0 | 9230.5615 | 4552.0635 | 0.708 | 227.5 | 800 | 27.7319 | 27.7319 | 5.6901 | 9230.5615 | 4552.0635 | 1
|  | 0.709 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.6753 | 27.6753 | 29.7583 | 5.666 | 17.7121 | 1 | 19273.9074 | 0.5 | 0 | 9211.7073 | 4532.7602 | 0.709 | 227.5 | 800 | 27.6753 | 27.6753 | 5.666 | 9211.7073 | 4532.7602 | 1
|  | 0.71 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.6187 | 27.6187 | 29.6975 | 5.6419 | 17.6697 | 1 | 19244.529 | 0.5 | 0 | 9192.8819 | 4513.4863 | 0.71 | 227.5 | 800 | 27.6187 | 27.6187 | 5.6419 | 9192.8819 | 4513.4863 | 1
|  | 0.711 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.5622 | 27.5622 | 29.6368 | 5.6178 | 17.6273 | 1 | 19215.1954 | 0.5 | 0 | 9174.0852 | 4494.2417 | 0.711 | 227.5 | 800 | 27.5622 | 27.5622 | 5.6178 | 9174.0852 | 4494.2417 | 1
|  | 0.712 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.5058 | 27.5058 | 29.5762 | 5.5938 | 17.585 | 1 | 19185.9066 | 0.5 | 0 | 9155.3171 | 4475.0266 | 0.712 | 227.5 | 800 | 27.5058 | 27.5058 | 5.5938 | 9155.3171 | 4475.0266 | 1
|  | 0.713 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.4495 | 27.4495 | 29.5156 | 5.5698 | 17.5427 | 1 | 19156.6623 | 0.5 | 0 | 9136.5776 | 4455.8406 | 0.713 | 227.5 | 800 | 27.4495 | 27.4495 | 5.5698 | 9136.5776 | 4455.8406 | 1
|  | 0.714 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.3933 | 27.3933 | 29.4552 | 5.5459 | 17.5005 | 1 | 19127.4627 | 0.5 | 0 | 9117.8667 | 4436.684 | 0.714 | 227.5 | 800 | 27.3933 | 27.3933 | 5.5459 | 9117.8667 | 4436.684 | 1
|  | 0.715 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.3372 | 27.3372 | 29.3948 | 5.5219 | 17.4584 | 1 | 19098.3075 | 0.5 | 0 | 9099.1843 | 4417.5565 | 0.715 | 227.5 | 800 | 27.3372 | 27.3372 | 5.5219 | 9099.1843 | 4417.5565 | 1
|  | 0.716 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.2811 | 27.2811 | 29.3346 | 5.4981 | 17.4163 | 1 | 19069.1968 | 0.5 | 0 | 9080.5304 | 4398.4582 | 0.716 | 227.5 | 800 | 27.2811 | 27.2811 | 5.4981 | 9080.5304 | 4398.4582 | 1
|  | 0.717 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.2252 | 27.2252 | 29.2744 | 5.4742 | 17.3743 | 1 | 19040.1304 | 0.5 | 0 | 9061.9049 | 4379.389 | 0.717 | 227.5 | 800 | 27.2252 | 27.2252 | 5.4742 | 9061.9049 | 4379.389 | 1
|  | 0.718 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.1693 | 27.1693 | 29.2143 | 5.4504 | 17.3324 | 1 | 19011.1084 | 0.5 | 0 | 9043.3079 | 4360.3489 | 0.718 | 227.5 | 800 | 27.1693 | 27.1693 | 5.4504 | 9043.3079 | 4360.3489 | 1
|  | 0.719 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.1135 | 27.1135 | 29.1543 | 5.4267 | 17.2905 | 1 | 18982.1306 | 0.5 | 0 | 9024.7391 | 4341.3378 | 0.719 | 227.5 | 800 | 27.1135 | 27.1135 | 5.4267 | 9024.7391 | 4341.3378 | 1
|  | 0.72 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.0578 | 27.0578 | 29.0944 | 5.4029 | 17.2487 | 1 | 18953.1969 | 0.5 | 0 | 9006.1987 | 4322.3556 | 0.72 | 227.5 | 800 | 27.0578 | 27.0578 | 5.4029 | 9006.1987 | 4322.3556 | 1
|  | 0.721 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 27.0022 | 27.0022 | 29.0346 | 5.3793 | 17.2069 | 1 | 18924.3074 | 0.5 | 0 | 8987.6865 | 4303.4024 | 0.721 | 227.5 | 800 | 27.0022 | 27.0022 | 5.3793 | 8987.6865 | 4303.4024 | 1
|  | 0.722 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.9467 | 26.9467 | 28.9749 | 5.3556 | 17.1653 | 1 | 18895.4619 | 0.5 | 0 | 8969.2025 | 4284.4781 | 0.722 | 227.5 | 800 | 26.9467 | 26.9467 | 5.3556 | 8969.2025 | 4284.4781 | 1
|  | 0.723 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.8912 | 26.8912 | 28.9153 | 5.332 | 17.1236 | 1 | 18866.6604 | 0.5 | 0 | 8950.7468 | 4265.5827 | 0.723 | 227.5 | 800 | 26.8912 | 26.8912 | 5.332 | 8950.7468 | 4265.5827 | 1
|  | 0.724 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.8359 | 26.8359 | 28.8558 | 5.3084 | 17.0821 | 1 | 18837.9027 | 0.5 | 0 | 8932.3191 | 4246.716 | 0.724 | 227.5 | 800 | 26.8359 | 26.8359 | 5.3084 | 8932.3191 | 4246.716 | 1
|  | 0.725 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.7806 | 26.7806 | 28.7963 | 5.2848 | 17.0406 | 1 | 18809.1889 | 0.5 | 0 | 8913.9195 | 4227.8781 | 0.725 | 227.5 | 800 | 26.7806 | 26.7806 | 5.2848 | 8913.9195 | 4227.8781 | 1
|  | 0.726 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.7254 | 26.7254 | 28.737 | 5.2613 | 16.9992 | 1 | 18780.5189 | 0.5 | 0 | 8895.548 | 4209.0689 | 0.726 | 227.5 | 800 | 26.7254 | 26.7254 | 5.2613 | 8895.548 | 4209.0689 | 1
|  | 0.727 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.6703 | 26.6703 | 28.6777 | 5.2379 | 16.9578 | 1 | 18751.8926 | 0.5 | 0 | 8877.2045 | 4190.2884 | 0.727 | 227.5 | 800 | 26.6703 | 26.6703 | 5.2379 | 8877.2045 | 4190.2884 | 1
|  | 0.728 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.6153 | 26.6153 | 28.6186 | 5.2144 | 16.9165 | 1 | 18723.3099 | 0.5 | 0 | 8858.8889 | 4171.5365 | 0.728 | 227.5 | 800 | 26.6153 | 26.6153 | 5.2144 | 8858.8889 | 4171.5365 | 1
|  | 0.729 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.5603 | 26.5603 | 28.5595 | 5.191 | 16.8752 | 1 | 18694.7708 | 0.5 | 0 | 8840.6013 | 4152.8132 | 0.729 | 227.5 | 800 | 26.5603 | 26.5603 | 5.191 | 8840.6013 | 4152.8132 | 1
|  | 0.73 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.5055 | 26.5055 | 28.5005 | 5.1676 | 16.8341 | 1 | 18666.2751 | 0.5 | 0 | 8822.3415 | 4134.1184 | 0.73 | 227.5 | 800 | 26.5055 | 26.5055 | 5.1676 | 8822.3415 | 4134.1184 | 1
|  | 0.731 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.4507 | 26.4507 | 28.4416 | 5.1443 | 16.793 | 1 | 18637.8229 | 0.5 | 0 | 8804.1096 | 4115.4522 | 0.731 | 227.5 | 800 | 26.4507 | 26.4507 | 5.1443 | 8804.1096 | 4115.4522 | 1
|  | 0.732 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.396 | 26.396 | 28.3828 | 5.121 | 16.7519 | 1 | 18609.4141 | 0.5 | 0 | 8785.9055 | 4096.8143 | 0.732 | 227.5 | 800 | 26.396 | 26.396 | 5.121 | 8785.9055 | 4096.8143 | 1
|  | 0.733 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.3414 | 26.3414 | 28.3241 | 5.0978 | 16.7109 | 1 | 18581.0486 | 0.5 | 0 | 8767.7291 | 4078.2049 | 0.733 | 227.5 | 800 | 26.3414 | 26.3414 | 5.0978 | 8767.7291 | 4078.2049 | 1
|  | 0.734 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.2869 | 26.2869 | 28.2654 | 5.0745 | 16.67 | 1 | 18552.7263 | 0.5 | 0 | 8749.5804 | 4059.6239 | 0.734 | 227.5 | 800 | 26.2869 | 26.2869 | 5.0745 | 8749.5804 | 4059.6239 | 1
|  | 0.735 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.2324 | 26.2324 | 28.2069 | 5.0513 | 16.6291 | 1 | 18524.4472 | 0.5 | 0 | 8731.4594 | 4041.0711 | 0.735 | 227.5 | 800 | 26.2324 | 26.2324 | 5.0513 | 8731.4594 | 4041.0711 | 1
|  | 0.736 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.1781 | 26.1781 | 28.1484 | 5.0282 | 16.5883 | 1 | 18496.2112 | 0.5 | 0 | 8713.366 | 4022.5467 | 0.736 | 227.5 | 800 | 26.1781 | 26.1781 | 5.0282 | 8713.366 | 4022.5467 | 1
|  | 0.737 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.1238 | 26.1238 | 28.0901 | 5.0051 | 16.5476 | 1 | 18468.0182 | 0.5 | 0 | 8695.3001 | 4004.0505 | 0.737 | 227.5 | 800 | 26.1238 | 26.1238 | 5.0051 | 8695.3001 | 4004.0505 | 1
|  | 0.738 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.0696 | 26.0696 | 28.0318 | 4.982 | 16.5069 | 1 | 18439.8682 | 0.5 | 0 | 8677.2618 | 3985.5825 | 0.738 | 227.5 | 800 | 26.0696 | 26.0696 | 4.982 | 8677.2618 | 3985.5825 | 1
|  | 0.739 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 26.0155 | 26.0155 | 27.9736 | 4.9589 | 16.4663 | 1 | 18411.7611 | 0.5 | 0 | 8659.2511 | 3967.1426 | 0.739 | 227.5 | 800 | 26.0155 | 26.0155 | 4.9589 | 8659.2511 | 3967.1426 | 1
|  | 0.74 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.9614 | 25.9614 | 27.9155 | 4.9359 | 16.4257 | 1 | 18383.6969 | 0.5 | 0 | 8641.2677 | 3948.7308 | 0.74 | 227.5 | 800 | 25.9614 | 25.9614 | 4.9359 | 8641.2677 | 3948.7308 | 1
|  | 0.741 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.9075 | 25.9075 | 27.8575 | 4.9129 | 16.3852 | 1 | 18355.6754 | 0.5 | 0 | 8623.3118 | 3930.3471 | 0.741 | 227.5 | 800 | 25.9075 | 25.9075 | 4.9129 | 8623.3118 | 3930.3471 | 1
|  | 0.742 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.8536 | 25.8536 | 27.7996 | 4.89 | 16.3448 | 1 | 18327.6967 | 0.5 | 0 | 8605.3832 | 3911.9915 | 0.742 | 227.5 | 800 | 25.8536 | 25.8536 | 4.89 | 8605.3832 | 3911.9915 | 1
|  | 0.743 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.7999 | 25.7999 | 27.7418 | 4.8671 | 16.3044 | 1 | 18299.7606 | 0.5 | 0 | 8587.482 | 3893.6638 | 0.743 | 227.5 | 800 | 25.7999 | 25.7999 | 4.8671 | 8587.482 | 3893.6638 | 1
|  | 0.744 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.7462 | 25.7462 | 27.684 | 4.8442 | 16.2641 | 1 | 18271.867 | 0.5 | 0 | 8569.6081 | 3875.364 | 0.744 | 227.5 | 800 | 25.7462 | 25.7462 | 4.8442 | 8569.6081 | 3875.364 | 1
|  | 0.745 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.6925 | 25.6925 | 27.6264 | 4.8214 | 16.2239 | 1 | 18244.016 | 0.5 | 0 | 8551.7614 | 3857.0921 | 0.745 | 227.5 | 800 | 25.6925 | 25.6925 | 4.8214 | 8551.7614 | 3857.0921 | 1
|  | 0.746 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.639 | 25.639 | 27.5688 | 4.7986 | 16.1837 | 1 | 18216.2075 | 0.5 | 0 | 8533.9419 | 3838.8481 | 0.746 | 227.5 | 800 | 25.639 | 25.639 | 4.7986 | 8533.9419 | 3838.8481 | 1
|  | 0.747 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.5855 | 25.5855 | 27.5113 | 4.7758 | 16.1436 | 1 | 18188.4413 | 0.5 | 0 | 8516.1495 | 3820.6319 | 0.747 | 227.5 | 800 | 25.5855 | 25.5855 | 4.7758 | 8516.1495 | 3820.6319 | 1
|  | 0.748 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.5322 | 25.5322 | 27.454 | 4.7531 | 16.1035 | 1 | 18160.7174 | 0.5 | 0 | 8498.3843 | 3802.4435 | 0.748 | 227.5 | 800 | 25.5322 | 25.5322 | 4.7531 | 8498.3843 | 3802.4435 | 1
|  | 0.749 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.4789 | 25.4789 | 27.3966 | 4.7304 | 16.0635 | 1 | 18133.0358 | 0.5 | 0 | 8480.6462 | 3784.2828 | 0.749 | 227.5 | 800 | 25.4789 | 25.4789 | 4.7304 | 8480.6462 | 3784.2828 | 1
|  | 0.75 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.4257 | 25.4257 | 27.3394 | 4.7077 | 16.0236 | 1 | 18105.3964 | 0.5 | 0 | 8462.9351 | 3766.1497 | 0.75 | 227.5 | 800 | 25.4257 | 25.4257 | 4.7077 | 8462.9351 | 3766.1497 | 1
|  | 0.751 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.3725 | 25.3725 | 27.2823 | 4.6851 | 15.9837 | 1 | 18077.7992 | 0.5 | 0 | 8445.251 | 3748.0443 | 0.751 | 227.5 | 800 | 25.3725 | 25.3725 | 4.6851 | 8445.251 | 3748.0443 | 1
|  | 0.752 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.3195 | 25.3195 | 27.2253 | 4.6625 | 15.9439 | 1 | 18050.244 | 0.5 | 0 | 8427.5938 | 3729.9665 | 0.752 | 227.5 | 800 | 25.3195 | 25.3195 | 4.6625 | 8427.5938 | 3729.9665 | 1
|  | 0.753 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.2665 | 25.2665 | 27.1683 | 4.6399 | 15.9041 | 1 | 18022.7308 | 0.5 | 0 | 8409.9636 | 3711.9163 | 0.753 | 227.5 | 800 | 25.2665 | 25.2665 | 4.6399 | 8409.9636 | 3711.9163 | 1
|  | 0.754 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.2136 | 25.2136 | 27.1114 | 4.6174 | 15.8644 | 1 | 17995.2595 | 0.5 | 0 | 8392.3602 | 3693.8936 | 0.754 | 227.5 | 800 | 25.2136 | 25.2136 | 4.6174 | 8392.3602 | 3693.8936 | 1
|  | 0.755 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.1608 | 25.1608 | 27.0547 | 4.5949 | 15.8248 | 1 | 17967.8301 | 0.5 | 0 | 8374.7837 | 3675.8983 | 0.755 | 227.5 | 800 | 25.1608 | 25.1608 | 4.5949 | 8374.7837 | 3675.8983 | 1
|  | 0.756 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.1081 | 25.1081 | 26.998 | 4.5724 | 15.7852 | 1 | 17940.4425 | 0.5 | 0 | 8357.2339 | 3657.9305 | 0.756 | 227.5 | 800 | 25.1081 | 25.1081 | 4.5724 | 8357.2339 | 3657.9305 | 1
|  | 0.757 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.0555 | 25.0555 | 26.9414 | 4.55 | 15.7457 | 1 | 17913.0967 | 0.5 | 0 | 8339.711 | 3639.99 | 0.757 | 227.5 | 800 | 25.0555 | 25.0555 | 4.55 | 8339.711 | 3639.99 | 1
|  | 0.758 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 25.0029 | 25.0029 | 26.8848 | 4.5276 | 15.7062 | 1 | 17885.7925 | 0.5 | 0 | 8322.2147 | 3622.0769 | 0.758 | 227.5 | 800 | 25.0029 | 25.0029 | 4.5276 | 8322.2147 | 3622.0769 | 1
|  | 0.759 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.9504 | 24.9504 | 26.8284 | 4.5052 | 15.6668 | 1 | 17858.53 | 0.5 | 0 | 8304.7451 | 3604.1911 | 0.759 | 227.5 | 800 | 24.9504 | 24.9504 | 4.5052 | 8304.7451 | 3604.1911 | 1
|  | 0.76 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.898 | 24.898 | 26.7721 | 4.4829 | 15.6275 | 1 | 17831.309 | 0.5 | 0 | 8287.3021 | 3586.3326 | 0.76 | 227.5 | 800 | 24.898 | 24.898 | 4.4829 | 8287.3021 | 3586.3326 | 1
|  | 0.761 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.8457 | 24.8457 | 26.7158 | 4.4606 | 15.5882 | 1 | 17804.1295 | 0.5 | 0 | 8269.8857 | 3568.5013 | 0.761 | 227.5 | 800 | 24.8457 | 24.8457 | 4.4606 | 8269.8857 | 3568.5013 | 1
|  | 0.762 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.7934 | 24.7934 | 26.6596 | 4.4384 | 15.549 | 1 | 17776.9915 | 0.5 | 0 | 8252.4959 | 3550.6972 | 0.762 | 227.5 | 800 | 24.7934 | 24.7934 | 4.4384 | 8252.4959 | 3550.6972 | 1
|  | 0.763 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.7413 | 24.7413 | 26.6035 | 4.4162 | 15.5098 | 1 | 17749.8948 | 0.5 | 0 | 8235.1325 | 3532.9202 | 0.763 | 227.5 | 800 | 24.7413 | 24.7413 | 4.4162 | 8235.1325 | 3532.9202 | 1
|  | 0.764 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.6892 | 24.6892 | 26.5475 | 4.394 | 15.4707 | 1 | 17722.8394 | 0.5 | 0 | 8217.7956 | 3515.1703 | 0.764 | 227.5 | 800 | 24.6892 | 24.6892 | 4.394 | 8217.7956 | 3515.1703 | 1
|  | 0.765 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.6372 | 24.6372 | 26.4916 | 4.3718 | 15.4317 | 1 | 17695.8252 | 0.5 | 0 | 8200.4852 | 3497.4474 | 0.765 | 227.5 | 800 | 24.6372 | 24.6372 | 4.3718 | 8200.4852 | 3497.4474 | 1
|  | 0.766 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.5853 | 24.5853 | 26.4358 | 4.3497 | 15.3927 | 1 | 17668.8522 | 0.5 | 0 | 8183.2011 | 3479.7516 | 0.766 | 227.5 | 800 | 24.5853 | 24.5853 | 4.3497 | 8183.2011 | 3479.7516 | 1
|  | 0.767 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.5334 | 24.5334 | 26.38 | 4.3276 | 15.3538 | 1 | 17641.9204 | 0.5 | 0 | 8165.9434 | 3462.0828 | 0.767 | 227.5 | 800 | 24.5334 | 24.5334 | 4.3276 | 8165.9434 | 3462.0828 | 1
|  | 0.768 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.4816 | 24.4816 | 26.3243 | 4.3056 | 15.3149 | 1 | 17615.0296 | 0.5 | 0 | 8148.712 | 3444.4408 | 0.768 | 227.5 | 800 | 24.4816 | 24.4816 | 4.3056 | 8148.712 | 3444.4408 | 1
|  | 0.769 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.4299 | 24.4299 | 26.2688 | 4.2835 | 15.2761 | 1 | 17588.1797 | 0.5 | 0 | 8131.5068 | 3426.8258 | 0.769 | 227.5 | 800 | 24.4299 | 24.4299 | 4.2835 | 8131.5068 | 3426.8258 | 1
|  | 0.77 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.3783 | 24.3783 | 26.2133 | 4.2615 | 15.2374 | 1 | 17561.3708 | 0.5 | 0 | 8114.3279 | 3409.2376 | 0.77 | 227.5 | 800 | 24.3783 | 24.3783 | 4.2615 | 8114.3279 | 3409.2376 | 1
|  | 0.771 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.3268 | 24.3268 | 26.1578 | 4.2396 | 15.1987 | 1 | 17534.6028 | 0.5 | 0 | 8097.1752 | 3391.6763 | 0.771 | 227.5 | 800 | 24.3268 | 24.3268 | 4.2396 | 8097.1752 | 3391.6763 | 1
|  | 0.772 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.2753 | 24.2753 | 26.1025 | 4.2177 | 15.1601 | 1 | 17507.8756 | 0.5 | 0 | 8080.0486 | 3374.1417 | 0.772 | 227.5 | 800 | 24.2753 | 24.2753 | 4.2177 | 8080.0486 | 3374.1417 | 1
|  | 0.773 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.224 | 24.224 | 26.0473 | 4.1958 | 15.1215 | 1 | 17481.1891 | 0.5 | 0 | 8062.9481 | 3356.6338 | 0.773 | 227.5 | 800 | 24.224 | 24.224 | 4.1958 | 8062.9481 | 3356.6338 | 1
|  | 0.774 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.1727 | 24.1727 | 25.9921 | 4.1739 | 15.083 | 1 | 17454.5433 | 0.5 | 0 | 8045.8737 | 3339.1526 | 0.774 | 227.5 | 800 | 24.1727 | 24.1727 | 4.1739 | 8045.8737 | 3339.1526 | 1
|  | 0.775 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.1215 | 24.1215 | 25.937 | 4.1521 | 15.0446 | 1 | 17427.9381 | 0.5 | 0 | 8028.8253 | 3321.6981 | 0.775 | 227.5 | 800 | 24.1215 | 24.1215 | 4.1521 | 8028.8253 | 3321.6981 | 1
|  | 0.776 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.0703 | 24.0703 | 25.8821 | 4.1303 | 15.0062 | 1 | 17401.3734 | 0.5 | 0 | 8011.8029 | 3304.2701 | 0.776 | 227.5 | 800 | 24.0703 | 24.0703 | 4.1303 | 8011.8029 | 3304.2701 | 1
|  | 0.777 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 24.0192 | 24.0192 | 25.8271 | 4.1086 | 14.9679 | 1 | 17374.8493 | 0.5 | 0 | 7994.8064 | 3286.8687 | 0.777 | 227.5 | 800 | 24.0192 | 24.0192 | 4.1086 | 7994.8064 | 3286.8687 | 1
|  | 0.778 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.9683 | 23.9683 | 25.7723 | 4.0869 | 14.9296 | 1 | 17348.3655 | 0.5 | 0 | 7977.8359 | 3269.4939 | 0.778 | 227.5 | 800 | 23.9683 | 23.9683 | 4.0869 | 7977.8359 | 3269.4939 | 1
|  | 0.779 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.9174 | 23.9174 | 25.7176 | 4.0652 | 14.8914 | 1 | 17321.9222 | 0.5 | 0 | 7960.8912 | 3252.1455 | 0.779 | 227.5 | 800 | 23.9174 | 23.9174 | 4.0652 | 7960.8912 | 3252.1455 | 1
|  | 0.78 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.8665 | 23.8665 | 25.6629 | 4.0435 | 14.8532 | 1 | 17295.5191 | 0.5 | 0 | 7943.9723 | 3234.8236 | 0.78 | 227.5 | 800 | 23.8665 | 23.8665 | 4.0435 | 7943.9723 | 3234.8236 | 1
|  | 0.781 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.8158 | 23.8158 | 25.6084 | 4.0219 | 14.8151 | 1 | 17269.1563 | 0.5 | 0 | 7927.0793 | 3217.5281 | 0.781 | 227.5 | 800 | 23.8158 | 23.8158 | 4.0219 | 7927.0793 | 3217.5281 | 1
|  | 0.782 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.7651 | 23.7651 | 25.5539 | 4.0003 | 14.7771 | 1 | 17242.8337 | 0.5 | 0 | 7910.2119 | 3200.2589 | 0.782 | 227.5 | 800 | 23.7651 | 23.7651 | 4.0003 | 7910.2119 | 3200.2589 | 1
|  | 0.783 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.7145 | 23.7145 | 25.4995 | 3.9788 | 14.7391 | 1 | 17216.5512 | 0.5 | 0 | 7893.3703 | 3183.0161 | 0.783 | 227.5 | 800 | 23.7145 | 23.7145 | 3.9788 | 7893.3703 | 3183.0161 | 1
|  | 0.784 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.664 | 23.664 | 25.4451 | 3.9572 | 14.7012 | 1 | 17190.3088 | 0.5 | 0 | 7876.5544 | 3165.7995 | 0.784 | 227.5 | 800 | 23.664 | 23.664 | 3.9572 | 7876.5544 | 3165.7995 | 1
|  | 0.785 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.6135 | 23.6135 | 25.3909 | 3.9358 | 14.6633 | 1 | 17164.1063 | 0.5 | 0 | 7859.7641 | 3148.6092 | 0.785 | 227.5 | 800 | 23.6135 | 23.6135 | 3.9358 | 7859.7641 | 3148.6092 | 1
|  | 0.786 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.5632 | 23.5632 | 25.3367 | 3.9143 | 14.6255 | 1 | 17137.9438 | 0.5 | 0 | 7842.9994 | 3131.4451 | 0.786 | 227.5 | 800 | 23.5632 | 23.5632 | 3.9143 | 7842.9994 | 3131.4451 | 1
|  | 0.787 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.5129 | 23.5129 | 25.2827 | 3.8929 | 14.5878 | 1 | 17111.8212 | 0.5 | 0 | 7826.2602 | 3114.3072 | 0.787 | 227.5 | 800 | 23.5129 | 23.5129 | 3.8929 | 7826.2602 | 3114.3072 | 1
|  | 0.788 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.4627 | 23.4627 | 25.2287 | 3.8715 | 14.5501 | 1 | 17085.7384 | 0.5 | 0 | 7809.5465 | 3097.1954 | 0.788 | 227.5 | 800 | 23.4627 | 23.4627 | 3.8715 | 7809.5465 | 3097.1954 | 1
|  | 0.789 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.4125 | 23.4125 | 25.1748 | 3.8501 | 14.5124 | 1 | 17059.6953 | 0.5 | 0 | 7792.8584 | 3080.1096 | 0.789 | 227.5 | 800 | 23.4125 | 23.4125 | 3.8501 | 7792.8584 | 3080.1096 | 1
|  | 0.79 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.3625 | 23.3625 | 25.1209 | 3.8288 | 14.4749 | 1 | 17033.692 | 0.5 | 0 | 7776.1956 | 3063.0499 | 0.79 | 227.5 | 800 | 23.3625 | 23.3625 | 3.8288 | 7776.1956 | 3063.0499 | 1
|  | 0.791 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.3125 | 23.3125 | 25.0672 | 3.8075 | 14.4374 | 1 | 17007.7283 | 0.5 | 0 | 7759.5583 | 3046.0162 | 0.791 | 227.5 | 800 | 23.3125 | 23.3125 | 3.8075 | 7759.5583 | 3046.0162 | 1
|  | 0.792 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.2626 | 23.2626 | 25.0135 | 3.7863 | 14.3999 | 1 | 16981.8041 | 0.5 | 0 | 7742.9463 | 3029.0085 | 0.792 | 227.5 | 800 | 23.2626 | 23.2626 | 3.7863 | 7742.9463 | 3029.0085 | 1
|  | 0.793 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.2127 | 23.2127 | 24.9599 | 3.765 | 14.3625 | 1 | 16955.9195 | 0.5 | 0 | 7726.3597 | 3012.0267 | 0.793 | 227.5 | 800 | 23.2127 | 23.2127 | 3.765 | 7726.3597 | 3012.0267 | 1
|  | 0.794 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.163 | 23.163 | 24.9064 | 3.7438 | 14.3251 | 1 | 16930.0743 | 0.5 | 0 | 7709.7983 | 2995.0708 | 0.794 | 227.5 | 800 | 23.163 | 23.163 | 3.7438 | 7709.7983 | 2995.0708 | 1
|  | 0.795 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.1133 | 23.1133 | 24.853 | 3.7227 | 14.2878 | 1 | 16904.2686 | 0.5 | 0 | 7693.2622 | 2978.1407 | 0.795 | 227.5 | 800 | 23.1133 | 23.1133 | 3.7227 | 7693.2622 | 2978.1407 | 1
|  | 0.796 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.0637 | 23.0637 | 24.7997 | 3.7015 | 14.2506 | 1 | 16878.5021 | 0.5 | 0 | 7676.7512 | 2961.2364 | 0.796 | 227.5 | 800 | 23.0637 | 23.0637 | 3.7015 | 7676.7512 | 2961.2364 | 1
|  | 0.797 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 23.0142 | 23.0142 | 24.7464 | 3.6804 | 14.2134 | 1 | 16852.7749 | 0.5 | 0 | 7660.2655 | 2944.3579 | 0.797 | 227.5 | 800 | 23.0142 | 23.0142 | 3.6804 | 7660.2655 | 2944.3579 | 1
|  | 0.798 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.9647 | 22.9647 | 24.6932 | 3.6594 | 14.1763 | 1 | 16827.087 | 0.5 | 0 | 7643.8048 | 2927.5052 | 0.798 | 227.5 | 800 | 22.9647 | 22.9647 | 3.6594 | 7643.8048 | 2927.5052 | 1
|  | 0.799 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.9153 | 22.9153 | 24.6401 | 3.6383 | 14.1392 | 1 | 16801.4382 | 0.5 | 0 | 7627.3693 | 2910.6781 | 0.799 | 227.5 | 800 | 22.9153 | 22.9153 | 3.6383 | 7627.3693 | 2910.6781 | 1
|  | 0.8 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.866 | 22.866 | 24.5871 | 3.6173 | 14.1022 | 1 | 16775.8285 | 0.5 | 0 | 7610.9588 | 2893.8766 | 0.8 | 227.5 | 800 | 22.866 | 22.866 | 3.6173 | 7610.9588 | 2893.8766 | 1
|  | 0.801 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.8168 | 22.8168 | 24.5342 | 3.5964 | 14.0653 | 1 | 16750.2578 | 0.5 | 0 | 7594.5734 | 2877.1008 | 0.801 | 227.5 | 800 | 22.8168 | 22.8168 | 3.5964 | 7594.5734 | 2877.1008 | 1
|  | 0.802 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.7677 | 22.7677 | 24.4813 | 3.5754 | 14.0284 | 1 | 16724.7261 | 0.5 | 0 | 7578.2129 | 2860.3506 | 0.802 | 227.5 | 800 | 22.7677 | 22.7677 | 3.5754 | 7578.2129 | 2860.3506 | 1
|  | 0.803 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.7186 | 22.7186 | 24.4286 | 3.5545 | 13.9916 | 1 | 16699.2334 | 0.5 | 0 | 7561.8773 | 2843.6258 | 0.803 | 227.5 | 800 | 22.7186 | 22.7186 | 3.5545 | 7561.8773 | 2843.6258 | 1
|  | 0.804 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.6696 | 22.6696 | 24.3759 | 3.5337 | 13.9548 | 1 | 16673.7794 | 0.5 | 0 | 7545.5666 | 2826.9266 | 0.804 | 227.5 | 800 | 22.6696 | 22.6696 | 3.5337 | 7545.5666 | 2826.9266 | 1
|  | 0.805 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.6206 | 22.6206 | 24.3233 | 3.5128 | 13.918 | 1 | 16648.3643 | 0.5 | 0 | 7529.2808 | 2810.2528 | 0.805 | 227.5 | 800 | 22.6206 | 22.6206 | 3.5128 | 7529.2808 | 2810.2528 | 1
|  | 0.806 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.5718 | 22.5718 | 24.2707 | 3.492 | 13.8814 | 1 | 16622.988 | 0.5 | 0 | 7513.0199 | 2793.6045 | 0.806 | 227.5 | 800 | 22.5718 | 22.5718 | 3.492 | 7513.0199 | 2793.6045 | 1
|  | 0.807 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.523 | 22.523 | 24.2183 | 3.4712 | 13.8448 | 1 | 16597.6503 | 0.5 | 0 | 7496.7837 | 2776.9815 | 0.807 | 227.5 | 800 | 22.523 | 22.523 | 3.4712 | 7496.7837 | 2776.9815 | 1
|  | 0.808 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.4743 | 22.4743 | 24.1659 | 3.4505 | 13.8082 | 1 | 16572.3512 | 0.5 | 0 | 7480.5722 | 2760.3838 | 0.808 | 227.5 | 800 | 22.4743 | 22.4743 | 3.4505 | 7480.5722 | 2760.3838 | 1
|  | 0.809 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.4257 | 22.4257 | 24.1136 | 3.4298 | 13.7717 | 1 | 16547.0907 | 0.5 | 0 | 7464.3855 | 2743.8115 | 0.809 | 227.5 | 800 | 22.4257 | 22.4257 | 3.4298 | 7464.3855 | 2743.8115 | 1
|  | 0.81 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.3771 | 22.3771 | 24.0614 | 3.4091 | 13.7352 | 1 | 16521.8687 | 0.5 | 0 | 7448.2234 | 2727.2644 | 0.81 | 227.5 | 800 | 22.3771 | 22.3771 | 3.4091 | 7448.2234 | 2727.2644 | 1
|  | 0.811 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.3286 | 22.3286 | 24.0093 | 3.3884 | 13.6989 | 1 | 16496.6851 | 0.5 | 0 | 7432.086 | 2710.7425 | 0.811 | 227.5 | 800 | 22.3286 | 22.3286 | 3.3884 | 7432.086 | 2710.7425 | 1
|  | 0.812 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.2802 | 22.2802 | 23.9572 | 3.3678 | 13.6625 | 1 | 16471.5399 | 0.5 | 0 | 7415.9732 | 2694.2458 | 0.812 | 227.5 | 800 | 22.2802 | 22.2802 | 3.3678 | 7415.9732 | 2694.2458 | 1
|  | 0.813 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.2319 | 22.2319 | 23.9053 | 3.3472 | 13.6262 | 1 | 16446.4331 | 0.5 | 0 | 7399.8849 | 2677.7743 | 0.813 | 227.5 | 800 | 22.2319 | 22.2319 | 3.3472 | 7399.8849 | 2677.7743 | 1
|  | 0.814 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.1836 | 22.1836 | 23.8534 | 3.3267 | 13.59 | 1 | 16421.3645 | 0.5 | 0 | 7383.8212 | 2661.3278 | 0.814 | 227.5 | 800 | 22.1836 | 22.1836 | 3.3267 | 7383.8212 | 2661.3278 | 1
|  | 0.815 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.1354 | 22.1354 | 23.8016 | 3.3061 | 13.5538 | 1 | 16396.3341 | 0.5 | 0 | 7367.7819 | 2644.9065 | 0.815 | 227.5 | 800 | 22.1354 | 22.1354 | 3.3061 | 7367.7819 | 2644.9065 | 1
|  | 0.816 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.0873 | 22.0873 | 23.7498 | 3.2856 | 13.5177 | 1 | 16371.3419 | 0.5 | 0 | 7351.7671 | 2628.5101 | 0.816 | 227.5 | 800 | 22.0873 | 22.0873 | 3.2856 | 7351.7671 | 2628.5101 | 1
|  | 0.817 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 22.0393 | 22.0393 | 23.6982 | 3.2652 | 13.4817 | 1 | 16346.3878 | 0.5 | 0 | 7335.7767 | 2612.1388 | 0.817 | 227.5 | 800 | 22.0393 | 22.0393 | 3.2652 | 7335.7767 | 2612.1388 | 1
|  | 0.818 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.9913 | 21.9913 | 23.6466 | 3.2447 | 13.4457 | 1 | 16321.4717 | 0.5 | 0 | 7319.8107 | 2595.7924 | 0.818 | 227.5 | 800 | 21.9913 | 21.9913 | 3.2447 | 7319.8107 | 2595.7924 | 1
|  | 0.819 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.9434 | 21.9434 | 23.5951 | 3.2243 | 13.4097 | 1 | 16296.5936 | 0.5 | 0 | 7303.869 | 2579.4709 | 0.819 | 227.5 | 800 | 21.9434 | 21.9434 | 3.2243 | 7303.869 | 2579.4709 | 1
|  | 0.82 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.8956 | 21.8956 | 23.5437 | 3.204 | 13.3738 | 1 | 16271.7534 | 0.5 | 0 | 7287.9516 | 2563.1744 | 0.82 | 227.5 | 800 | 21.8956 | 21.8956 | 3.204 | 7287.9516 | 2563.1744 | 1
|  | 0.821 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.8479 | 21.8479 | 23.4923 | 3.1836 | 13.338 | 1 | 16246.951 | 0.5 | 0 | 7272.0585 | 2546.9026 | 0.821 | 227.5 | 800 | 21.8479 | 21.8479 | 3.1836 | 7272.0585 | 2546.9026 | 1
|  | 0.822 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.8002 | 21.8002 | 23.4411 | 3.1633 | 13.3022 | 1 | 16222.1865 | 0.5 | 0 | 7256.1896 | 2530.6556 | 0.822 | 227.5 | 800 | 21.8002 | 21.8002 | 3.1633 | 7256.1896 | 2530.6556 | 1
|  | 0.823 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.7526 | 21.7526 | 23.3899 | 3.143 | 13.2665 | 1 | 16197.4597 | 0.5 | 0 | 7240.3449 | 2514.4335 | 0.823 | 227.5 | 800 | 21.7526 | 21.7526 | 3.143 | 7240.3449 | 2514.4335 | 1
|  | 0.824 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.705 | 21.705 | 23.3388 | 3.1228 | 13.2308 | 1 | 16172.7707 | 0.5 | 0 | 7224.5243 | 2498.236 | 0.824 | 227.5 | 800 | 21.705 | 21.705 | 3.1228 | 7224.5243 | 2498.236 | 1
|  | 0.825 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.6576 | 21.6576 | 23.2877 | 3.1026 | 13.1952 | 1 | 16148.1192 | 0.5 | 0 | 7208.7279 | 2482.0632 | 0.825 | 227.5 | 800 | 21.6576 | 21.6576 | 3.1026 | 7208.7279 | 2482.0632 | 1
|  | 0.826 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.6102 | 21.6102 | 23.2368 | 3.0824 | 13.1596 | 1 | 16123.5053 | 0.5 | 0 | 7192.9555 | 2465.9151 | 0.826 | 227.5 | 800 | 21.6102 | 21.6102 | 3.0824 | 7192.9555 | 2465.9151 | 1
|  | 0.827 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.5629 | 21.5629 | 23.1859 | 3.0622 | 13.1241 | 1 | 16098.929 | 0.5 | 0 | 7177.2072 | 2449.7916 | 0.827 | 227.5 | 800 | 21.5629 | 21.5629 | 3.0622 | 7177.2072 | 2449.7916 | 1
|  | 0.828 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.5156 | 21.5156 | 23.1351 | 3.0421 | 13.0886 | 1 | 16074.3901 | 0.5 | 0 | 7161.4828 | 2433.6927 | 0.828 | 227.5 | 800 | 21.5156 | 21.5156 | 3.0421 | 7161.4828 | 2433.6927 | 1
|  | 0.829 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.4685 | 21.4685 | 23.0844 | 3.022 | 13.0532 | 1 | 16049.8886 | 0.5 | 0 | 7145.7825 | 2417.6183 | 0.829 | 227.5 | 800 | 21.4685 | 21.4685 | 3.022 | 7145.7825 | 2417.6183 | 1
|  | 0.83 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.4214 | 21.4214 | 23.0337 | 3.002 | 13.0179 | 1 | 16025.4244 | 0.5 | 0 | 7130.1061 | 2401.5684 | 0.83 | 227.5 | 800 | 21.4214 | 21.4214 | 3.002 | 7130.1061 | 2401.5684 | 1
|  | 0.831 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.3744 | 21.3744 | 22.9832 | 2.9819 | 12.9826 | 1 | 16000.9976 | 0.5 | 0 | 7114.4535 | 2385.543 | 0.831 | 227.5 | 800 | 21.3744 | 21.3744 | 2.9819 | 7114.4535 | 2385.543 | 1
|  | 0.832 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.3274 | 21.3274 | 22.9327 | 2.9619 | 12.9473 | 1 | 15976.608 | 0.5 | 0 | 7098.8249 | 2369.542 | 0.832 | 227.5 | 800 | 21.3274 | 21.3274 | 2.9619 | 7098.8249 | 2369.542 | 1
|  | 0.833 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.2805 | 21.2805 | 22.8823 | 2.942 | 12.9121 | 1 | 15952.2555 | 0.5 | 0 | 7083.22 | 2353.5654 | 0.833 | 227.5 | 800 | 21.2805 | 21.2805 | 2.942 | 7083.22 | 2353.5654 | 1
|  | 0.834 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.2337 | 21.2337 | 22.8319 | 2.922 | 12.877 | 1 | 15927.9402 | 0.5 | 0 | 7067.6389 | 2337.6131 | 0.834 | 227.5 | 800 | 21.2337 | 21.2337 | 2.922 | 7067.6389 | 2337.6131 | 1
|  | 0.835 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.187 | 21.187 | 22.7817 | 2.9021 | 12.8419 | 1 | 15903.6619 | 0.5 | 0 | 7052.0816 | 2321.6852 | 0.835 | 227.5 | 800 | 21.187 | 21.187 | 2.9021 | 7052.0816 | 2321.6852 | 1
|  | 0.836 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.1403 | 21.1403 | 22.7315 | 2.8822 | 12.8069 | 1 | 15879.4206 | 0.5 | 0 | 7036.548 | 2305.7815 | 0.836 | 227.5 | 800 | 21.1403 | 21.1403 | 2.8822 | 7036.548 | 2305.7815 | 1
|  | 0.837 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.0937 | 21.0937 | 22.6814 | 2.8624 | 12.7719 | 1 | 15855.2163 | 0.5 | 0 | 7021.0381 | 2289.9021 | 0.837 | 227.5 | 800 | 21.0937 | 21.0937 | 2.8624 | 7021.0381 | 2289.9021 | 1
|  | 0.838 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.0472 | 21.0472 | 22.6314 | 2.8426 | 12.737 | 1 | 15831.0489 | 0.5 | 0 | 7005.5518 | 2274.0469 | 0.838 | 227.5 | 800 | 21.0472 | 21.0472 | 2.8426 | 7005.5518 | 2274.0469 | 1
|  | 0.839 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 21.0007 | 21.0007 | 22.5814 | 2.8228 | 12.7021 | 1 | 15806.9183 | 0.5 | 0 | 6990.0891 | 2258.2158 | 0.839 | 227.5 | 800 | 21.0007 | 21.0007 | 2.8228 | 6990.0891 | 2258.2158 | 1
|  | 0.84 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.9543 | 20.9543 | 22.5315 | 2.803 | 12.6673 | 1 | 15782.8245 | 0.5 | 0 | 6974.65 | 2242.4089 | 0.84 | 227.5 | 800 | 20.9543 | 20.9543 | 2.803 | 6974.65 | 2242.4089 | 1
|  | 0.841 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.908 | 20.908 | 22.4817 | 2.7833 | 12.6325 | 1 | 15758.7675 | 0.5 | 0 | 6959.2345 | 2226.6261 | 0.841 | 227.5 | 800 | 20.908 | 20.908 | 2.7833 | 6959.2345 | 2226.6261 | 1
|  | 0.842 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.8618 | 20.8618 | 22.432 | 2.7636 | 12.5978 | 1 | 15734.7471 | 0.5 | 0 | 6943.8424 | 2210.8673 | 0.842 | 227.5 | 800 | 20.8618 | 20.8618 | 2.7636 | 6943.8424 | 2210.8673 | 1
|  | 0.843 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.8156 | 20.8156 | 22.3824 | 2.7439 | 12.5631 | 1 | 15710.7633 | 0.5 | 0 | 6928.4738 | 2195.1326 | 0.843 | 227.5 | 800 | 20.8156 | 20.8156 | 2.7439 | 6928.4738 | 2195.1326 | 1
|  | 0.844 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.7695 | 20.7695 | 22.3328 | 2.7243 | 12.5285 | 1 | 15686.816 | 0.5 | 0 | 6913.1286 | 2179.4218 | 0.844 | 227.5 | 800 | 20.7695 | 20.7695 | 2.7243 | 6913.1286 | 2179.4218 | 1
|  | 0.845 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.7235 | 20.7235 | 22.2833 | 2.7047 | 12.494 | 1 | 15662.9053 | 0.5 | 0 | 6897.8068 | 2163.735 | 0.845 | 227.5 | 800 | 20.7235 | 20.7235 | 2.7047 | 6897.8068 | 2163.735 | 1
|  | 0.846 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.6775 | 20.6775 | 22.2339 | 2.6851 | 12.4595 | 1 | 15639.031 | 0.5 | 0 | 6882.5083 | 2148.0721 | 0.846 | 227.5 | 800 | 20.6775 | 20.6775 | 2.6851 | 6882.5083 | 2148.0721 | 1
|  | 0.847 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.6316 | 20.6316 | 22.1845 | 2.6655 | 12.425 | 1 | 15615.1931 | 0.5 | 0 | 6867.2332 | 2132.4331 | 0.847 | 227.5 | 800 | 20.6316 | 20.6316 | 2.6655 | 6867.2332 | 2132.4331 | 1
|  | 0.848 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.5858 | 20.5858 | 22.1353 | 2.646 | 12.3906 | 1 | 15591.3916 | 0.5 | 0 | 6851.9814 | 2116.8179 | 0.848 | 227.5 | 800 | 20.5858 | 20.5858 | 2.646 | 6851.9814 | 2116.8179 | 1
|  | 0.849 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.54 | 20.54 | 22.0861 | 2.6265 | 12.3563 | 1 | 15567.6263 | 0.5 | 0 | 6836.7528 | 2101.2265 | 0.849 | 227.5 | 800 | 20.54 | 20.54 | 2.6265 | 6836.7528 | 2101.2265 | 1
|  | 0.85 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.4944 | 20.4944 | 22.0369 | 2.6071 | 12.322 | 1 | 15543.8972 | 0.5 | 0 | 6821.5474 | 2085.6588 | 0.85 | 227.5 | 800 | 20.4944 | 20.4944 | 2.6071 | 6821.5474 | 2085.6588 | 1
|  | 0.851 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.4487 | 20.4487 | 21.9879 | 2.5876 | 12.2878 | 1 | 15520.2043 | 0.5 | 0 | 6806.3652 | 2070.1149 | 0.851 | 227.5 | 800 | 20.4487 | 20.4487 | 2.5876 | 6806.3652 | 2070.1149 | 1
|  | 0.852 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.4032 | 20.4032 | 21.9389 | 2.5682 | 12.2536 | 1 | 15496.5476 | 0.5 | 0 | 6791.2061 | 2054.5947 | 0.852 | 227.5 | 800 | 20.4032 | 20.4032 | 2.5682 | 6791.2061 | 2054.5947 | 1
|  | 0.853 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.3577 | 20.3577 | 21.89 | 2.5489 | 12.2195 | 1 | 15472.9269 | 0.5 | 0 | 6776.0701 | 2039.0982 | 0.853 | 227.5 | 800 | 20.3577 | 20.3577 | 2.5489 | 6776.0701 | 2039.0982 | 1
|  | 0.854 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.3123 | 20.3123 | 21.8412 | 2.5295 | 12.1854 | 1 | 15449.3421 | 0.5 | 0 | 6760.9572 | 2023.6253 | 0.854 | 227.5 | 800 | 20.3123 | 20.3123 | 2.5295 | 6760.9572 | 2023.6253 | 1
|  | 0.855 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.267 | 20.267 | 21.7925 | 2.5102 | 12.1513 | 1 | 15425.7934 | 0.5 | 0 | 6745.8674 | 2008.1759 | 0.855 | 227.5 | 800 | 20.267 | 20.267 | 2.5102 | 6745.8674 | 2008.1759 | 1
|  | 0.856 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.2217 | 20.2217 | 21.7438 | 2.4909 | 12.1174 | 1 | 15402.2805 | 0.5 | 0 | 6730.8005 | 1992.7501 | 0.856 | 227.5 | 800 | 20.2217 | 20.2217 | 2.4909 | 6730.8005 | 1992.7501 | 1
|  | 0.857 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.1765 | 20.1765 | 21.6952 | 2.4717 | 12.0834 | 1 | 15378.8035 | 0.5 | 0 | 6715.7567 | 1977.3478 | 0.857 | 227.5 | 800 | 20.1765 | 20.1765 | 2.4717 | 6715.7567 | 1977.3478 | 1
|  | 0.858 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.1314 | 20.1314 | 21.6467 | 2.4525 | 12.0496 | 1 | 15355.3623 | 0.5 | 0 | 6700.7357 | 1961.969 | 0.858 | 227.5 | 800 | 20.1314 | 20.1314 | 2.4525 | 6700.7357 | 1961.969 | 1
|  | 0.859 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.0863 | 20.0863 | 21.5982 | 2.4333 | 12.0157 | 1 | 15331.9567 | 0.5 | 0 | 6685.7376 | 1946.6137 | 0.859 | 227.5 | 800 | 20.0863 | 20.0863 | 2.4333 | 6685.7376 | 1946.6137 | 1
|  | 0.86 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 20.0413 | 20.0413 | 21.5498 | 2.4141 | 11.982 | 1 | 15308.5869 | 0.5 | 0 | 6670.7624 | 1931.2817 | 0.86 | 227.5 | 800 | 20.0413 | 20.0413 | 2.4141 | 6670.7624 | 1931.2817 | 1
|  | 0.861 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.9964 | 19.9964 | 21.5015 | 2.395 | 11.9482 | 1 | 15285.2527 | 0.5 | 0 | 6655.8101 | 1915.9731 | 0.861 | 227.5 | 800 | 19.9964 | 19.9964 | 2.395 | 6655.8101 | 1915.9731 | 1
|  | 0.862 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.9516 | 19.9516 | 21.4533 | 2.3759 | 11.9146 | 1 | 15261.954 | 0.5 | 0 | 6640.8805 | 1900.6879 | 0.862 | 227.5 | 800 | 19.9516 | 19.9516 | 2.3759 | 6640.8805 | 1900.6879 | 1
|  | 0.863 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.9068 | 19.9068 | 21.4051 | 2.3568 | 11.881 | 1 | 15238.6909 | 0.5 | 0 | 6625.9737 | 1885.4259 | 0.863 | 227.5 | 800 | 19.9068 | 19.9068 | 2.3568 | 6625.9737 | 1885.4259 | 1
|  | 0.864 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.8621 | 19.8621 | 21.3571 | 2.3377 | 11.8474 | 1 | 15215.4632 | 0.5 | 0 | 6611.0896 | 1870.1872 | 0.864 | 227.5 | 800 | 19.8621 | 19.8621 | 2.3377 | 6611.0896 | 1870.1872 | 1
|  | 0.865 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.8174 | 19.8174 | 21.3091 | 2.3187 | 11.8139 | 1 | 15192.271 | 0.5 | 0 | 6596.2281 | 1854.9718 | 0.865 | 227.5 | 800 | 19.8174 | 19.8174 | 2.3187 | 6596.2281 | 1854.9718 | 1
|  | 0.866 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.7728 | 19.7728 | 21.2611 | 2.2997 | 11.7804 | 1 | 15169.1141 | 0.5 | 0 | 6581.3894 | 1839.7795 | 0.866 | 227.5 | 800 | 19.7728 | 19.7728 | 2.2997 | 6581.3894 | 1839.7795 | 1
|  | 0.867 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.7283 | 19.7283 | 21.2133 | 2.2808 | 11.747 | 1 | 15145.9924 | 0.5 | 0 | 6566.5732 | 1824.6104 | 0.867 | 227.5 | 800 | 19.7283 | 19.7283 | 2.2808 | 6566.5732 | 1824.6104 | 1
|  | 0.868 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.6839 | 19.6839 | 21.1655 | 2.2618 | 11.7136 | 1 | 15122.9061 | 0.5 | 0 | 6551.7797 | 1809.4644 | 0.868 | 227.5 | 800 | 19.6839 | 19.6839 | 2.2618 | 6551.7797 | 1809.4644 | 1
|  | 0.869 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.6395 | 19.6395 | 21.1177 | 2.2429 | 11.6803 | 1 | 15099.8549 | 0.5 | 0 | 6537.0087 | 1794.3415 | 0.869 | 227.5 | 800 | 19.6395 | 19.6395 | 2.2429 | 6537.0087 | 1794.3415 | 1
|  | 0.87 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.5952 | 19.5952 | 21.0701 | 2.2241 | 11.6471 | 1 | 15076.8388 | 0.5 | 0 | 6522.2602 | 1779.2416 | 0.87 | 227.5 | 800 | 19.5952 | 19.5952 | 2.2241 | 6522.2602 | 1779.2416 | 1
|  | 0.871 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.551 | 19.551 | 21.0225 | 2.2052 | 11.6139 | 1 | 15053.8578 | 0.5 | 0 | 6507.5341 | 1764.1648 | 0.871 | 227.5 | 800 | 19.551 | 19.551 | 2.2052 | 6507.5341 | 1764.1648 | 1
|  | 0.872 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.5068 | 19.5068 | 20.975 | 2.1864 | 11.5807 | 1 | 15030.9119 | 0.5 | 0 | 6492.8306 | 1749.1109 | 0.872 | 227.5 | 800 | 19.5068 | 19.5068 | 2.1864 | 6492.8306 | 1749.1109 | 1
|  | 0.873 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.4627 | 19.4627 | 20.9276 | 2.1676 | 11.5476 | 1 | 15008.0009 | 0.5 | 0 | 6478.1494 | 1734.08 | 0.873 | 227.5 | 800 | 19.4627 | 19.4627 | 2.1676 | 6478.1494 | 1734.08 | 1
|  | 0.874 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.4186 | 19.4186 | 20.8802 | 2.1488 | 11.5145 | 1 | 14985.1249 | 0.5 | 0 | 6463.4906 | 1719.072 | 0.874 | 227.5 | 800 | 19.4186 | 19.4186 | 2.1488 | 6463.4906 | 1719.072 | 1
|  | 0.875 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.3747 | 19.3747 | 20.833 | 2.1301 | 11.4815 | 1 | 14962.2837 | 0.5 | 0 | 6448.8542 | 1704.0869 | 0.875 | 227.5 | 800 | 19.3747 | 19.3747 | 2.1301 | 6448.8542 | 1704.0869 | 1
|  | 0.876 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.3307 | 19.3307 | 20.7858 | 2.1114 | 11.4486 | 1 | 14939.4774 | 0.5 | 0 | 6434.2401 | 1689.1246 | 0.876 | 227.5 | 800 | 19.3307 | 19.3307 | 2.1114 | 6434.2401 | 1689.1246 | 1
|  | 0.877 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.2869 | 19.2869 | 20.7386 | 2.0927 | 11.4157 | 1 | 14916.7058 | 0.5 | 0 | 6419.6482 | 1674.1851 | 0.877 | 227.5 | 800 | 19.2869 | 19.2869 | 2.0927 | 6419.6482 | 1674.1851 | 1
|  | 0.878 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.2431 | 19.2431 | 20.6915 | 2.0741 | 11.3828 | 1 | 14893.9689 | 0.5 | 0 | 6405.0786 | 1659.2684 | 0.878 | 227.5 | 800 | 19.2431 | 19.2431 | 2.0741 | 6405.0786 | 1659.2684 | 1
|  | 0.879 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.1994 | 19.1994 | 20.6446 | 2.0555 | 11.35 | 1 | 14871.2666 | 0.5 | 0 | 6390.5312 | 1644.3745 | 0.879 | 227.5 | 800 | 19.1994 | 19.1994 | 2.0555 | 6390.5312 | 1644.3745 | 1
|  | 0.88 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.1558 | 19.1558 | 20.5976 | 2.0369 | 11.3173 | 1 | 14848.599 | 0.5 | 0 | 6376.006 | 1629.5032 | 0.88 | 227.5 | 800 | 19.1558 | 19.1558 | 2.0369 | 6376.006 | 1629.5032 | 1
|  | 0.881 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.1122 | 19.1122 | 20.5508 | 2.0183 | 11.2845 | 1 | 14825.966 | 0.5 | 0 | 6361.5029 | 1614.6546 | 0.881 | 227.5 | 800 | 19.1122 | 19.1122 | 2.0183 | 6361.5029 | 1614.6546 | 1
|  | 0.882 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.0687 | 19.0687 | 20.504 | 1.9998 | 11.2519 | 1 | 14803.3674 | 0.5 | 0 | 6347.0219 | 1599.8286 | 0.882 | 227.5 | 800 | 19.0687 | 19.0687 | 1.9998 | 6347.0219 | 1599.8286 | 1
|  | 0.883 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 19.0253 | 19.0253 | 20.4573 | 1.9813 | 11.2193 | 1 | 14780.8032 | 0.5 | 0 | 6332.563 | 1585.0253 | 0.883 | 227.5 | 800 | 19.0253 | 19.0253 | 1.9813 | 6332.563 | 1585.0253 | 1
|  | 0.884 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.9819 | 18.9819 | 20.4106 | 1.9628 | 11.1867 | 1 | 14758.2735 | 0.5 | 0 | 6318.1261 | 1570.2445 | 0.884 | 227.5 | 800 | 18.9819 | 18.9819 | 1.9628 | 6318.1261 | 1570.2445 | 1
|  | 0.885 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.9386 | 18.9386 | 20.3641 | 1.9444 | 11.1542 | 1 | 14735.7781 | 0.5 | 0 | 6303.7113 | 1555.4862 | 0.885 | 227.5 | 800 | 18.9386 | 18.9386 | 1.9444 | 6303.7113 | 1555.4862 | 1
|  | 0.886 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.8954 | 18.8954 | 20.3176 | 1.9259 | 11.1218 | 1 | 14713.317 | 0.5 | 0 | 6289.3184 | 1540.7504 | 0.886 | 227.5 | 800 | 18.8954 | 18.8954 | 1.9259 | 6289.3184 | 1540.7504 | 1
|  | 0.887 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.8522 | 18.8522 | 20.2712 | 1.9075 | 11.0894 | 1 | 14690.8901 | 0.5 | 0 | 6274.9474 | 1526.0371 | 0.887 | 227.5 | 800 | 18.8522 | 18.8522 | 1.9075 | 6274.9474 | 1526.0371 | 1
|  | 0.888 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.8091 | 18.8091 | 20.2248 | 1.8892 | 11.057 | 1 | 14668.4975 | 0.5 | 0 | 6260.5984 | 1511.3462 | 0.888 | 227.5 | 800 | 18.8091 | 18.8091 | 1.8892 | 6260.5984 | 1511.3462 | 1
|  | 0.889 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.766 | 18.766 | 20.1785 | 1.8708 | 11.0247 | 1 | 14646.1389 | 0.5 | 0 | 6246.2712 | 1496.6777 | 0.889 | 227.5 | 800 | 18.766 | 18.766 | 1.8708 | 6246.2712 | 1496.6777 | 1
|  | 0.89 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.723 | 18.723 | 20.1323 | 1.8525 | 10.9924 | 1 | 14623.8144 | 0.5 | 0 | 6231.9659 | 1482.0316 | 0.89 | 227.5 | 800 | 18.723 | 18.723 | 1.8525 | 6231.9659 | 1482.0316 | 1
|  | 0.891 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.6801 | 18.6801 | 20.0862 | 1.8343 | 10.9602 | 1 | 14601.524 | 0.5 | 0 | 6217.6823 | 1467.4078 | 0.891 | 227.5 | 800 | 18.6801 | 18.6801 | 1.8343 | 6217.6823 | 1467.4078 | 1
|  | 0.892 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.6373 | 18.6373 | 20.0401 | 1.816 | 10.928 | 1 | 14579.2675 | 0.5 | 0 | 6203.4206 | 1452.8062 | 0.892 | 227.5 | 800 | 18.6373 | 18.6373 | 1.816 | 6203.4206 | 1452.8062 | 1
|  | 0.893 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.5945 | 18.5945 | 19.9941 | 1.7978 | 10.8959 | 1 | 14557.045 | 0.5 | 0 | 6189.1805 | 1438.227 | 0.893 | 227.5 | 800 | 18.5945 | 18.5945 | 1.7978 | 6189.1805 | 1438.227 | 1
|  | 0.894 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.5518 | 18.5518 | 19.9482 | 1.7796 | 10.8639 | 1 | 14534.8563 | 0.5 | 0 | 6174.9622 | 1423.6699 | 0.894 | 227.5 | 800 | 18.5518 | 18.5518 | 1.7796 | 6174.9622 | 1423.6699 | 1
|  | 0.895 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.5091 | 18.5091 | 19.9023 | 1.7614 | 10.8319 | 1 | 14512.7015 | 0.5 | 0 | 6160.7656 | 1409.1351 | 0.895 | 227.5 | 800 | 18.5091 | 18.5091 | 1.7614 | 6160.7656 | 1409.1351 | 1
|  | 0.896 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.4665 | 18.4665 | 19.8565 | 1.7433 | 10.7999 | 1 | 14490.5804 | 0.5 | 0 | 6146.5906 | 1394.6224 | 0.896 | 227.5 | 800 | 18.4665 | 18.4665 | 1.7433 | 6146.5906 | 1394.6224 | 1
|  | 0.897 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.424 | 18.424 | 19.8108 | 1.7252 | 10.768 | 1 | 14468.493 | 0.5 | 0 | 6132.4372 | 1380.1318 | 0.897 | 227.5 | 800 | 18.424 | 18.424 | 1.7252 | 6132.4372 | 1380.1318 | 1
|  | 0.898 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.3816 | 18.3816 | 19.7651 | 1.7071 | 10.7361 | 1 | 14446.4393 | 0.5 | 0 | 6118.3053 | 1365.6633 | 0.898 | 227.5 | 800 | 18.3816 | 18.3816 | 1.7071 | 6118.3053 | 1365.6633 | 1
|  | 0.899 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.3392 | 18.3392 | 19.7195 | 1.689 | 10.7043 | 1 | 14424.4192 | 0.5 | 0 | 6104.195 | 1351.2169 | 0.899 | 227.5 | 800 | 18.3392 | 18.3392 | 1.689 | 6104.195 | 1351.2169 | 1
|  | 0.9 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.2968 | 18.2968 | 19.674 | 1.671 | 10.6725 | 1 | 14402.4327 | 0.5 | 0 | 6090.1063 | 1336.7924 | 0.9 | 227.5 | 800 | 18.2968 | 18.2968 | 1.671 | 6090.1063 | 1336.7924 | 1
|  | 0.901 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.2546 | 18.2546 | 19.6286 | 1.653 | 10.6408 | 1 | 14380.4797 | 0.5 | 0 | 6076.039 | 1322.39 | 0.901 | 227.5 | 800 | 18.2546 | 18.2546 | 1.653 | 6076.039 | 1322.39 | 1
|  | 0.902 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.2124 | 18.2124 | 19.5832 | 1.635 | 10.6091 | 1 | 14358.5602 | 0.5 | 0 | 6061.9931 | 1308.0095 | 0.902 | 227.5 | 800 | 18.2124 | 18.2124 | 1.635 | 6061.9931 | 1308.0095 | 1
|  | 0.903 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.1703 | 18.1703 | 19.5379 | 1.6171 | 10.5775 | 1 | 14336.674 | 0.5 | 0 | 6047.9687 | 1293.651 | 0.903 | 227.5 | 800 | 18.1703 | 18.1703 | 1.6171 | 6047.9687 | 1293.651 | 1
|  | 0.904 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.1282 | 18.1282 | 19.4927 | 1.5991 | 10.5459 | 1 | 14314.8213 | 0.5 | 0 | 6033.9656 | 1279.3143 | 0.904 | 227.5 | 800 | 18.1282 | 18.1282 | 1.5991 | 6033.9656 | 1279.3143 | 1
|  | 0.905 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.0862 | 18.0862 | 19.4475 | 1.5812 | 10.5144 | 1 | 14293.0018 | 0.5 | 0 | 6019.9838 | 1264.9995 | 0.905 | 227.5 | 800 | 18.0862 | 18.0862 | 1.5812 | 6019.9838 | 1264.9995 | 1
|  | 0.906 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.0442 | 18.0442 | 19.4024 | 1.5634 | 10.4829 | 1 | 14271.2156 | 0.5 | 0 | 6006.0234 | 1250.7065 | 0.906 | 227.5 | 800 | 18.0442 | 18.0442 | 1.5634 | 6006.0234 | 1250.7065 | 1
|  | 0.907 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 18.0024 | 18.0024 | 19.3574 | 1.5455 | 10.4515 | 1 | 14249.4626 | 0.5 | 0 | 5992.0843 | 1236.4352 | 0.907 | 227.5 | 800 | 18.0024 | 18.0024 | 1.5455 | 5992.0843 | 1236.4352 | 1
|  | 0.908 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.9605 | 17.9605 | 19.3124 | 1.5277 | 10.4201 | 1 | 14227.7428 | 0.5 | 0 | 5978.1664 | 1222.1858 | 0.908 | 227.5 | 800 | 17.9605 | 17.9605 | 1.5277 | 5978.1664 | 1222.1858 | 1
|  | 0.909 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.9188 | 17.9188 | 19.2675 | 1.5099 | 10.3887 | 1 | 14206.0561 | 0.5 | 0 | 5964.2697 | 1207.958 | 0.909 | 227.5 | 800 | 17.9188 | 17.9188 | 1.5099 | 5964.2697 | 1207.958 | 1
|  | 0.91 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.8771 | 17.8771 | 19.2227 | 1.4922 | 10.3574 | 1 | 14184.4024 | 0.5 | 0 | 5950.3942 | 1193.752 | 0.91 | 227.5 | 800 | 17.8771 | 17.8771 | 1.4922 | 5950.3942 | 1193.752 | 1
|  | 0.911 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.8355 | 17.8355 | 19.1779 | 1.4745 | 10.3262 | 1 | 14162.7817 | 0.5 | 0 | 5936.5399 | 1179.5676 | 0.911 | 227.5 | 800 | 17.8355 | 17.8355 | 1.4745 | 5936.5399 | 1179.5676 | 1
|  | 0.912 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.7939 | 17.7939 | 19.1332 | 1.4568 | 10.295 | 1 | 14141.194 | 0.5 | 0 | 5922.7066 | 1165.4048 | 0.912 | 227.5 | 800 | 17.7939 | 17.7939 | 1.4568 | 5922.7066 | 1165.4048 | 1
|  | 0.913 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.7524 | 17.7524 | 19.0886 | 1.4391 | 10.2639 | 1 | 14119.6392 | 0.5 | 0 | 5908.8945 | 1151.2636 | 0.913 | 227.5 | 800 | 17.7524 | 17.7524 | 1.4391 | 5908.8945 | 1151.2636 | 1
|  | 0.914 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.711 | 17.711 | 19.0441 | 1.4214 | 10.2328 | 1 | 14098.1172 | 0.5 | 0 | 5895.1034 | 1137.144 | 0.914 | 227.5 | 800 | 17.711 | 17.711 | 1.4214 | 5895.1034 | 1137.144 | 1
|  | 0.915 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.6696 | 17.6696 | 18.9996 | 1.4038 | 10.2017 | 1 | 14076.6281 | 0.5 | 0 | 5881.3333 | 1123.0459 | 0.915 | 227.5 | 800 | 17.6696 | 17.6696 | 1.4038 | 5881.3333 | 1123.0459 | 1
|  | 0.916 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.6283 | 17.6283 | 18.9552 | 1.3862 | 10.1707 | 1 | 14055.1717 | 0.5 | 0 | 5867.5843 | 1108.9692 | 0.916 | 227.5 | 800 | 17.6283 | 17.6283 | 1.3862 | 5867.5843 | 1108.9692 | 1
|  | 0.917 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.5871 | 17.5871 | 18.9108 | 1.3686 | 10.1397 | 1 | 14033.748 | 0.5 | 0 | 5853.8561 | 1094.9141 | 0.917 | 227.5 | 800 | 17.5871 | 17.5871 | 1.3686 | 5853.8561 | 1094.9141 | 1
|  | 0.918 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.5459 | 17.5459 | 18.8665 | 1.3511 | 10.1088 | 1 | 14012.357 | 0.5 | 0 | 5840.1489 | 1080.8803 | 0.918 | 227.5 | 800 | 17.5459 | 17.5459 | 1.3511 | 5840.1489 | 1080.8803 | 1
|  | 0.919 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.5048 | 17.5048 | 18.8223 | 1.3336 | 10.078 | 1 | 13990.9986 | 0.5 | 0 | 5826.4626 | 1066.8679 | 0.919 | 227.5 | 800 | 17.5048 | 17.5048 | 1.3336 | 5826.4626 | 1066.8679 | 1
|  | 0.92 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.4637 | 17.4637 | 18.7782 | 1.3161 | 10.0471 | 1 | 13969.6727 | 0.5 | 0 | 5812.7972 | 1052.8769 | 0.92 | 227.5 | 800 | 17.4637 | 17.4637 | 1.3161 | 5812.7972 | 1052.8769 | 1
|  | 0.921 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.4227 | 17.4227 | 18.7341 | 1.2986 | 10.0164 | 1 | 13948.3793 | 0.5 | 0 | 5799.1526 | 1038.9073 | 0.921 | 227.5 | 800 | 17.4227 | 17.4227 | 1.2986 | 5799.1526 | 1038.9073 | 1
|  | 0.922 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.3818 | 17.3818 | 18.6901 | 1.2812 | 9.9856 | 1 | 13927.1184 | 0.5 | 0 | 5785.5288 | 1024.9589 | 0.922 | 227.5 | 800 | 17.3818 | 17.3818 | 1.2812 | 5785.5288 | 1024.9589 | 1
|  | 0.923 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.3409 | 17.3409 | 18.6462 | 1.2638 | 9.955 | 1 | 13905.8899 | 0.5 | 0 | 5771.9257 | 1011.0318 | 0.923 | 227.5 | 800 | 17.3409 | 17.3409 | 1.2638 | 5771.9257 | 1011.0318 | 1
|  | 0.924 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.3001 | 17.3001 | 18.6023 | 1.2464 | 9.9243 | 1 | 13884.6938 | 0.5 | 0 | 5758.3434 | 997.1259 | 0.924 | 227.5 | 800 | 17.3001 | 17.3001 | 1.2464 | 5758.3434 | 997.1259 | 1
|  | 0.925 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.2594 | 17.2594 | 18.5585 | 1.2291 | 9.8938 | 1 | 13863.5299 | 0.5 | 0 | 5744.7818 | 983.2412 | 0.925 | 227.5 | 800 | 17.2594 | 17.2594 | 1.2291 | 5744.7818 | 983.2412 | 1
|  | 0.926 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.2187 | 17.2187 | 18.5147 | 1.2117 | 9.8632 | 1 | 13842.3984 | 0.5 | 0 | 5731.2408 | 969.3777 | 0.926 | 227.5 | 800 | 17.2187 | 17.2187 | 1.2117 | 5731.2408 | 969.3777 | 1
|  | 0.927 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.1781 | 17.1781 | 18.471 | 1.1944 | 9.8327 | 1 | 13821.299 | 0.5 | 0 | 5717.7205 | 955.5353 | 0.927 | 227.5 | 800 | 17.1781 | 17.1781 | 1.1944 | 5717.7205 | 955.5353 | 1
|  | 0.928 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.1375 | 17.1375 | 18.4274 | 1.1771 | 9.8023 | 1 | 13800.2318 | 0.5 | 0 | 5704.2208 | 941.714 | 0.928 | 227.5 | 800 | 17.1375 | 17.1375 | 1.1771 | 5704.2208 | 941.714 | 1
|  | 0.929 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.097 | 17.097 | 18.3839 | 1.1599 | 9.7719 | 1 | 13779.1967 | 0.5 | 0 | 5690.7417 | 927.9137 | 0.929 | 227.5 | 800 | 17.097 | 17.097 | 1.1599 | 5690.7417 | 927.9137 | 1
|  | 0.93 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.0566 | 17.0566 | 18.3404 | 1.1427 | 9.7415 | 1 | 13758.1937 | 0.5 | 0 | 5677.2832 | 914.1345 | 0.93 | 227.5 | 800 | 17.0566 | 17.0566 | 1.1427 | 5677.2832 | 914.1345 | 1
|  | 0.931 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 17.0162 | 17.0162 | 18.297 | 1.1255 | 9.7112 | 1 | 13737.2226 | 0.5 | 0 | 5663.8451 | 900.3763 | 0.931 | 227.5 | 800 | 17.0162 | 17.0162 | 1.1255 | 5663.8451 | 900.3763 | 1
|  | 0.932 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.9759 | 16.9759 | 18.2537 | 1.1083 | 9.681 | 1 | 13716.2836 | 0.5 | 0 | 5650.4275 | 886.6391 | 0.932 | 227.5 | 800 | 16.9759 | 16.9759 | 1.1083 | 5650.4275 | 886.6391 | 1
|  | 0.933 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.9356 | 16.9356 | 18.2104 | 1.0912 | 9.6508 | 1 | 13695.3765 | 0.5 | 0 | 5637.0304 | 872.9228 | 0.933 | 227.5 | 800 | 16.9356 | 16.9356 | 1.0912 | 5637.0304 | 872.9228 | 1
|  | 0.934 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.8955 | 16.8955 | 18.1672 | 1.074 | 9.6206 | 1 | 13674.5012 | 0.5 | 0 | 5623.6537 | 859.2275 | 0.934 | 227.5 | 800 | 16.8955 | 16.8955 | 1.074 | 5623.6537 | 859.2275 | 1
|  | 0.935 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.8553 | 16.8553 | 18.124 | 1.0569 | 9.5905 | 1 | 13653.6577 | 0.5 | 0 | 5610.2974 | 845.553 | 0.935 | 227.5 | 800 | 16.8553 | 16.8553 | 1.0569 | 5610.2974 | 845.553 | 1
|  | 0.936 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.8153 | 16.8153 | 18.0809 | 1.0399 | 9.5604 | 1 | 13632.8461 | 0.5 | 0 | 5596.9615 | 831.8993 | 0.936 | 227.5 | 800 | 16.8153 | 16.8153 | 1.0399 | 5596.9615 | 831.8993 | 1
|  | 0.937 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.7753 | 16.7753 | 18.0379 | 1.0228 | 9.5304 | 1 | 13612.0661 | 0.5 | 0 | 5583.6458 | 818.2665 | 0.937 | 227.5 | 800 | 16.7753 | 16.7753 | 1.0228 | 5583.6458 | 818.2665 | 1
|  | 0.938 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.7353 | 16.7353 | 17.995 | 1.0058 | 9.5004 | 1 | 13591.3178 | 0.5 | 0 | 5570.3505 | 804.6544 | 0.938 | 227.5 | 800 | 16.7353 | 16.7353 | 1.0058 | 5570.3505 | 804.6544 | 1
|  | 0.939 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.6954 | 16.6954 | 17.9521 | 0.98883 | 9.4705 | 1 | 13570.6012 | 0.5 | 0 | 5557.0754 | 791.0631 | 0.939 | 227.5 | 800 | 16.6954 | 16.6954 | 0.98883 | 5557.0754 | 791.0631 | 1
|  | 0.94 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.6556 | 16.6556 | 17.9093 | 0.97187 | 9.4406 | 1 | 13549.9161 | 0.5 | 0 | 5543.8206 | 777.4925 | 0.94 | 227.5 | 800 | 16.6556 | 16.6556 | 0.97187 | 5543.8206 | 777.4925 | 1
|  | 0.941 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.6159 | 16.6159 | 17.8665 | 0.95493 | 9.4107 | 1 | 13529.2626 | 0.5 | 0 | 5530.586 | 763.9426 | 0.941 | 227.5 | 800 | 16.6159 | 16.6159 | 0.95493 | 5530.586 | 763.9426 | 1
|  | 0.942 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.5762 | 16.5762 | 17.8238 | 0.93802 | 9.3809 | 1 | 13508.6405 | 0.5 | 0 | 5517.3715 | 750.4133 | 0.942 | 227.5 | 800 | 16.5762 | 16.5762 | 0.93802 | 5517.3715 | 750.4133 | 1
|  | 0.943 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.5365 | 16.5365 | 17.7812 | 0.92113 | 9.3512 | 1 | 13488.0499 | 0.5 | 0 | 5504.1772 | 736.9047 | 0.943 | 227.5 | 800 | 16.5365 | 16.5365 | 0.92113 | 5504.1772 | 736.9047 | 1
|  | 0.944 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.4969 | 16.4969 | 17.7386 | 0.90427 | 9.3215 | 1 | 13467.4906 | 0.5 | 0 | 5491.003 | 723.4166 | 0.944 | 227.5 | 800 | 16.4969 | 16.4969 | 0.90427 | 5491.003 | 723.4166 | 1
|  | 0.945 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.4574 | 16.4574 | 17.6961 | 0.88744 | 9.2918 | 1 | 13446.9627 | 0.5 | 0 | 5477.8489 | 709.9491 | 0.945 | 227.5 | 800 | 16.4574 | 16.4574 | 0.88744 | 5477.8489 | 709.9491 | 1
|  | 0.946 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.418 | 16.418 | 17.6537 | 0.87063 | 9.2622 | 1 | 13426.4661 | 0.5 | 0 | 5464.7148 | 696.5021 | 0.946 | 227.5 | 800 | 16.418 | 16.418 | 0.87063 | 5464.7148 | 696.5021 | 1
|  | 0.947 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.3786 | 16.3786 | 17.6113 | 0.85384 | 9.2326 | 1 | 13406.0007 | 0.5 | 0 | 5451.6008 | 683.0757 | 0.947 | 227.5 | 800 | 16.3786 | 16.3786 | 0.85384 | 5451.6008 | 683.0757 | 1
|  | 0.948 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.3392 | 16.3392 | 17.569 | 0.83709 | 9.2031 | 1 | 13385.5665 | 0.5 | 0 | 5438.5067 | 669.6697 | 0.948 | 227.5 | 800 | 16.3392 | 16.3392 | 0.83709 | 5438.5067 | 669.6697 | 1
|  | 0.949 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.2999 | 16.2999 | 17.5268 | 0.82036 | 9.1736 | 1 | 13365.1635 | 0.5 | 0 | 5425.4326 | 656.2841 | 0.949 | 227.5 | 800 | 16.2999 | 16.2999 | 0.82036 | 5425.4326 | 656.2841 | 1
|  | 0.95 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.2607 | 16.2607 | 17.4846 | 0.80365 | 9.1441 | 1 | 13344.7915 | 0.5 | 0 | 5412.3785 | 642.919 | 0.95 | 227.5 | 800 | 16.2607 | 16.2607 | 0.80365 | 5412.3785 | 642.919 | 1
|  | 0.951 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.2216 | 16.2216 | 17.4425 | 0.78697 | 9.1147 | 1 | 13324.4507 | 0.5 | 0 | 5399.3442 | 629.5742 | 0.951 | 227.5 | 800 | 16.2216 | 16.2216 | 0.78697 | 5399.3442 | 629.5742 | 1
|  | 0.952 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.1825 | 16.1825 | 17.4005 | 0.77031 | 9.0854 | 1 | 13304.1408 | 0.5 | 0 | 5386.3298 | 616.2497 | 0.952 | 227.5 | 800 | 16.1825 | 16.1825 | 0.77031 | 5386.3298 | 616.2497 | 1
|  | 0.953 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.1434 | 16.1434 | 17.3585 | 0.75368 | 9.0561 | 1 | 13283.8618 | 0.5 | 0 | 5373.3352 | 602.9456 | 0.953 | 227.5 | 800 | 16.1434 | 16.1434 | 0.75368 | 5373.3352 | 602.9456 | 1
|  | 0.954 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.1044 | 16.1044 | 17.3166 | 0.73708 | 9.0268 | 1 | 13263.6138 | 0.5 | 0 | 5360.3605 | 589.6617 | 0.954 | 227.5 | 800 | 16.1044 | 16.1044 | 0.73708 | 5360.3605 | 589.6617 | 1
|  | 0.955 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.0655 | 16.0655 | 17.2747 | 0.7205 | 8.9976 | 1 | 13243.3967 | 0.5 | 0 | 5347.4055 | 576.3981 | 0.955 | 227.5 | 800 | 16.0655 | 16.0655 | 0.7205 | 5347.4055 | 576.3981 | 1
|  | 0.956 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 16.0266 | 16.0266 | 17.233 | 0.70394 | 8.9684 | 1 | 13223.2104 | 0.5 | 0 | 5334.4702 | 563.1547 | 0.956 | 227.5 | 800 | 16.0266 | 16.0266 | 0.70394 | 5334.4702 | 563.1547 | 1
|  | 0.957 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.9878 | 15.9878 | 17.1912 | 0.68741 | 8.9393 | 1 | 13203.0548 | 0.5 | 0 | 5321.5547 | 549.9315 | 0.957 | 227.5 | 800 | 15.9878 | 15.9878 | 0.68741 | 5321.5547 | 549.9315 | 1
|  | 0.958 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.9491 | 15.9491 | 17.1496 | 0.67091 | 8.9102 | 1 | 13182.9299 | 0.5 | 0 | 5308.6589 | 536.7284 | 0.958 | 227.5 | 800 | 15.9491 | 15.9491 | 0.67091 | 5308.6589 | 536.7284 | 1
|  | 0.959 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.9104 | 15.9104 | 17.108 | 0.65443 | 8.8812 | 1 | 13162.8358 | 0.5 | 0 | 5295.7827 | 523.5455 | 0.959 | 227.5 | 800 | 15.9104 | 15.9104 | 0.65443 | 5295.7827 | 523.5455 | 1
|  | 0.96 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.8718 | 15.8718 | 17.0664 | 0.63798 | 8.8522 | 1 | 13142.7722 | 0.5 | 0 | 5282.9262 | 510.3827 | 0.96 | 227.5 | 800 | 15.8718 | 15.8718 | 0.63798 | 5282.9262 | 510.3827 | 1
|  | 0.961 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.8332 | 15.8332 | 17.025 | 0.62155 | 8.8233 | 1 | 13122.7393 | 0.5 | 0 | 5270.0892 | 497.2399 | 0.961 | 227.5 | 800 | 15.8332 | 15.8332 | 0.62155 | 5270.0892 | 497.2399 | 1
|  | 0.962 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.7947 | 15.7947 | 16.9836 | 0.60515 | 8.7944 | 1 | 13102.7369 | 0.5 | 0 | 5257.2718 | 484.1172 | 0.962 | 227.5 | 800 | 15.7947 | 15.7947 | 0.60515 | 5257.2718 | 484.1172 | 1
|  | 0.963 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.7563 | 15.7563 | 16.9422 | 0.58877 | 8.7655 | 1 | 13082.7649 | 0.5 | 0 | 5244.474 | 471.0144 | 0.963 | 227.5 | 800 | 15.7563 | 15.7563 | 0.58877 | 5244.474 | 471.0144 | 1
|  | 0.964 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.7179 | 15.7179 | 16.9009 | 0.57241 | 8.7367 | 1 | 13062.8234 | 0.5 | 0 | 5231.6956 | 457.9317 | 0.964 | 227.5 | 800 | 15.7179 | 15.7179 | 0.57241 | 5231.6956 | 457.9317 | 1
|  | 0.965 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.6795 | 15.6795 | 16.8597 | 0.55609 | 8.7079 | 1 | 13042.9123 | 0.5 | 0 | 5218.9368 | 444.8688 | 0.965 | 227.5 | 800 | 15.6795 | 15.6795 | 0.55609 | 5218.9368 | 444.8688 | 1
|  | 0.966 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.6413 | 15.6413 | 16.8186 | 0.53978 | 8.6792 | 1 | 13023.0316 | 0.5 | 0 | 5206.1973 | 431.8259 | 0.966 | 227.5 | 800 | 15.6413 | 15.6413 | 0.53978 | 5206.1973 | 431.8259 | 1
|  | 0.967 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.6031 | 15.6031 | 16.7775 | 0.5235 | 8.6505 | 1 | 13003.1812 | 0.5 | 0 | 5193.4773 | 418.8029 | 0.967 | 227.5 | 800 | 15.6031 | 15.6031 | 0.5235 | 5193.4773 | 418.8029 | 1
|  | 0.968 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.5649 | 15.5649 | 16.7365 | 0.50725 | 8.6219 | 1 | 12983.361 | 0.5 | 0 | 5180.7767 | 405.7997 | 0.968 | 227.5 | 800 | 15.5649 | 15.5649 | 0.50725 | 5180.7767 | 405.7997 | 1
|  | 0.969 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.5268 | 15.5268 | 16.6955 | 0.49102 | 8.5933 | 1 | 12963.571 | 0.5 | 0 | 5168.0955 | 392.8163 | 0.969 | 227.5 | 800 | 15.5268 | 15.5268 | 0.49102 | 5168.0955 | 392.8163 | 1
|  | 0.97 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.4888 | 15.4888 | 16.6546 | 0.47482 | 8.5647 | 1 | 12943.8112 | 0.5 | 0 | 5155.4336 | 379.8528 | 0.97 | 227.5 | 800 | 15.4888 | 15.4888 | 0.47482 | 5155.4336 | 379.8528 | 1
|  | 0.971 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.4508 | 15.4508 | 16.6137 | 0.45864 | 8.5362 | 1 | 12924.0815 | 0.5 | 0 | 5142.7909 | 366.909 | 0.971 | 227.5 | 800 | 15.4508 | 15.4508 | 0.45864 | 5142.7909 | 366.909 | 1
|  | 0.972 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.4129 | 15.4129 | 16.573 | 0.44248 | 8.5077 | 1 | 12904.3819 | 0.5 | 0 | 5130.1676 | 353.9849 | 0.972 | 227.5 | 800 | 15.4129 | 15.4129 | 0.44248 | 5130.1676 | 353.9849 | 1
|  | 0.973 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.375 | 15.375 | 16.5322 | 0.42635 | 8.4793 | 1 | 12884.7123 | 0.5 | 0 | 5117.5635 | 341.0805 | 0.973 | 227.5 | 800 | 15.375 | 15.375 | 0.42635 | 5117.5635 | 341.0805 | 1
|  | 0.974 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.3372 | 15.3372 | 16.4916 | 0.41024 | 8.4509 | 1 | 12865.0727 | 0.5 | 0 | 5104.9786 | 328.1958 | 0.974 | 227.5 | 800 | 15.3372 | 15.3372 | 0.41024 | 5104.9786 | 328.1958 | 1
|  | 0.975 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.2994 | 15.2994 | 16.451 | 0.39416 | 8.4226 | 1 | 12845.463 | 0.5 | 0 | 5092.4129 | 315.3307 | 0.975 | 227.5 | 800 | 15.2994 | 15.2994 | 0.39416 | 5092.4129 | 315.3307 | 1
|  | 0.976 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.2617 | 15.2617 | 16.4105 | 0.37811 | 8.3943 | 1 | 12825.8832 | 0.5 | 0 | 5079.8663 | 302.4852 | 0.976 | 227.5 | 800 | 15.2617 | 15.2617 | 0.37811 | 5079.8663 | 302.4852 | 1
|  | 0.977 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.2241 | 15.2241 | 16.37 | 0.36207 | 8.366 | 1 | 12806.3333 | 0.5 | 0 | 5067.3389 | 289.6594 | 0.977 | 227.5 | 800 | 15.2241 | 15.2241 | 0.36207 | 5067.3389 | 289.6594 | 1
|  | 0.978 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.1865 | 15.1865 | 16.3296 | 0.34607 | 8.3378 | 1 | 12786.8132 | 0.5 | 0 | 5054.8305 | 276.853 | 0.978 | 227.5 | 800 | 15.1865 | 15.1865 | 0.34607 | 5054.8305 | 276.853 | 1
|  | 0.979 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.149 | 15.149 | 16.2892 | 0.33008 | 8.3097 | 1 | 12767.3228 | 0.5 | 0 | 5042.3412 | 264.0662 | 0.979 | 227.5 | 800 | 15.149 | 15.149 | 0.33008 | 5042.3412 | 264.0662 | 1
|  | 0.98 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.1115 | 15.1115 | 16.249 | 0.31412 | 8.2815 | 1 | 12747.8621 | 0.5 | 0 | 5029.871 | 251.2989 | 0.98 | 227.5 | 800 | 15.1115 | 15.1115 | 0.31412 | 5029.871 | 251.2989 | 1
|  | 0.981 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.0741 | 15.0741 | 16.2087 | 0.29819 | 8.2535 | 1 | 12728.4311 | 0.5 | 0 | 5017.4198 | 238.551 | 0.981 | 227.5 | 800 | 15.0741 | 15.0741 | 0.29819 | 5017.4198 | 238.551 | 1
|  | 0.982 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 15.0368 | 15.0368 | 16.1686 | 0.28228 | 8.2254 | 1 | 12709.0297 | 0.5 | 0 | 5004.9875 | 225.8226 | 0.982 | 227.5 | 800 | 15.0368 | 15.0368 | 0.28228 | 5004.9875 | 225.8226 | 1
|  | 0.983 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.9995 | 14.9995 | 16.1285 | 0.26639 | 8.1974 | 1 | 12689.6579 | 0.5 | 0 | 4992.5742 | 213.1136 | 0.983 | 227.5 | 800 | 14.9995 | 14.9995 | 0.26639 | 4992.5742 | 213.1136 | 1
|  | 0.984 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.9622 | 14.9622 | 16.0884 | 0.25053 | 8.1695 | 1 | 12670.3156 | 0.5 | 0 | 4980.1798 | 200.4239 | 0.984 | 227.5 | 800 | 14.9622 | 14.9622 | 0.25053 | 4980.1798 | 200.4239 | 1
|  | 0.985 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.9251 | 14.9251 | 16.0484 | 0.23469 | 8.1416 | 1 | 12651.0028 | 0.5 | 0 | 4967.8043 | 187.7536 | 0.985 | 227.5 | 800 | 14.9251 | 14.9251 | 0.23469 | 4967.8043 | 187.7536 | 1
|  | 0.986 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.8879 | 14.8879 | 16.0085 | 0.21888 | 8.1137 | 1 | 12631.7194 | 0.5 | 0 | 4955.4477 | 175.1026 | 0.986 | 227.5 | 800 | 14.8879 | 14.8879 | 0.21888 | 4955.4477 | 175.1026 | 1
|  | 0.987 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.8509 | 14.8509 | 15.9687 | 0.20309 | 8.0859 | 1 | 12612.4654 | 0.5 | 0 | 4943.1099 | 162.4709 | 0.987 | 227.5 | 800 | 14.8509 | 14.8509 | 0.20309 | 4943.1099 | 162.4709 | 1
|  | 0.988 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.8139 | 14.8139 | 15.9289 | 0.18732 | 8.0581 | 1 | 12593.2408 | 0.5 | 0 | 4930.7909 | 149.8584 | 0.988 | 227.5 | 800 | 14.8139 | 14.8139 | 0.18732 | 4930.7909 | 149.8584 | 1
|  | 0.989 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.7769 | 14.7769 | 15.8891 | 0.17158 | 8.0304 | 1 | 12574.0455 | 0.5 | 0 | 4918.4907 | 137.2652 | 0.989 | 227.5 | 800 | 14.7769 | 14.7769 | 0.17158 | 4918.4907 | 137.2652 | 1
|  | 0.99 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.74 | 14.74 | 15.8495 | 0.15586 | 8.0027 | 1 | 12554.8794 | 0.5 | 0 | 4906.2092 | 124.6911 | 0.99 | 227.5 | 800 | 14.74 | 14.74 | 0.15586 | 4906.2092 | 124.6911 | 1
|  | 0.991 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.7032 | 14.7032 | 15.8098 | 0.14017 | 7.975 | 1 | 12535.7425 | 0.5 | 0 | 4893.9465 | 112.1362 | 0.991 | 227.5 | 800 | 14.7032 | 14.7032 | 0.14017 | 4893.9465 | 112.1362 | 1
|  | 0.992 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.6664 | 14.6664 | 15.7703 | 0.1245 | 7.9474 | 1 | 12516.6348 | 0.5 | 0 | 4881.7025 | 99.6005 | 0.992 | 227.5 | 800 | 14.6664 | 14.6664 | 0.1245 | 4881.7025 | 99.6005 | 1
|  | 0.993 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.6296 | 14.6296 | 15.7308 | 0.10885 | 7.9198 | 1 | 12497.5563 | 0.5 | 0 | 4869.4771 | 87.0839 | 0.993 | 227.5 | 800 | 14.6296 | 14.6296 | 0.10885 | 4869.4771 | 87.0839 | 1
|  | 0.994 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.593 | 14.593 | 15.6914 | 0.093233 | 7.8923 | 1 | 12478.5068 | 0.5 | 0 | 4857.2703 | 74.5863 | 0.994 | 227.5 | 800 | 14.593 | 14.593 | 0.093233 | 4857.2703 | 74.5863 | 1
|  | 0.995 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.5564 | 14.5564 | 15.652 | 0.077635 | 7.8648 | 1 | 12459.4864 | 0.5 | 0 | 4845.0822 | 62.1078 | 0.995 | 227.5 | 800 | 14.5564 | 14.5564 | 0.077635 | 4845.0822 | 62.1078 | 1
|  | 0.996 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.5198 | 14.5198 | 15.6127 | 0.06206 | 7.8374 | 1 | 12440.4949 | 0.5 | 0 | 4832.9126 | 49.6483 | 0.996 | 227.5 | 800 | 14.5198 | 14.5198 | 0.06206 | 4832.9126 | 49.6483 | 1
|  | 0.997 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.4833 | 14.4833 | 15.5734 | 0.04651 | 7.81 | 1 | 12421.5324 | 0.5 | 0 | 4820.7616 | 37.2078 | 0.997 | 227.5 | 800 | 14.4833 | 14.4833 | 0.04651 | 4820.7616 | 37.2078 | 1
|  | 0.998 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.4468 | 14.4468 | 15.5342 | 0.030983 | 7.7826 | 1 | 12402.5988 | 0.5 | 0 | 4808.6291 | 24.7863 | 0.998 | 227.5 | 800 | 14.4468 | 14.4468 | 0.030983 | 4808.6291 | 24.7863 | 1
|  | 0.999 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.4104 | 14.4104 | 15.4951 | 0.01548 | 7.7553 | 1 | 12383.6941 | 0.5 | 0 | 4796.5151 | 12.3837 | 0.999 | 227.5 | 800 | 14.4104 | 14.4104 | 0.01548 | 4796.5151 | 12.3837 | 1
|  | 1 | 227.5 | 800 | 0 | 500 | 0.07 | 14.3741 | 14.3741 | 15.456 | 1.0438e-12 | 7.728 | 1 | 12364.8181 | 0.5 | 0 | 4784.4195 | 8.3507e-10 | 1 | 227.5 | 800 | 14.3741 | 14.3741 | 1.0438e-12 | 4784.4195 | 8.3507e-10 | 1